## Nội dung mời báo giá L2
DANH MỤC MỜI BÁO GIÁ
(Đính kèm Công văn số /BVBR-TTB ngày tháng năm 2023 của Bệnh viện Bà Rịa)
STT | Nội dung yêu cầu
1 | Mã tham chiếu: CG23MRI1 Tên hàng hóa mời báo giá: Hệ thống chụp cộng hưởng từ (MRI) 1.5T Thông số kỹ thuật mời báo giá: Chi tiết tại tài liệu đính kèm Đơn vị tính: Hệ thống Số lượng mời báo giá: 1
STT | Yêu cầu kỹ thuật
1 | Yêu cầu chung:
2 | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2023 trở về sau
3 | Nhà sản xuất (máy chính) đạt chứng chỉ chất lượng: ISO 13485, CE, giấy phép lưu hành tự do do các nước Châu Âu hoặc FDA Hoa Kỳ cấp
4 | Điện áp sử dụng: Điện áp 3 pha 415/400/380/200V; 50Hz
5 | Môi trường hoạt động: Cam kết tại hồ sơ mời thầu
6 | Yêu cầu cấu hình:
7 | Phần cứng
8 | Các phần thiết kế phổ biến của hệ thống chụp cộng hưởng từ (Khối từ siêu dẫn, Bộ chênh từ, Bộ phát và thu sóng RF, Bàn bệnh nhân, Bộ định vị laser …)
9 | Khối từ siêu dẫn:
10 | Độ lớn từ trường: ≥ 1.5T
11 | Đường kính vùng khảo sát hoặc tương đương: ≥ 70 cm
12 | Độ ổn định từ trường được đảm bảo (Guaranteed) theo thời gian: ≤ 0.1 ppm/giờ hoặc tương đương
13 | Độ đồng nhất từ trường đảm bảo (Guaranteed) theo kĩ thuật đo thể tích V-RMS đo trên ≥ 24 điểm trên mỗi mặt phẳng, đo trên ≥ 24 mặt phẳng:
14 | với đường kính khối cầu 10 cm hoặc tương đương: ≤ 0.018 ppm
15 | với đường kính khối cầu 20 cm hoặc tương đương: ≤ 0.075 ppm
16 | với đường kính khối cầu 30 cm hoặc tương đương: ≤ 0.25 ppm
17 | với đường kính khối cầu 40 cm hoặc tương đương: ≤ 0.75 ppm
18 | với thể tích ≥ (50 x 50 x 45/50) cm hoặc tương đương: ≤ 2.8 ppm
19 | Chêm từ: chủ động và bị động hoặc tốt hơn
20 | Chêm từ 3D cụ thể cho từng bệnh nhân hoặc tương đương
21 | Chêm từ bậc 1 theo 3 hướng tuyến tính hoặc tương đương
22 | Làm lạnh khối từ: công nghệ không thất thoát Helium hoặc tương đương
23 | Bộ chênh từ:
24 | Chu trình hoạt động: 100%
25 | Độ lớn chênh từ tối đa mỗi trục hoặc tương đương: ≥ 33 mT/m
26 | Tốc độ xoay tối đa mỗi trục hoặc tương đương: ≥ 100 T/m/s
27 | Thời gian tối thiểu để gradient đạt biên độ tối đa (rise time) hoặc tương đương: ≤ 275 µs
28 | Độ tuyến tính gradient:
29 | tại 20 cm DSV hoặc tương đương: ≤ 0,5%
30 | tại 50 cm DSV hoặc tương đương: ≤ 1,5%
31 | Thông số về độ phân giải:
32 | trường nhìn (FOV) tối thiểu hoặc tương đương: ≤ 5 mm
33 | trường nhìn (FOV) tối đa hoặc tương đương: ≥ 550 mm
34 | độ dày láy cắt 2D tối thiểu hoặc tương đương: ≤ 0,5 mm
35 | độ dày lát cắt 3D tối thiểu hoặc tương đương: ≤ 0,1 mm
36 | độ phân giải cao nhất trong mặt phẳng hoặc tương đương: ≤ 5 μm
37 | ma trận ảnh chụp và tái tạo tối đa hoặc tương đương: ≥ 1024
38 | Các chuỗi xung thu nhận, tối thiểu bao gồm (hoặc tương đương): xung đàn hồi vang (SE); xung phục hồi đảo (IR); xung gradient echo (GRE/ FFE); xung hồi âm đa diện (EPI); xung khuếch tán (DWI)
39 | Xung hồi âm 3D gradient echo (ma trận 256 × 256) hoặc tương đương
40 | Thời gian phục hồi (TR) hoặc tương đương: ≤ 1,5 ms
41 | Thời gian hồi âm (TE) hoặc tương đương: ≤ 0,5 ms
42 | Xung hồi âm đa diện EPI (ma trận 256 × 256) hoặc tương đương:
43 | Thời gian phục hồi (TR) hoặc tương đương: ≤ 6 ms
44 | Thời gian hồi âm (TE) hoặc tương đương: ≤ 2 ms
45 | Xung khuếch tán: Hệ số khuếch tán (b-value) tối đa hoặc tương đương: ≥ 10000 s/mm2
46 | Bộ phát và thu sóng RF:
47 | Công suất phát sóng RF tối đa hoặc tương đương: ≥ 16 kW
48 | Băng thông bộ phát RF hoặc tương đương: ≥ 650 kHz
49 | Thu sóng RF: Công nghệ số hóa tín hiệu RF trong phòng đặt khối từ và truyền tín hiệu tới bộ tái tạo, dẫn truyền bằng sợi cáp quang hoặc tương đương
50 | Số kênh thu độc lập hoặc tương đương: ≥ 32 kênh
51 | Dải động thu nhận tối đa hoặc tương đương: ≥ 165 dB
52 | Bàn bệnh nhân:
53 | Tải trọng bàn tối thiểu: 200 kg
54 | Có chức năng nâng hạ chiều cao bàn, chiều cao bàn tại vị trí thấp nhất ≤ 60 cm
55 | Chiều dài trường chụp hoặc tương đương: ≥ 200 cm
56 | Di chuyển bàn theo hướng ra – vào khối từ tối đa hoặc tương đương: ≥ 260 cm
57 | Tốc độ di chuyển bàn theo hướng ra – vào khối từ tối đa hoặc tương đương: ≥ 30 cm/s
58 | Các cuộn thu tín hiệu
59 | Về số lượng cuộn thu
60 | Cuộn thu toàn thân tích hợp trong khối từ hoặc tương đương: 01 cuộn
61 | Cuộn thu đầu/cổ hoặc tương đương: 01 cuộn
62 | Cuộn thu cột sống hoặc tương đương: 01 cuộn
63 | Cuộn thu thân hoặc tương đương: 01 cuộn
64 | Cuộn thu đa năng cho các khớp, chi (tối thiểu 2 kích cỡ) hoặc tương đương: 01 bộ
65 | Cuộn chụp vú chuyên dụng, hỗ trợ sinh thiết hoặc tương đương: 01 bộ
66 | Yêu cầu khác về cuộn thu:
67 | Tự động lựa chọn cuộn thu và tự động lựa chọn kênh/phần tử cuộn thu hoặc tương đương
68 | Có khả năng kết hợp các cuộn trong một lần chụp để sử dụng tối đa số kênh/phần tử thu tín hiệu cho thu nhận ảnh của tổ chức giải phẫu cần chụp (hoặc tương đương)
69 | Cuộn thu toàn thân tích hợp trong khối từ hoặc tương đương: ≥ 16 kênh/ phần tử
70 | Cuộn cho chụp ảnh đầu/cổ tối đa hoặc tương đương: ≥ 16 kênh/ phần tử
71 | Cuộn cho chụp cột sống tối đa hoặc tương đương: ≥ 40 kênh/ phần tử
72 | Cuộn cho chụp thân tối đa: ≥ 16 kênh/ phần tử
73 | Cuộn cho chụp đa năng các khớp, chi (ít nhất 2 cỡ) tối đa hoặc tương đương: ≥ 16 kênh/ phần tử
74 | Cuộn chụp vú chuyên dụng, hỗ trợ sinh thiết hoặc tương đương≥ 7 kênh/phần tử
75 | Trạm điều khiển, xử lý và tái tạo ảnh: (Ghi chú: Hệ thống điều khiển, xử lý và tái tạo ảnh có thể tích hợp trong một với cấu hình tương đương)
76 | Hệ thống điều khiển, cấu hình tối thiểu bao gồm:
77 | Bộ xử lý CPU: Intel, ≥ 6 core hoặc tương đương
78 | Tốc độ: ≥ 3.5 GHz hoặc tương đương
79 | RAM: ≥ 32 GB
80 | Ổ cứng SSD: ≥ 128 GB
81 | Màn hình điều khiển: ≥ 23 inch
82 | Độ phân giải màn hình: ≥ 1920 x 1200 pixel
83 | Hệ thống tái tạo ảnh, cấu hình tối thiểu bao gồm:
84 | Bộ xử lý CPU: Intel, ≥ 6 core hoặc tương đương
85 | Tốc độ: ≥ 3.5 GHz hoặc tương đương
86 | RAM: ≥ 32 GB
87 | Ổ cứng SSD: ≥ 512 GB
88 | Tốc độ tái tạo ảnh (ma trận 256 x 256, toàn bộ trường nhìn) hoặc tương đương: ≥ 60.000 tái tạo/ giây
89 | Kết nối chuẩn DICOM, tối thiểu có: DICOM Worklist; DICOM MPPS; DICOM gửi/nhận hình; DICOM xuất/nhập dữ liệu; DICOM truy vấn/truy xuất; DICOM lưu hình; DICOM in phim; DICOM media (hoặc tương đương)
90 | Những tính năng cơ bản chung:
91 | Có sẵn các thẻ thăm khám do nhà sản xuất xây dựng trước, các thẻ thăm khám có thể được tạo, tùy chỉnh và lưu trữ (hoặc tương đương)
92 | Chụp đa trạm: tất cả các chuỗi xung được chụp tại mỗi trạm trước khi bàn được di chuyển đến trạm kế tiếp (hoặc tương đương)
93 | Xử lý dữ liệu hình tự động, xử lý có thể vận hành đồng thời với quá trình thu nhận ảnh (hoặc tương đương)
94 | Các chức năng xử lý: tái tạo 3D, MIP/mIP, MPR, tính toán bản đồ T1 / T2 / T2 * / ADC / eADC; đăng ký khuếch tán (hoặc tương đương)
95 | Chức năng xem, in, xuất ảnh (hoặc tương đương)
96 | Trạm làm việc chuyên dụng:
97 | Bộ xử lý CPU: Intel Xeon hoặc tương đương
98 | Tốc độ: ≥ 3.5 GHz (hoặc tương đương)
99 | RAM: ≥ 16 GB
100 | Ổ cứng SSD: ≥ 512 GB
101 | Ổ CD/DVD
102 | Màn hình hiển thị: ≥ 23 inch
103 | Độ phân giải màn hình: ≥ 1920 x 1200 pixel
104 | Khả năng kết nối: chuẩn DICOM
105 | Có thể kết nối dữ liệu các thiết bị chẩn đoán hình ảnh khác
106 | Hiển thị ảnh 3D, MIP/mIP (hoặc tương đương)
107 | Kỹ thuật tái tạo đa mặt phẳng (hoặc tương đương)
108 | Các chức năng: di ảnh, phóng đại, cuộn, đặt vùng quan tâm (ROI), chú thích (hoặc tương đương)
109 | Các phụ kiện và thiết bị phụ trợ:
110 | Phantom chuẩn máy: 01 bộ
111 | Thiết bị theo dõi sinh lý bệnh nhân, thông số đo tối thiểu Điện tim ≥ 3 đạo trình, Nhịp tim (lần/phút), Nhịp thở (lần/phút): 01 bộ
112 | Đàm thoại 2 chiều giữa phòng điều khiển và phòng chụp và tai nghe chống ồn: 01 bộ
113 | Bộ camera - màn hình theo dõi bệnh nhân (Kích thước màn hình: ≥ 11 inch, đặt tại phòng điều khiển): 01 bộ
114 | Bộ định vị bệnh nhân: 01 bộ
115 | Xe đẩy nằm bệnh nhân không nhiễm từ: 01 cái
116 | Xe đẩy ngồi bệnh nhân không nhiễm từ: 01 cái
117 | Máy dò kim loại cầm tay: 01 cái
118 | Bình cứu hoả không nhiễm từ: 01 cái
119 | Cọc truyền dịch không nhiễm từ: 01 cái
120 | Máy hút ẩm công suất ≥ 60 lít/ngày, nhiệt ẩm kế không nhiễm từ: 01 cái
121 | Giá đựng cuộn thu không nhiễm từ: 01 cái
122 | Lồng RF: 01 bộ (phù hợp theo kích thước phòng chụp cộng hưởng từ và nội thất đi kèm. Đi kèm cửa ra vào và cửa sổ quan sát từ phòng điều khiển)
123 | Bộ làm lạnh cho khối từ hoặc tương đương (không yêu cầu nếu hệ thống do nhà thầu đề xuất không sử dụng bộ làm lạnh độc lập)
124 | Bơm tiêm thuốc cản từ 2 nòng chuyên dùng trong chụp cộng hưởng từ: 01 cái
125 | Bơm tiêm thuốc di chuyển trên xe đẩy, tương thích từ trường
126 | Có màn hình điều khiển và theo dõi các thông số
127 | Ống tiêm thuốc ≥ 60ml
128 | Ống tiêm nước muối ≥ 100ml
129 | Dải cài đặt tốc độ tiêm: 0,1 đến 10,0 mL/giây
130 | Có chức năng giới hạn an toàn áp lực
131 | Cài đặt được thời gian tiêm
132 | Máy in phim khô laser: 01 cái
133 | Kết nối: chuẩn DICOM
134 | Số khay phim: ≥ 2
135 | Tốc độ in: ≥ 180 phim/giờ
136 | Độ phân giải: ≥ 500 ppi
137 | Bộ lưu điện UPS online 3 pha: 1 bộ
138 | Tích hợp biến áp cách ly
139 | Công suất danh định: ≥ 100 kVA
140 | Thời gian lưu điện: ≥ 5 phút
141 | Hệ thống điều hoà không khí cho phòng bệnh ≥ 2Hp: 2 bộ
142 | Hệ thống điều hoà không khí cho phòng hệ thống kỹ thuật ≥ 2Hp: 2 bộ
143 | Bộ bàn, ghế cho trạm điều khiển và trạm làm việc: 01 bộ
144 | Phần mềm
145 | Phần mềm ứng dụng trên Trạm điều khiển, xử lý và tái tạo ảnh
146 | Về số lượng phần mềm
147 | Phần mềm chụp và xử lý hình ảnh thần kinh (hoặc tương đương)
148 | Phần mềm chụp và xử lý hình ảnh chấn thương chỉnh hình (hoặc tương đương)
149 | Phần mềm chụp và xử lý hình ảnh vùng thân (hoặc tương đương)
150 | Phần mềm chụp và xử lý hình ảnh tim (hoặc tương đương)
151 | Phần mềm chụp và xử lý hình ảnh mạch máu (hoặc tương đương)
152 | Phần mềm giảm tiếng ồn (hoặc tương đương)
153 | Phần mềm chụp chống rung (hoặc tương đương)
154 | Phần mềm giảm nhiễu kim loại (hoặc tương đương)
155 | Phần mềm chụp cho bệnh nhân có cấy ghép chỉnh hình (hoặc tương đương)
156 | Phần mềm chụp nhanh 2D, 3D ít nhất cho ứng dụng thần kinh, cột sống, cơ xương khớp hoặc tương đương (ứng dụng với thời gian quét ngắn hơn nhưng vẫn duy trì tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu (SNR) và độ sắc nét của hình ảnh)
157 | Phần mềm chụp não 3D độ phân giải cao (hoặc tương đương)
158 | Phần mềm chụp đánh giá vi xuất huyết (hoặc tương đương)
159 | Phần mềm chụp và xử lý tưới máu não có thuốc (hoặc tương đương)
160 | Phần mềm xoá mỡ cho vùng bụng, chậu, đầu cổ tạo 4 tương phản ảnh trong một lần chụp, xóa đỉnh mỡ, giảm xảo ảnh ngoài rìa khi chụp FOV lớn (hoặc tương đương)
161 | Phần mềm chụp tự động đa trạm cho thăm khám toàn cơ thể và mạch máu (hoặc tương đương)
162 | Phần mềm chụp động học 4D cho vùng bụng, chụp Gan bệnh nhân thở tự do (bệnh nhân không cần nín thở) (hoặc tương đương)
163 | Phần mềm chụp cơ xương khớp 3D độ phân giải cao (hoặc tương đương)
164 | Phần mềm thu hình và đánh giá sụn khớp (hoặc tương đương)
165 | Phần mềm chụp và định lượng dòng chảy (hoặc tương đương)
166 | Phần mềm chụp mạch máu chi không thuốc (hoặc tương đương)
167 | Phần mềm chụp mạch máu thận không thuốc (hoặc tương đương)
168 | Về yêu cầu Phần mềm ứng dụng trên Trạm điều khiển và tái tạo ảnh
169 | Phần mềm chụp và xử lý hình ảnh thần kinh
170 | Các kỹ thuật xóa mỡ và xóa dịch não tủy (hoặc tương đương)
171 | Các chức năng hiệu chỉnh cử động (hoặc tương đương)
172 | Chuỗi xung đánh giá chất trắng và chất xám (hoặc tương đương)
173 | Chụp tai trong và cột sống độ tương phản cao và độ phân giải cao (hoặc tương đương)
174 | Chụp tủy sống cho đánh giá dịch não tủy (hoặc tương đương)
175 | Chụp và xử lý hình khuếch tán nhiều hướng với nhiều giá trị b (hoặc tương đương)
176 | Chụp mạch máu não không thuốc (hoặc tương đương)
177 | Chụp mạch máu não có thuốc (hoặc tương đương)
178 | Phần mềm chụp và xử lý hình ảnh chấn thương chỉnh hình
179 | Các kỹ thuật xóa mỡ (hoặc tương đương)
180 | Các chức năng hiệu chỉnh cử động (hoặc tương đương)
181 | Chụp và xử lý hình khuếch tán nhiều hướng với nhiều giá trị b (hoặc tương đương)
182 | Chụp ảnh khuếch tán giảm méo hình cho các vùng nhạy cảm cao (hoặc tương đương)
183 | Kỹ thuật giảm xảo ảnh nhạy từ cho các vật cấy ghép kim loại (hoặc tương đương)
184 | Chụp động học khớp (hoặc tương đương)
185 | Chức năng tái tạo độ trung thực cao với nhiễu thấp và giảm độ nhòe (hoặc tương đương)
186 | Phần mềm chụp và xử lý hình ảnh vùng thân
187 | Các kỹ thuật xóa mỡ (hoặc tương đương)
188 | Các chức năng hiệu chỉnh cử động (hoặc tương đương)
189 | Chuỗi xung chụp cho ảnh đồng pha và ngược pha (hoặc tương đương)
190 | Chụp và xử lý hình khuếch tán nhiều hướng với nhiều giá trị b (hoặc tương đương)
191 | Chụp khuếch tán một trạm hoặc nhiều trạm độ phân giải cao với xóa nền (hoặc tương đương)
192 | Chụp và xử lý ảnh 3D tuyến tụy, đường mật (MRCP) với đồng bộ theo nhịp thở (hoặc tương đương)
193 | Chụp và xử lý hình ảnh động học (hoặc tương đương)
194 | Chụp tưới máu T1 và tạo các bản đồ (hoặc tương đương)
195 | Phần mềm chụp và xử lý hình ảnh tim
196 | Các chức năng hiệu chỉnh cử động (hoặc tương đương)
197 | Chuỗi xung cine (hoặc tương đương)
198 | Chuỗi xung máu đen (hoặc tương đương)
199 | Chụp một lát/nhiều pha và nhiều lát/nhiều pha cho chụp chức năng tim (hoặc tương đương)
200 | Chụp và xử lý hình ảnh với đồng bộ tín hiệu điện tim (hoặc tương đương)
201 | Chuỗi xung ngấm thuốc muộn (hoặc tương đương)
202 | Phần mềm chụp và xử lý hình ảnh mạch máu
203 | Chụp mạch không tiêm thuốc: 2D; 3D, tương phản pha (hoặc tương đương)
204 | Chụp mạch có tiêm thuốc (hoặc tương đương)
205 | Chương trình xác định thời gian bắt thuốc khi tiêm tối ưu (hoặc tương đương)
206 | Chụp tĩnh mạch (hoặc tương đương)
207 | Chụp mạch máu vùng bụng với có và không nhịn thở, đồng bộ theo nhịp thở (hoặc tương đương)
208 | Các chức năng xử lý: hiển thị MIP/mIP, nối hình để hiển thị mạch máu ngoại vi, toàn thân trên một hình ảnh (hoặc tương đương)
209 | Phần mềm giảm tiếng ồn
210 | Áp dụng cho các thăm khám não, cột sống và cơ xương khớp (hoặc tương đương)
211 | Phần mềm chụp chống rung
212 | Cung cấp hình ảnh chẩn đoán phân giải cao, ngay cả ở bệnh nhân chuyển động mạnh (hoặc tương đương)
213 | Phần mềm giảm nhiễu kim loại
214 | Cải thiện chất lượng hình ảnh của mô mềm và xương trong vùng lân cận các vật cấy ghép chỉnh hình (hoặc tương đương)
215 | Áp dụng cho các tương phản T1, T2, PD, STIR (hoặc tương đương)
216 | Phần mềm chụp cho bệnh nhân có cấy ghép chỉnh hình
217 | Cho phép nhập các giá trị điều kiện của nhà sản xuất vật cấy ghép, hệ thống tự động áp dụng các giá trị cho toàn bộ quá trình chụp (hoặc tương đương)
218 | Phần mềm chụp nhanh 2D và 3D dựa trên kĩ thuật lấy mẫu dữ liệu rời rạc ít nhất cho ứng dụng Thần kinh và Cơ xương khớp
219 | Có thể được sử dụng trong tất cả các tương phản giải phẫu và áp dụng cho tất cả các vùng giải phẫu thần kinh và cơ xương khớp (hoặc tương đương)
220 | Cho phép chụp 2D và 3D nhanh hơn tới ≥ 50% với chất lượng hình ảnh tương đương
221 | Phần mềm chụp não 3D độ phân giải cao
222 | Chụp não 3D đẳng hướng, tất cả các hướng hình ảnh được thu nhận trong một lần chụp (hoặc tương đương)
223 | Phần mềm chụp đánh giá vi xuất huyết
224 | Kỹ thuật chụp nhạy từ, tạo bản đồ pha để hỗ trợ chẩn đoán nâng cao (hoặc tương đương)
225 | Phần mềm chụp và xử lý tưới máu não có thuốc
226 | Xử lý và tính toán các bản đồ huyết động: MTT, TTP, T0 (hoặc tương đương)
227 | Phần mềm xoá mỡ cho vùng bụng, chậu, đầu cổ tạo 4 tương phản ảnh trong một lần chụp
228 | Tạo hình mỡ, nước, thuận pha, nghịch pha riêng biệt trong 1 lần thu hình (hoặc tương đương)
229 | Phần mềm chụp tự động đa trạm cho thăm khám toàn cơ thể và mạch máu
230 | Tự động hoá toàn bộ quá trình thu nhận (hoặc tương đương)
231 | Tự động tạo hình ảnh liền mạch từ dữ liệu đa trạm (hoặc tương đương)
232 | Cho ảnh trọng số khuếch tán xoá nền cho các ứng dụng toàn thân (hoặc tương đương)
233 | Phần mềm chụp động học 4D cho vùng bụng, bệnh nhân không cần nín thở
234 | Chụp những bệnh nhân khó nín thở hoặc khó làm theo hướng dẫn thở (hoặc tương đương)
235 | Chuỗi xung: Động học 3D T1w TFE (hoặc tương đương)
236 | Cung cấp thông tin động học với độ phân giải thời gian ≤ 3 giây/pha (hoặc tương đương)
237 | Phần mềm chụp cơ xương khớp 3D độ phân giải cao
238 | Chụp cơ xương khớp 3D đẳng hướng, tất cả các hướng hình ảnh được thu nhận trong một lần chụp (hoặc tương đương)
239 | Phần mềm thu hình và đánh giá sụn khớp
240 | Chụp và tính toán tự động bản đồ T2 để đánh giá sụn (hoặc tương đương)
241 | Phần mềm chụp và định lượng dòng chảy
242 | Định lượng dòng chảy máu, dịch não tuỷ (hoặc tương đương)
243 | Phần mềm chụp mạch máu chi không thuốc
244 | Kỹ thuật chụp 3D tương phản cao cho chụp mạch ngoại biên (động mạch đùi, động mạch kheo, mạch máu bàn tay) (hoặc tương đương)
245 | Phần mềm chụp mạch máu thận không thuốc
246 | Kỹ thuật chụp 3D động mạch thận, xoá nhu mô và các cấu trúc tĩnh mạch, bệnh nhân có thể thở tự do (hoặc tương đương)
247 | Phần mềm ứng dụng trên Trạm làm việc
248 | Về số lượng
249 | Phần mềm nối hình tự động (hoặc tương đương)
250 | Phần mềm xoá nền (hoặc tương đương)
251 | Phần mềm đánh giá khuếch tán (hoặc tương đương)
252 | Phần mềm đánh giá tưới máu T1 (hoặc tương đương)
253 | Phần mềm đánh giá tưới máu não T2* (hoặc tương đương)
254 | Phần mềm đánh giá tính thấm thành mạch (hoặc tương đương)
255 | Phần mềm định lượng dòng chảy (hoặc tương đương)
256 | Phần mềm đánh giá cho xác định cấu trúc sụn. Xung chụp tạo bản đồ sụn khớp trong đánh giá các tổn thương sụn khớp, thoái hóa khớp (hoặc tương đương)
257 | Về yêu cầu phần mềm ứng dụng trên Trạm làm việc
258 | Phần mềm nối hình tự động
259 | Ứng dụng cho: xem ảnh toàn bộ cột sống, MRA mạch máu chi, khảo sát di căn (hoặc tương đương)
260 | Phần mềm xoá nền
261 | Cho phép tính toán: cộng, trừ, chia trong các ca động học (hoặc tương đương)
262 | Phần mềm đánh giá khuếch tán
263 | Tính toán hình ảnh khuếch tán, tạo bản đồ ADC và eADC (hoặc tương đương)
264 | Phần mềm đánh giá tưới máu T1
265 | Tính toán các bản đồ tưới máu (hoặc tương đương)
266 | Phần mềm đánh giá tưới máu não T2*
267 | Tính toán các bản đồ tưới máu (hoặc tương đương)
268 | Đánh giá sự mất tương xứng tưới máu-khuếch tán (hoặc tương đương)
269 | Phần mềm đánh giá tính thấm thành mạch
270 | Tính toán các bản đồ tham số như Ktrans, Kep, Ve và Vf hoặc nhiều hơn (hoặc tương đương)
271 | Phần mềm định lượng dòng chảy
272 | Xác định và định lượng động học dòng máu trên ROI mạch máu được phân vùng thủ công hoặc bán tự động (hoặc tương đương)
273 | Phần mềm đánh giá cho xác định cấu trúc sụn
274 | Xác định cấu trúc sụn, tạo bản đồ mã hoá màu T2 (hoặc tương đương)
275 | Xác định vị trí của các vùng sụn, các vùng phân lớp để xác định mức độ thoái hoá sụn (hoặc tương đương)
276 | Phần mềm theo dõi và chẩn đoán hư hỏng của thiết bị từ xa
277 | Các giao thức xử lý song song vừa chụp bệnh nhân vừa xử lý hình ảnh, in phim (hoặc tương đương)
278 | Phần mềm ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong vận hành hệ thống (hoặc tương đương)
279 | Yêu cầu khác:
280 | Thời gian bảo hành: tối thiểu 24 tháng sau khi nghiệm thu đưa vào sử dụng
281 | Có cam kết của hãng sản xuất hoặc văn phòng đại diện của hãng sản xuất tại Việt Nam về việc bảo hành Helium tối thiểu 10 năm, không giới hạn điều kiện bảo hành
282 | Thời gian hoàn thành giao hàng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, nghiệm thu: ≤ 150 ngày kể từ khi hợp đồng có hiệu lực
283 | Bao gồm phần cải tạo, hoàn thiện các kết cấu phần xây dựng phát sinh trong quá trình lắp đặt thiết bị, kể cả các khu vực phụ trợ.
284 | Có ủy quyền hợp pháp từ nhà sản xuất hoặc đại lý phân phối chính thức được ủy quyền của nhà sản xuất tại Việt Nam
285 | Cam kết cung cấp phụ tùng, phụ kiện, các dịch vụ kỹ thuật khi khách hàng có yêu cầu trong thời hạn ít nhất 10 năm.
286 | Báo giá chi tiết phụ tùng, phụ kiện, các dịch vụ kỹ thuật và có cam kết không tăng giá trong thời hạn ít nhất là 5 năm sau bảo hành, bao gồm: Giá gói bảo trì nhân công/năm Giá dịch vụ bảo trì trọn gói/năm Giá các cuộn chụp (Coil) Giá các linh kiện của Bộ làm lạnh cho khối từ (nếu có), Hệ thống thu phát sóng RF
287 | Khi thiết bị có sự cố, kỹ sư thuộc trung tâm bảo hành chính hãng hoặc thuộc chủ sở hữu thiết bị hợp pháp tại Việt Nam cam kết xử lý ghi nhận sự cố trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo
288 | Bao gồm chi phí đào tạo chứng chỉ đọc kết quả cộng hưởng tử cho ≥ 3 nhân viên y tế, với khóa ≥ 6 tháng tại các cơ sở đạo tạo y khoa được cấp phép của Bộ Y tế
289 | Các số liệu về kích thước cho phép sai số ±3%