## Yêu cầu kỹ thuật
DANH MỤC YÊU CẦU BÁO GIÁ
(Kèm theo Công văn số /BVBR-TTB ngày tháng năm 2024 của Bệnh viện Bà Rịa)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
STT | Mã tham chiếu | Tên hàng hóa mời báo giá | Thông số kỹ thuật mời báo giá | Đơn vị tính | Số lượng mời báo giá
1 | CG24MRI1 | Hệ thống chụp cộng hưởng từ (MRI) 1.5T | Chi tiết tại bảng kê | Hệ thống | 1
BẢNG YÊU CẦU KỸ THUẬT
STT dòng | STT hạng mục | Tên yêu cầu | Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ đề xuất | Tài liệu đánh giá | Ghi chú
1 | I. | Yêu cầu chung:
2 | I.1 | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2023 trở về sau | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Bảng đề xuất | *
3 | I.2 | Nhà sản xuất (máy chính) đạt chứng chỉ chất lượng: ISO 1385 và CE hoặc FDA US | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
4 | I.3 | Điện áp sử dụng: Điện áp 3 pha 380V 50Hz | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
5 | I.4 | Môi trường hoạt động: phù hợp với điều kiện môi trường phổ biến tại Tp. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Bảng đề xuất | *
6 | II. | Yêu cầu cấu hình: | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
7 | II.1 | Phần cứng | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
8 | II.1.1 | Các phần thiết kế phổ biến của hệ thống chụp cộng hưởng từ (Khối từ siêu dẫn, Bộ chênh từ, Bộ phát và thu sóng RF, Bàn bệnh nhân, Bộ định vị laser …) | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
9 | II.1.2 | Khối từ siêu dẫn: | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
10 | II.1.2.1 | Độ lớn từ trường: ≥ 1.5T | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
11 | II.1.2.2 | Đường kính khoang máy: ≥ 70 cm | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
12 | II.1.2.3 | Chiều dài khối từ: ≤ 165 cm | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
13 | II.1.2.4 | Độ ổn định từ trường được đảm bảo (Guaranteed) theo thời gian: ≤ 0.1 ppm/giờ | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
14 | II.1.2.5 | Độ đồng nhất từ trường đảm bảo (Guaranteed) theo kĩ thuật đo thể tích V-RMS đo trên ≥ 24 điểm trên mỗi mặt phẳng, đo trên ≥ 24 mặt phẳng: | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
15 | II.1.2.6 | với đường kính khối cầu 10 cm: ≤ 0.018 ppm | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
16 | II.1.2.7 | với đường kính khối cầu 20 cm: ≤ 0.07 ppm | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
17 | II.1.2.8 | với đường kính khối cầu 30 cm: ≤ 0.18 ppm | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
18 | II.1.2.9 | với đường kính khối cầu 40 cm: ≤ 0.55 ppm | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
19 | II.1.2.10 | với đường kính khối cầu 45 cm: ≤ 1.2 ppm | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
20 | II.1.2.11 | với thể tích ≥ (50 x 50 x 45) cm: ≤ 2 ppm | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
21 | II.1.2.12 | Chêm từ: chủ động và bị động hoặc tốt hơn | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
22 | II.1.2.13 | Chêm từ 3D cụ thể cho từng bệnh nhân | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
23 | II.1.2.14 | Chêm từ bậc 1 theo 3 hướng tuyến tính | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
24 | II.1.2.15 | Làm lạnh khối từ: công nghệ không thất thoát Helium | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
25 | II.1.3 | Bộ chênh từ: | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
26 | II.1.3.1 | Chu trình hoạt động: 100% | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
27 | II.1.3.2 | Độ lớn chênh từ tối đa mỗi trục: ≥ 33 mT/m | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
28 | II.1.3.3 | Tốc độ xoay tối đa mỗi trục: ≥ 120 T/m/s | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
29 | II.1.3.4 | Thời gian tối thiểu để gradient đạt biên độ tối đa (rise time): ≤ 275 µs | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
30 | II.1.3.5 | Độ tuyến tính gradient: | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
31 | II.1.3.5.1 | tại 20 cm DSV: ≤ 0,5% | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
32 | II.1.3.5.2 | tại 50 cm DSV: ≤ 1,5% | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
33 | II.1.3.6 | Thông số về độ phân giải: | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
34 | II.1.3.6.1 | trường nhìn (FOV) tối thiểu: ≤ 5 mm | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
35 | II.1.3.6.2 | trường nhìn (FOV) tối đa: ≥ 550 mm | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
36 | II.1.3.6.3 | độ dày láy cắt 2D tối thiểu: ≤ 0,5 mm | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
37 | II.1.3.6.4 | độ dày lát cắt 3D tối thiểu: ≤ 0,1 mm | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
38 | II.1.3.6.5 | độ phân giải cao nhất trong mặt phẳng: ≤ 5 μm | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
39 | II.1.3.6.6 | ma trận ảnh chụp và tái tạo tối đa: ≥ 1024 | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
40 | II.1.3.7 | Các chuỗi xung thu nhận, tối thiểu bao gồm (hoặc tương đương): xung đàn hồi vang (SE); xung phục hồi đảo (IR); xung gradient echo (GRE/ FFE); xung hồi âm đa diện (EPI); xung khuếch tán (DWI) | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
41 | II.1.3.7.1 | Xung hồi âm 3D gradient echo (ma trận 256 × 256) | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
42 | II.1.3.7.2 | Thời gian phục hồi (TR): ≤ 1,2 ms | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
43 | II.1.3.7.3 | Thời gian hồi âm (TE): ≤ 0,5 ms | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
44 | II.1.3.7.4 | Xung hồi âm đa diện (ma trận 256 × 256): | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
45 | II.1.3.7.5 | Thời gian phục hồi (TR): ≤ 4,7 ms | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
46 | II.1.3.7.6 | Thời gian hồi âm (TE): ≤ 1,6 ms | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
47 | II.1.3.7.7 | Xung khuếch tán: Hệ số khuếch tán (b-value) tối đa: ≥ 10000 s/mm2 | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
48 | II.1.4 | Bộ phát và thu sóng RF: | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
49 | II.1.4.1 | Công suất phát sóng RF tối đa: ≥ 16 kW | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
50 | II.1.4.2 | Băng thông bộ phát RF: ≥ 650 kHz | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
51 | II.1.4.3 | Thu sóng RF: Công nghệ số hóa tín hiệu RF trong phòng đặt khối từ và truyền tín hiệu tới bộ tái tạo, dẫn truyền bằng sợi cáp quang hoặc tương đương | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
52 | II.1.4.4 | Số kênh thu độc lập có thể sử dụng đồng thời trong 1 FOV: ≥ 40 kênh | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
53 | II.1.4.5 | Dải động thu nhận tối đa: ≥ 165 dB | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
54 | II.1.5 | Bàn bệnh nhân: | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
55 | II.1.5.1 | Tải trọng bàn tối thiểu: 200 kg | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
56 | II.1.5.2 | Có chức năng nâng hạ chiều cao bàn, chiều cao bàn tại vị trí thấp nhất ≤ 60 cm | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
57 | II.1.5.3 | Chiều dài trường chụp: ≥ 200 cm | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
58 | II.1.5.4 | Di chuyển bàn theo hướng ra – vào khối từ tối đa: ≥ 260 cm | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
59 | II.1.5.5 | Tốc độ di chuyển bàn theo hướng ra – vào khối từ tối đa: ≥ 30 cm/s | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
60 | II.1.6 | Các cuộn thu tín hiệu | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
61 |  | Về số lượng cuộn thu | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
62 | II.1.6.1 | Cuộn thu toàn thân tích hợp trong khối từ: 01 cuộn | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
63 | II.1.6.2 | Cuộn thu đầu/cổ: 01 cuộn | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
64 | II.1.6.3 | Cuộn thu cột sống: 01 cuộn | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
65 | II.1.6.4 | Cuộn thu thân: 01 cuộn | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
66 | II.1.6.5 | Cuộn thu đa năng cho các khớp, chi (tối thiểu 2 kích cỡ): 01 bộ | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
67 | II.1.6.6 | Cuộn chụp vú chuyên dụng, hỗ trợ sinh thiết: 01 bộ | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
68 |  | Yêu cầu khác về cuộn thu: | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
69 | II.1.6.6 | Tự động lựa chọn cuộn thu và tự động lựa chọn kênh/phần tử cuộn thu hoặc tương đương | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
70 | II.1.6.7 | Có khả năng kết hợp các cuộn trong một lần chụp để sử dụng tối đa số kênh/phần tử thu tín hiệu cho thu nhận ảnh của tổ chức giải phẫu cần chụp | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
71 | II.1.6.8 | Cuộn thu toàn thân tích hợp trong khối từ: ≥ 16 kênh/ phần tử | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
72 | II.1.6.9 | Cuộn cho chụp ảnh đầu/cổ tối đa: ≥ 20 kênh/ phần tử | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
73 | II.1.6.10 | Cuộn cho chụp cột sống tối đa: ≥ 40 kênh/ phần tử | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
74 | II.1.6.11 | Cuộn cho chụp thân tối đa: ≥ 20 kênh/ phần tử | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
75 | II.1.6.12 | Cuộn cho chụp đa năng các khớp, chi (ít nhất 2 cỡ) tối đa: ≥ 16 kênh/ phần tử | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
76 | II.1.6.13 | Cuộn chụp vú chuyên dụng, hỗ trợ sinh thiết >= 7 kênh/phần tử | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
77 | II.1.7 | Trạm điều khiển, xử lý và tái tạo ảnh: (Ghi chú: Hệ thống điều khiển, xử lý và tái tạo ảnh có thể tích hợp trong một với cấu hình tương đương) | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
78 | II.1.7.1 | Hệ thống điều khiển, cấu hình tối thiểu bao gồm: | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
79 | II.1.7.1.1 | Bộ xử lý CPU: Intel, ≥ 6 core hoặc tương đương | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
80 | II.1.7.1.2 | Tốc độ: ≥ 3.5 GHz | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
81 | II.1.7.1.3 | RAM: ≥ 32 GB | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
82 | II.1.7.1.4 | Ổ cứng SSD: ≥ 256 GB | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
83 | II.1.7.1.5 | Màn hình điều khiển: ≥ 23 inch | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
84 | II.1.7.1.6 | Độ phân giải màn hình: ≥ 1920 x 1200 pixel | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
85 | II.1.7.2 | Hệ thống tái tạo ảnh, cấu hình tối thiểu bao gồm: | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
86 | II.1.7.2.1 | Bộ xử lý CPU: Intel, ≥ 6 core hoặc tương đương | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
87 | II.1.7.2.2 | Tốc độ: ≥ 3.5 GHz | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
88 | II.1.7.2.3 | RAM: ≥ 32 GB | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
89 | II.1.7.2.4 | Ổ cứng SSD: ≥ 512 GB | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
90 | II.1.7.2.5 | Tốc độ tái tạo ảnh (ma trận 256 x 256, toàn bộ trường nhìn): ≥ 75000 tái tạo/ giây | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
91 | II.1.7.2.6 | Kết nối chuẩn DICOM, tối thiểu có: DICOM Worklist; DICOM MPPS; DICOM gửi/nhận hình; DICOM xuất/nhập dữ liệu; DICOM truy vấn/truy xuất; DICOM lưu hình; DICOM in phim; DICOM media | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
92 | II.1.7.2.7 | Những tính năng cơ bản chung: | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
93 | II.1.7.2.8 | Có sẵn các thẻ thăm khám do nhà sản xuất xây dựng trước, các thẻ thăm khám có thể được tạo, tùy chỉnh và lưu trữ | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
94 | II.1.7.2.9 | Chụp đa trạm: tất cả các chuỗi xung được chụp tại mỗi trạm trước khi bàn được di chuyển đến trạm kế tiếp | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
95 | II.1.7.2.10 | Xử lý dữ liệu hình tự động, xử lý có thể vận hành đồng thời với quá trình thu nhận ảnh | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
96 | II.1.7.2.11 | Các chức năng xử lý: tái tạo 3D, MIP/mIP, MPR, tính toán bản đồ T1 / T2 / T2 * / ADC / eADC; đăng ký khuếch tán | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
97 | II.1.7.2.12 | Chức năng xem, in, xuất ảnh | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
98 | II.1.7.3 | Trạm làm việc chuyên dụng: | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
99 | II.1.7.3.1 | Bộ xử lý CPU: Intel Xeon hoặc tương đương | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
100 | II.1.7.3.2 | Tốc độ: ≥ 3.5 GHz | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
101 | II.1.7.3.3 | RAM: ≥ 16 GB | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
102 | II.1.7.3.4 | Ổ cứng SSD: ≥ 512 GB | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
103 | II.1.7.3.5 | Ổ CD/DVD | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
104 | II.1.7.3.6 | Màn hình hiển thị: ≥ 23 inch | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
105 | II.1.7.3.7 | Độ phân giải màn hình: ≥ 1920 x 1200 pixel | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
106 | II.1.7.3.8 | Khả năng kết nối: chuẩn DICOM | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
107 | II.1.7.3.9 | Có thể kết nối dữ liệu các thiết bị chẩn đoán hình ảnh khác | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
108 | II.1.7.3.10 | Hiển thị ảnh 3D, MIP/mIP | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
109 | II.1.7.3.11 | Kỹ thuật tái tạo đa mặt phẳng | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
110 | II.1.7.3.12 | Các chức năng: di ảnh, phóng đại, cuộn, đặt vùng quan tâm (ROI), chú thích | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
111 |  | Các phụ kiện và thiết bị phụ trợ: | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
112 | II.1.8 | Phantom chuẩn máy: 01 bộ | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
113 | II.1.9 | Thiết bị theo dõi sinh lý bệnh nhân, thông số đo tối thiểu Điện tim ≥ 3 đạo trình, Nhịp tim (lần/phút), Nhịp thở (lần/phút): 01 bộ | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
114 | II.1.10 | Đàm thoại 2 chiều giữa phòng điều khiển và phòng chụp và tai nghe chống ồn: 01 bộ | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
115 | II.1.11 | Bộ camera - màn hình theo dõi bệnh nhân (Kích thước màn hình: ≥ 11 inch, đặt tại phòng điều khiển, bộ nhớ lưu trữ ≥ 32 Gb): 01 bộ | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
116 | II.1.12 | Bộ định vị bệnh nhân: 01 bộ | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
117 | II.1.13 | Xe đẩy nằm bệnh nhân không nhiễm từ: 01 cái | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
118 | II.1.14 | Xe đẩy ngồi bệnh nhân không nhiễm từ: 01 cái | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
119 | II.1.15 | Máy dò kim loại cầm tay: 01 cái | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
120 | II.1.16 | Bình cứu hoả không nhiễm từ: 01 cái | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
121 | II.1.17 | Cọc truyền dịch không nhiễm từ: 01 cái | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
122 | II.1.18 | Nhiệt ẩm kế không nhiễm từ: 01 cái | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
123 | II.1.19 | Giá đựng cuộn thu không nhiễm từ: 01 cái | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
124 | II.1.20 | Lồng RF: 01 bộ (phù hợp theo kích thước phòng chụp cộng hưởng từ và nội thất đi kèm. Đi kèm cửa ra vào và cửa sổ quan sát từ phòng điều khiển) | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
125 | II.1.21 | Bộ làm lạnh cho khối từ (không yêu cầu nếu hệ thống do nhà thầu đề xuất không sử dụng bộ làm lạnh độc lập) | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
126 | II.1.22 | Bơm tiêm thuốc cản từ 2 nòng chuyên dùng trong chụp cộng hưởng từ: 01 cái | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
127 | II.1.22.1 | Bơm tiêm thuốc di chuyển trên xe đẩy, tương thích từ trường | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
128 | II.1.22.2 | Có màn hình điều khiển và theo dõi các thông số | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
129 | II.1.22.3 | Ống tiêm thuốc ≥ 60ml | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
130 | II.1.22.4 | Ống tiêm nước muối ≥ 100ml | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
131 | II.1.22.5 | Dải cài đặt tốc độ tiêm: 0,1 đến 10,0 mL/giây | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
132 | II.1.22.6 | 6 pha tiêm cho mỗi protocol và 32 protocol | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
133 | II.1.22.7 | Có pin | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
134 | II.1.22.4 | Có chức năng giới hạn an toàn áp lực | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
135 | II.1.22.5 | Cài đặt được thời gian tiêm | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
136 | II.1.23 | Máy in phim khô laser: 01 cái | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
137 | II.1.23.1 | Kết nối: chuẩn DICOM | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
138 | II.1.23.2 | Số khay phim: ≥ 2 | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
139 | II.1.23.3 | Tốc độ in: ≥ 180 phim/giờ (cỡ phim 35 x 43 cm) | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
140 | II.1.23.4 | Độ phân giải: ≥ 500 ppi | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
141 | II.1.24 | Bộ lưu điện UPS online 3 pha: 1 bộ | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
142 | II.1.24.1 | Tích hợp biến áp cách ly | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
143 | II.1.24.2 | Công suất danh định: ≥ 100 kVA | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
144 | II.1.24.3 | Thời gian lưu điện: ≥ 5 phút | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
145 | II.1.25 | Hệ thống điều hoà không khí cho phòng bệnh ≥ 2Hp: 2 bộ | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
146 | II.1.26 | Hệ thống điều hoà không khí cho phòng hệ thống kỹ thuật ≥ 2Hp: 2 bộ | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
147 | II.1.27 | Bộ bàn, ghế cho trạm điều khiển và trạm làm việc: 01 bộ | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
148 | II.2 | Phần mềm | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
149 | II.2.1 | Phần mềm ứng dụng trên Trạm điều khiển, xử lý và tái tạo ảnh | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
150 |  | Về số lượng phần mềm | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
151 | II.2.1.1 | Phần mềm chụp và xử lý hình ảnh thần kinh | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
152 | II.2.1.2 | Phần mềm chụp và xử lý hình ảnh chấn thương chỉnh hình | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
153 | II.2.1.3 | Phần mềm chụp và xử lý hình ảnh vùng thân | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
154 | II.2.1.4 | Phần mềm chụp và xử lý hình ảnh tim | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
155 | II.2.1.5 | Phần mềm chụp và xử lý hình ảnh mạch máu | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
156 | II.2.1.6 | Phần mềm giảm tiếng ồn | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
157 | II.2.1.7 | Phần mềm chụp chống rung | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
158 | II.2.1.8 | Phần mềm giảm nhiễu kim loại | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
159 | II.2.1.9 | Phần mềm chụp cho bệnh nhân có cấy ghép chỉnh hình | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
160 | II.2.1.10 | Phần mềm chụp nhanh 2D và 3D dựa trên kĩ thuật lấy mẫu dữ liệu rời rạc ít nhất cho ứng dụng Thần kinh và Cơ xương khớp | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
161 | II.2.1.11 | Phần mềm chụp não 3D độ phân giải cao | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
162 | II.2.1.12 | Phần mềm chụp đánh giá vi xuất huyết | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
163 | II.2.1.13 | Phần mềm chụp và xử lý tưới máu não có thuốc | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
164 | II.2.1.14 | Phần mềm xoá mỡ cho vùng bụng, chậu, đầu cổ tạo 4 tương phản ảnh trong một lần chụp | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
165 | II.2.1.15 | Phần mềm chụp tự động đa trạm cho thăm khám toàn cơ thể và mạch máu | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
166 | II.2.1.16 | Phần mềm chụp động học 4D cho vùng bụng, bệnh nhân không cần nín thở | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
167 | II.2.1.17 | Phần mềm chụp cơ xương khớp 3D độ phân giải cao | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
168 | II.2.1.18 | Phần mềm thu hình và đánh giá sụn khớp | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
169 | II.2.1.19 | Phần mềm chụp và định lượng dòng chảy | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
170 | II.2.1.20 | Phần mềm chụp mạch máu chi không thuốc | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
171 | II.2.1.21 | Phần mềm chụp mạch máu thận không thuốc | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
172 |  | Về yêu cầu Phần mềm ứng dụng trên Trạm điều khiển và tái tạo ảnh | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
173 | II.2.1.22 | Phần mềm chụp và xử lý hình ảnh thần kinh | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
174 | II.2.1.22.1 | Các kỹ thuật xóa mỡ và xóa dịch não tủy | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
175 | II.2.1.22.2 | Các chức năng hiệu chỉnh cử động | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
176 | II.2.1.22.3 | Chuỗi xung đánh giá chất trắng và chất xám | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
177 | II.2.1.22.4 | Chụp tai trong và cột sống độ tương phản cao và độ phân giải cao | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
178 | II.2.1.22.5 | Chụp tủy sống cho đánh giá dịch não tủy | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
179 | II.2.1.22.6 | Chụp và xử lý hình khuếch tán nhiều hướng với nhiều giá trị b | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
180 | II.2.1.22.7 | Chụp mạch máu não không thuốc | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
181 | II.2.1.22.8 | Chụp mạch máu não có thuốc | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
182 | II.2.1.23 | Phần mềm chụp và xử lý hình ảnh chấn thương chỉnh hình | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
183 | II.2.1.23.1 | Các kỹ thuật xóa mỡ | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
184 | II.2.1.23.2 | Các chức năng hiệu chỉnh cử động | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
185 | II.2.1.23.3 | Chụp và xử lý hình khuếch tán nhiều hướng với nhiều giá trị b | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
186 | II.2.1.23.4 | Chụp ảnh khuếch tán giảm méo hình cho các vùng nhạy cảm cao | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
187 | II.2.1.23.5 | Kỹ thuật giảm xảo ảnh nhạy từ cho các vật cấy ghép kim loại | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
188 | II.2.1.23.6 | Chụp động học khớp | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
189 | II.2.1.23.7 | Chức năng tái tạo độ trung thực cao với nhiễu thấp và giảm độ nhòe | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
190 | II.2.1.24 | Phần mềm chụp và xử lý hình ảnh vùng thân | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
191 | II.2.1.24.1 | Các kỹ thuật xóa mỡ | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
192 | II.2.1.24.2 | Các chức năng hiệu chỉnh cử động | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
193 | II.2.1.24.3 | Chuỗi xung chụp cho ảnh đồng pha và ngược pha | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
194 | II.2.1.24.4 | Chụp và xử lý hình khuếch tán nhiều hướng với nhiều giá trị b | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
195 | II.2.1.24.5 | Chụp khuếch tán một trạm hoặc nhiều trạm độ phân giải cao với xóa nền | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
196 | II.2.1.24.6 | Chụp và xử lý ảnh 3D tuyến tụy, đường mật (MRCP) với đồng bộ theo nhịp thở | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
197 | II.2.1.24.7 | Chụp và xử lý hình ảnh động học | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
198 | II.2.1.24.8 | Chụp tưới máu T1 và tạo các bản đồ | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
199 | II.2.1.25 | Phần mềm chụp và xử lý hình ảnh tim | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
200 | II.2.1.25.1 | Các chức năng hiệu chỉnh cử động | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
201 | II.2.1.25.1 | Chuỗi xung cine | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
202 | II.2.1.25.1 | Chuỗi xung máu đen | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
203 | II.2.1.25.1 | Chụp một lát/nhiều pha và nhiều lát/nhiều pha cho chụp chức năng tim | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
204 | II.2.1.25.1 | Chụp và xử lý hình ảnh với đồng bộ tín hiệu điện tim | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
205 | II.2.1.25.1 | Chuỗi xung ngấm thuốc muộn | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
206 | II.2.1.26 | Phần mềm chụp và xử lý hình ảnh mạch máu | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
207 | II.2.1.26.1 | Chụp mạch không tiêm thuốc: 2D; 3D, tương phản pha | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
208 | II.2.1.26.1 | Chụp mạch có tiêm thuốc | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
209 | II.2.1.26.1 | Chương trình xác định thời gian bắt thuốc khi tiêm tối ưu | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
210 | II.2.1.26.1 | Chụp tĩnh mạch | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
211 | II.2.1.26.1 | Chụp mạch máu vùng bụng với có và không nhịn thở, đồng bộ theo nhịp thở | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
212 | II.2.1.26.1 | Các chức năng xử lý: hiển thị MIP/mIP, nối hình để hiển thị mạch máu ngoại vi, toàn thân trên một hình ảnh | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
213 | II.2.1.27 | Phần mềm giảm tiếng ồn | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
214 | II.2.1.27.1 | Áp dụng cho các thăm khám não, cột sống và cơ xương khớp | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
215 | II.2.1.28 | Phần mềm chụp chống rung | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
216 | II.2.1.28.1 | Cung cấp hình ảnh chẩn đoán phân giải cao, ngay cả ở bệnh nhân chuyển động mạnh | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
217 | II.2.1.29 | Phần mềm giảm nhiễu kim loại | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
218 | II.2.1.29.1 | Cải thiện chất lượng hình ảnh của mô mềm và xương trong vùng lân cận các vật cấy ghép chỉnh hình | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
219 | II.2.1.29.2 | Áp dụng cho các tương phản T1, T2, PD, STIR | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
220 | II.2.1.30 | Phần mềm chụp cho bệnh nhân có cấy ghép chỉnh hình | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
221 | II.2.1.30.1 | Cho phép nhập các giá trị điều kiện của nhà sản xuất vật cấy ghép, hệ thống tự động áp dụng các giá trị cho toàn bộ quá trình chụp | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
222 | II.2.1.31 | Phần mềm chụp nhanh 2D và 3D dựa trên kĩ thuật lấy mẫu dữ liệu rời rạc ít nhất cho ứng dụng Thần kinh và Cơ xương khớp | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
223 | II.2.1.31.1 | Có thể được sử dụng trong tất cả các tương phản giải phẫu và áp dụng cho tất cả các vùng giải phẫu thần kinh và cơ xương khớp | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
224 | II.2.1.31.1 | Cho phép chụp 2D và 3D nhanh hơn tới ≥ 50% với chất lượng hình ảnh tương đương | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
225 | II.2.1.32 | Phần mềm chụp não 3D độ phân giải cao | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
226 | II.2.1.32.1 | Chụp cơ xương khớp 3D đẳng hướng, tất cả các hướng hình ảnh được thu nhận trong một lần chụp | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
227 | II.2.1.33 | Phần mềm chụp đánh giá vi xuất huyết | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
228 | II.2.1.33.1 | Kỹ thuật chụp nhạy từ, tạo bản đồ pha để hỗ trợ chẩn đoán nâng cao | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
229 | II.2.1.34 | Phần mềm chụp và xử lý tưới máu não có thuốc | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
230 | II.2.1.34.1 | Xử lý và tính toán các bản đồ huyết động: MTT, TTP, T0 | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
231 | II.2.1.35 | Phần mềm xoá mỡ cho vùng bụng, chậu, đầu cổ tạo 4 tương phản ảnh trong một lần chụp | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
232 | II.2.1.35.1 | Tạo hình mỡ, nước, thuận pha, nghịch pha riêng biệt trong 1 lần thu hình | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
233 | II.2.1.36 | Phần mềm chụp tự động đa trạm cho thăm khám toàn cơ thể và mạch máu | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
234 | II.2.1.36.1 | Tự động hoá toàn bộ quá trình thu nhận | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
235 | II.2.1.36.1 | Tự động tạo hình ảnh liền mạch từ dữ liệu đa trạm | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
236 | II.2.1.36.1 | Cho ảnh trọng số khuếch tán xoá nền cho các ứng dụng toàn thân | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
237 | II.2.1.37 | Phần mềm chụp động học 4D cho vùng bụng, bệnh nhân không cần nín thở | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
238 | II.2.1.37.1 | Chụp những bệnh nhân khó nín thở hoặc khó làm theo hướng dẫn thở | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
239 | II.2.1.37.1 | Chuỗi xung: Động học 3D T1w TFE hoặc tương đương | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
240 | II.2.1.37.1 | Cung cấp thông tin động học với độ phân giải thời gian ≤ 3 giây/pha | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
241 | II.2.1.38 | Phần mềm chụp cơ xương khớp 3D độ phân giải cao | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
242 | II.2.1.38.1 | Chụp cơ xương khớp 3D đẳng hướng, tất cả các hướng hình ảnh được thu nhận trong một lần chụp | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
243 | II.2.1.39 | Phần mềm thu hình và đánh giá sụn khớp | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
244 | II.2.1.39.1 | Chụp và tính toán tự động bản đồ T2 để đánh giá sụn | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
245 | II.2.1.40 | Phần mềm chụp và định lượng dòng chảy | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
246 | II.2.1.40.1 | Định lượng dòng chảy máu, dịch não tuỷ | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
247 | II.2.1.41 | Phần mềm chụp mạch máu chi không thuốc | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
248 | II.2.1.42.1 | Kỹ thuật chụp 3D tương phản cao cho chụp mạch ngoại biên (động mạch đùi, động mạch kheo, mạch máu bàn tay) | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
249 | II.2.1.42 | Phần mềm chụp mạch máu thận không thuốc | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
250 | II.2.1.42.1 | Kỹ thuật chụp 3D động mạch thận, xoá nhu mô và các cấu trúc tĩnh mạch, bệnh nhân có thể thở tự do | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
251 | II.2.2 | Phần mềm ứng dụng trên Trạm làm việc | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
252 |  | Về số lượng | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
253 | II.2.2.1 | Phần mềm nối hình tự động | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
254 | II.2.2.2 | Phần mềm xoá nền | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
255 | II.2.2.3 | Phần mềm đánh giá khuếch tán | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
256 | II.2.2.4 | Phần mềm đánh giá tưới máu T1 | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
257 | II.2.2.5 | Phần mềm đánh giá tưới máu não T2* | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
258 | II.2.2.6 | Phần mềm đánh giá tính thấm thành mạch | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
259 | II.2.2.7 | Phần mềm định lượng dòng chảy | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
260 | II.2.2.8 | Phần mềm đánh giá cho xác định cấu trúc sụn | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
261 |  | Về yêu cầu phần mềm ứng dụng trên Trạm làm việc | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
262 | II.2.2.9 | Phần mềm nối hình tự động | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
263 | II.2.2.9.1 | Ứng dụng cho: xem ảnh toàn bộ cột sống, MRA mạch máu chi, khảo sát di căn | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
264 | II.2.2.10 | Phần mềm xoá nền | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
265 | II.2.2.10.1 | Cho phép tính toán: cộng, trừ, chia trong các ca động học | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
266 | II.2.2.11 | Phần mềm đánh giá khuếch tán | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
267 | II.2.2.11.1 | Tính toán hình ảnh khuếch tán, tạo bản đồ ADC và eADC | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
268 | II.2.2.12 | Phần mềm đánh giá tưới máu T1 | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
269 | II.2.2.12.1 | Tính toán các bản đồ tưới máu | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
270 | II.2.2.13 | Phần mềm đánh giá tưới máu não T2* | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
271 | II.2.2.13.1 | Tính toán các bản đồ tưới máu | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
272 | II.2.2.13.1 | Đánh giá sự mất tương xứng tưới máu-khuếch tán | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
273 | II.2.2.14 | Phần mềm đánh giá tính thấm thành mạch | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
274 | II.2.2.14.1 | Tính toán các bản đồ tham số như Ktrans, Kep, Ve và Vf hoặc nhiều hơn | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
275 | II.2.2.15 | Phần mềm định lượng dòng chảy | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
276 | II.2.2.15.1 | Xác định và định lượng động học dòng máu trên ROI mạch máu được phân vùng thủ công hoặc bán tự động | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
277 | II.2.2.16 | Phần mềm đánh giá cho xác định cấu trúc sụn | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
278 | II.2.2.16.1 | Xác định cấu trúc sụn, tạo bản đồ mã hoá màu T2 | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
279 | II.2.2.16.1 | Xác định vị trí của các vùng sụn, các vùng phân lớp để xác định mức độ thoái hoá sụn | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
280 | II.2.3 | Phần mềm theo dõi và chẩn đoán hư hỏng của thiết bị từ xa | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Catalogue | *
281 | III. | Yêu cầu khác: | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được |  | *
282 | III.1 | Thời gian bảo hành: tối thiểu 24 tháng sau khi nghiệm thu đưa vào sử dụng | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Bảng đề xuất | *
283 | III.2 | Có cam kết của hãng sản xuất hoặc văn phòng đại diện của hãng sản xuất tại Việt Nam về việc bảo hành Helium tối thiểu 10 năm, không giới hạn điều kiện bảo hành | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Bảng đề xuất | *
284 | III.3 | Thời gian hoàn thành giao hàng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, nghiệm thu: ≤ 150 ngày kể từ khi hợp đồng có hiệu lực | Đạt/Không đạt/Chấp nhận được | Bảng đề xuất | *
285 | III.4 | Bao gồm phần cải tạo, hoàn thiện các kết cấu phần xây dựng phát sinh trong quá trình lắp đặt thiết bị, kể cả các khu vực phụ trợ. | Có/Không có | Bảng đề xuất | *
286 | III.5 | Có ủy quyền hợp pháp từ nhà sản xuất hoặc đại lý phân phối chính thức được ủy quyền của nhà sản xuất tại Việt Nam | Có/Không có | Bảng đề xuất | *
287 | III.6 | Cam kết cung cấp phụ tùng, phụ kiện, các dịch vụ kỹ thuật khi khách hàng có yêu cầu trong thời hạn ít nhất 10 năm. | Có/Không có | Bảng đề xuất | *
288 | III.7 | Báo giá chi tiết phụ tùng, phụ kiện, các dịch vụ kỹ thuật và có cam kết không tăng giá trong thời hạn ít nhất là 5 năm sau bảo hành, bao gồm: Giá gói bảo trì nhân công/năm Giá dịch vụ bảo trì trọn gói/năm Giá các cuộn chụp (Coil) Giá các linh kiện của Bộ làm lạnh cho khối từ (nếu có), Hệ thống thu phát sóng RF | Có/Không có | Bảng đề xuất | *
289 | III.8 | Khi thiết bị có sự cố, kỹ sư thuộc trung tâm bảo hành chính hãng hoặc thuộc chủ sở hữu thiết bị hợp pháp tại Việt Nam cam kết xử lý ghi nhận sự cố trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo | Có/Không có | Bảng đề xuất | *
290 | III.9 | Bao gồm chi phí đào tạo chứng chỉ đọc kết quả cộng hưởng tử cho ≥ 3 nhân viên y tế, với khóa ≥ 6 tháng tại các cơ sở đạo tạo y khoa được cấp phép của Bộ Y tế | Có/Không có | Bảng đề xuất | *
*Ghi chú: yêu cầu chi tiết có tính tham khảo, các nhà thầu có thể đề xuất cầu hình tương đương tính năng hoặc tốt hơn

## Bảng đáp ứng YCKT
BẢNG THÔNG TIN KỸ THUẬT DO NHÀ THẦU ĐỀ XUẤT
STT dòng | STT hạng mục | Tên yêu cầu | Thông tin kỹ thuật của hàng hóa đề xuất | Tài liệu thể hiện nội dung đề xuất (GHI RÕ SỐ TRANG)
1 | I. | Yêu cầu chung:
2 | I.1 | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2023 trở về sau
3 | I.2 | Nhà sản xuất (máy chính) đạt chứng chỉ chất lượng: ISO 1385 và CE hoặc FDA US
4 | I.3 | Điện áp sử dụng: Điện áp 3 pha 380V 50Hz
5 | I.4 | Môi trường hoạt động: phù hợp với điều kiện môi trường phổ biến tại Tp. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
6 | II. | Yêu cầu cấu hình:
7 | II.1 | Phần cứng
8 | II.1.1 | Các phần thiết kế phổ biến của hệ thống chụp cộng hưởng từ (Khối từ siêu dẫn, Bộ chênh từ, Bộ phát và thu sóng RF, Bàn bệnh nhân, Bộ định vị laser …)
9 | II.1.2 | Khối từ siêu dẫn:
10 | II.1.2.1 | Độ lớn từ trường: ≥ 1.5T
11 | II.1.2.2 | Đường kính khoang máy: ≥ 70 cm
12 | II.1.2.3 | Chiều dài khối từ: ≤ 165 cm
13 | II.1.2.4 | Độ ổn định từ trường được đảm bảo (Guaranteed) theo thời gian: ≤ 0.1 ppm/giờ
14 | II.1.2.5 | Độ đồng nhất từ trường đảm bảo (Guaranteed) theo kĩ thuật đo thể tích V-RMS đo trên ≥ 24 điểm trên mỗi mặt phẳng, đo trên ≥ 24 mặt phẳng:
15 | II.1.2.6 | với đường kính khối cầu 10 cm: ≤ 0.018 ppm
16 | II.1.2.7 | với đường kính khối cầu 20 cm: ≤ 0.07 ppm
17 | II.1.2.8 | với đường kính khối cầu 30 cm: ≤ 0.18 ppm
18 | II.1.2.9 | với đường kính khối cầu 40 cm: ≤ 0.55 ppm
19 | II.1.2.10 | với đường kính khối cầu 45 cm: ≤ 1.2 ppm
20 | II.1.2.11 | với thể tích ≥ (50 x 50 x 45) cm: ≤ 2 ppm
21 | II.1.2.12 | Chêm từ: chủ động và bị động hoặc tốt hơn
22 | II.1.2.13 | Chêm từ 3D cụ thể cho từng bệnh nhân
23 | II.1.2.14 | Chêm từ bậc 1 theo 3 hướng tuyến tính
24 | II.1.2.15 | Làm lạnh khối từ: công nghệ không thất thoát Helium
25 | II.1.3 | Bộ chênh từ:
26 | II.1.3.1 | Chu trình hoạt động: 100%
27 | II.1.3.2 | Độ lớn chênh từ tối đa mỗi trục: ≥ 33 mT/m
28 | II.1.3.3 | Tốc độ xoay tối đa mỗi trục: ≥ 120 T/m/s
29 | II.1.3.4 | Thời gian tối thiểu để gradient đạt biên độ tối đa (rise time): ≤ 275 µs
30 | II.1.3.5 | Độ tuyến tính gradient:
31 | II.1.3.5.1 | tại 20 cm DSV: ≤ 0,5%
32 | II.1.3.5.2 | tại 50 cm DSV: ≤ 1,5%
33 | II.1.3.6 | Thông số về độ phân giải:
34 | II.1.3.6.1 | trường nhìn (FOV) tối thiểu: ≤ 5 mm
35 | II.1.3.6.2 | trường nhìn (FOV) tối đa: ≥ 550 mm
36 | II.1.3.6.3 | độ dày láy cắt 2D tối thiểu: ≤ 0,5 mm
37 | II.1.3.6.4 | độ dày lát cắt 3D tối thiểu: ≤ 0,1 mm
38 | II.1.3.6.5 | độ phân giải cao nhất trong mặt phẳng: ≤ 5 μm
39 | II.1.3.6.6 | ma trận ảnh chụp và tái tạo tối đa: ≥ 1024
40 | II.1.3.7 | Các chuỗi xung thu nhận, tối thiểu bao gồm (hoặc tương đương): xung đàn hồi vang (SE); xung phục hồi đảo (IR); xung gradient echo (GRE/ FFE); xung hồi âm đa diện (EPI); xung khuếch tán (DWI)
41 | II.1.3.7.1 | Xung hồi âm 3D gradient echo (ma trận 256 × 256)
42 | II.1.3.7.2 | Thời gian phục hồi (TR): ≤ 1,2 ms
43 | II.1.3.7.3 | Thời gian hồi âm (TE): ≤ 0,5 ms
44 | II.1.3.7.4 | Xung hồi âm đa diện (ma trận 256 × 256):
45 | II.1.3.7.5 | Thời gian phục hồi (TR): ≤ 4,7 ms
46 | II.1.3.7.6 | Thời gian hồi âm (TE): ≤ 1,6 ms
47 | II.1.3.7.7 | Xung khuếch tán: Hệ số khuếch tán (b-value) tối đa: ≥ 10000 s/mm2
48 | II.1.4 | Bộ phát và thu sóng RF:
49 | II.1.4.1 | Công suất phát sóng RF tối đa: ≥ 16 kW
50 | II.1.4.2 | Băng thông bộ phát RF: ≥ 650 kHz
51 | II.1.4.3 | Thu sóng RF: Công nghệ số hóa tín hiệu RF trong phòng đặt khối từ và truyền tín hiệu tới bộ tái tạo, dẫn truyền bằng sợi cáp quang hoặc tương đương
52 | II.1.4.4 | Số kênh thu độc lập có thể sử dụng đồng thời trong 1 FOV: ≥ 40 kênh
53 | II.1.4.5 | Dải động thu nhận tối đa: ≥ 165 dB
54 | II.1.5 | Bàn bệnh nhân:
55 | II.1.5.1 | Tải trọng bàn tối thiểu: 200 kg
56 | II.1.5.2 | Có chức năng nâng hạ chiều cao bàn, chiều cao bàn tại vị trí thấp nhất ≤ 60 cm
57 | II.1.5.3 | Chiều dài trường chụp: ≥ 200 cm
58 | II.1.5.4 | Di chuyển bàn theo hướng ra – vào khối từ tối đa: ≥ 260 cm
59 | II.1.5.5 | Tốc độ di chuyển bàn theo hướng ra – vào khối từ tối đa: ≥ 30 cm/s
60 | II.1.6 | Các cuộn thu tín hiệu
61 |  | Về số lượng cuộn thu
62 | II.1.6.1 | Cuộn thu toàn thân tích hợp trong khối từ: 01 cuộn
63 | II.1.6.2 | Cuộn thu đầu/cổ: 01 cuộn
64 | II.1.6.3 | Cuộn thu cột sống: 01 cuộn
65 | II.1.6.4 | Cuộn thu thân: 01 cuộn
66 | II.1.6.5 | Cuộn thu đa năng cho các khớp, chi (tối thiểu 2 kích cỡ): 01 bộ
67 | II.1.6.6 | Cuộn chụp vú chuyên dụng, hỗ trợ sinh thiết: 01 bộ
68 |  | Yêu cầu khác về cuộn thu:
69 | II.1.6.6 | Tự động lựa chọn cuộn thu và tự động lựa chọn kênh/phần tử cuộn thu hoặc tương đương
70 | II.1.6.7 | Có khả năng kết hợp các cuộn trong một lần chụp để sử dụng tối đa số kênh/phần tử thu tín hiệu cho thu nhận ảnh của tổ chức giải phẫu cần chụp
71 | II.1.6.8 | Cuộn thu toàn thân tích hợp trong khối từ: ≥ 16 kênh/ phần tử
72 | II.1.6.9 | Cuộn cho chụp ảnh đầu/cổ tối đa: ≥ 20 kênh/ phần tử
73 | II.1.6.10 | Cuộn cho chụp cột sống tối đa: ≥ 40 kênh/ phần tử
74 | II.1.6.11 | Cuộn cho chụp thân tối đa: ≥ 20 kênh/ phần tử
75 | II.1.6.12 | Cuộn cho chụp đa năng các khớp, chi (ít nhất 2 cỡ) tối đa: ≥ 16 kênh/ phần tử
76 | II.1.6.13 | Cuộn chụp vú chuyên dụng, hỗ trợ sinh thiết >= 7 kênh/phần tử
77 | II.1.7 | Trạm điều khiển, xử lý và tái tạo ảnh: (Ghi chú: Hệ thống điều khiển, xử lý và tái tạo ảnh có thể tích hợp trong một với cấu hình tương đương)
78 | II.1.7.1 | Hệ thống điều khiển, cấu hình tối thiểu bao gồm:
79 | II.1.7.1.1 | Bộ xử lý CPU: Intel, ≥ 6 core hoặc tương đương
80 | II.1.7.1.2 | Tốc độ: ≥ 3.5 GHz
81 | II.1.7.1.3 | RAM: ≥ 32 GB
82 | II.1.7.1.4 | Ổ cứng SSD: ≥ 256 GB
83 | II.1.7.1.5 | Màn hình điều khiển: ≥ 23 inch
84 | II.1.7.1.6 | Độ phân giải màn hình: ≥ 1920 x 1200 pixel
85 | II.1.7.2 | Hệ thống tái tạo ảnh, cấu hình tối thiểu bao gồm:
86 | II.1.7.2.1 | Bộ xử lý CPU: Intel, ≥ 6 core hoặc tương đương
87 | II.1.7.2.2 | Tốc độ: ≥ 3.5 GHz
88 | II.1.7.2.3 | RAM: ≥ 32 GB
89 | II.1.7.2.4 | Ổ cứng SSD: ≥ 512 GB
90 | II.1.7.2.5 | Tốc độ tái tạo ảnh (ma trận 256 x 256, toàn bộ trường nhìn): ≥ 75000 tái tạo/ giây
91 | II.1.7.2.6 | Kết nối chuẩn DICOM, tối thiểu có: DICOM Worklist; DICOM MPPS; DICOM gửi/nhận hình; DICOM xuất/nhập dữ liệu; DICOM truy vấn/truy xuất; DICOM lưu hình; DICOM in phim; DICOM media
92 | II.1.7.2.7 | Những tính năng cơ bản chung:
93 | II.1.7.2.8 | Có sẵn các thẻ thăm khám do nhà sản xuất xây dựng trước, các thẻ thăm khám có thể được tạo, tùy chỉnh và lưu trữ
94 | II.1.7.2.9 | Chụp đa trạm: tất cả các chuỗi xung được chụp tại mỗi trạm trước khi bàn được di chuyển đến trạm kế tiếp
95 | II.1.7.2.10 | Xử lý dữ liệu hình tự động, xử lý có thể vận hành đồng thời với quá trình thu nhận ảnh
96 | II.1.7.2.11 | Các chức năng xử lý: tái tạo 3D, MIP/mIP, MPR, tính toán bản đồ T1 / T2 / T2 * / ADC / eADC; đăng ký khuếch tán
97 | II.1.7.2.12 | Chức năng xem, in, xuất ảnh
98 | II.1.7.3 | Trạm làm việc chuyên dụng:
99 | II.1.7.3.1 | Bộ xử lý CPU: Intel Xeon hoặc tương đương
100 | II.1.7.3.2 | Tốc độ: ≥ 3.5 GHz
101 | II.1.7.3.3 | RAM: ≥ 16 GB
102 | II.1.7.3.4 | Ổ cứng SSD: ≥ 512 GB
103 | II.1.7.3.5 | Ổ CD/DVD
104 | II.1.7.3.6 | Màn hình hiển thị: ≥ 23 inch
105 | II.1.7.3.7 | Độ phân giải màn hình: ≥ 1920 x 1200 pixel
106 | II.1.7.3.8 | Khả năng kết nối: chuẩn DICOM
107 | II.1.7.3.9 | Có thể kết nối dữ liệu các thiết bị chẩn đoán hình ảnh khác
108 | II.1.7.3.10 | Hiển thị ảnh 3D, MIP/mIP
109 | II.1.7.3.11 | Kỹ thuật tái tạo đa mặt phẳng
110 | II.1.7.3.12 | Các chức năng: di ảnh, phóng đại, cuộn, đặt vùng quan tâm (ROI), chú thích
111 |  | Các phụ kiện và thiết bị phụ trợ:
112 | II.1.8 | Phantom chuẩn máy: 01 bộ
113 | II.1.9 | Thiết bị theo dõi sinh lý bệnh nhân, thông số đo tối thiểu Điện tim ≥ 3 đạo trình, Nhịp tim (lần/phút), Nhịp thở (lần/phút): 01 bộ
114 | II.1.10 | Đàm thoại 2 chiều giữa phòng điều khiển và phòng chụp và tai nghe chống ồn: 01 bộ
115 | II.1.11 | Bộ camera - màn hình theo dõi bệnh nhân (Kích thước màn hình: ≥ 11 inch, đặt tại phòng điều khiển, bộ nhớ lưu trữ ≥ 32 Gb): 01 bộ
116 | II.1.12 | Bộ định vị bệnh nhân: 01 bộ
117 | II.1.13 | Xe đẩy nằm bệnh nhân không nhiễm từ: 01 cái
118 | II.1.14 | Xe đẩy ngồi bệnh nhân không nhiễm từ: 01 cái
119 | II.1.15 | Máy dò kim loại cầm tay: 01 cái
120 | II.1.16 | Bình cứu hoả không nhiễm từ: 01 cái
121 | II.1.17 | Cọc truyền dịch không nhiễm từ: 01 cái
122 | II.1.18 | Nhiệt ẩm kế không nhiễm từ: 01 cái
123 | II.1.19 | Giá đựng cuộn thu không nhiễm từ: 01 cái
124 | II.1.20 | Lồng RF: 01 bộ (phù hợp theo kích thước phòng chụp cộng hưởng từ và nội thất đi kèm. Đi kèm cửa ra vào và cửa sổ quan sát từ phòng điều khiển)
125 | II.1.21 | Bộ làm lạnh cho khối từ (không yêu cầu nếu hệ thống do nhà thầu đề xuất không sử dụng bộ làm lạnh độc lập)
126 | II.1.22 | Bơm tiêm thuốc cản từ 2 nòng chuyên dùng trong chụp cộng hưởng từ: 01 cái
127 | II.1.22.1 | Bơm tiêm thuốc di chuyển trên xe đẩy, tương thích từ trường
128 | II.1.22.2 | Có màn hình điều khiển và theo dõi các thông số
129 | II.1.22.3 | Ống tiêm thuốc ≥ 60ml
130 | II.1.22.4 | Ống tiêm nước muối ≥ 100ml
131 | II.1.22.5 | Dải cài đặt tốc độ tiêm: 0,1 đến 10,0 mL/giây
132 | II.1.22.6 | 6 pha tiêm cho mỗi protocol và 32 protocol
133 | II.1.22.7 | Có pin
134 | II.1.22.4 | Có chức năng giới hạn an toàn áp lực
135 | II.1.22.5 | Cài đặt được thời gian tiêm
136 | II.1.23 | Máy in phim khô laser: 02 cái
137 | II.1.23.1 | Kết nối: chuẩn DICOM
138 | II.1.23.2 | Số khay phim: ≥ 2
139 | II.1.23.3 | Tốc độ in: ≥ 180 phim/giờ (cỡ phim 35 x 43 cm)
140 | II.1.23.4 | Độ phân giải: ≥ 500 ppi
141 | II.1.24 | Bộ lưu điện UPS online 3 pha: 1 bộ
142 | II.1.24.1 | Tích hợp biến áp cách ly
143 | II.1.24.2 | Công suất danh định: ≥ 100 kVA
144 | II.1.24.3 | Thời gian lưu điện: ≥ 5 phút
145 | II.1.25 | Hệ thống điều hoà không khí cho phòng bệnh ≥ 2Hp: 2 bộ
146 | II.1.26 | Hệ thống điều hoà không khí cho phòng hệ thống kỹ thuật ≥ 2Hp: 2 bộ
147 | II.1.27 | Bộ bàn, ghế cho trạm điều khiển và trạm làm việc: 01 bộ
148 | II.2 | Phần mềm
149 | II.2.1 | Phần mềm ứng dụng trên Trạm điều khiển, xử lý và tái tạo ảnh
150 |  | Về số lượng phần mềm
151 | II.2.1.1 | Phần mềm chụp và xử lý hình ảnh thần kinh
152 | II.2.1.2 | Phần mềm chụp và xử lý hình ảnh chấn thương chỉnh hình
153 | II.2.1.3 | Phần mềm chụp và xử lý hình ảnh vùng thân
154 | II.2.1.4 | Phần mềm chụp và xử lý hình ảnh tim
155 | II.2.1.5 | Phần mềm chụp và xử lý hình ảnh mạch máu
156 | II.2.1.6 | Phần mềm giảm tiếng ồn
157 | II.2.1.7 | Phần mềm chụp chống rung
158 | II.2.1.8 | Phần mềm giảm nhiễu kim loại
159 | II.2.1.9 | Phần mềm chụp cho bệnh nhân có cấy ghép chỉnh hình
160 | II.2.1.10 | Phần mềm chụp nhanh 2D và 3D dựa trên kĩ thuật lấy mẫu dữ liệu rời rạc ít nhất cho ứng dụng Thần kinh và Cơ xương khớp
161 | II.2.1.11 | Phần mềm chụp não 3D độ phân giải cao
162 | II.2.1.12 | Phần mềm chụp đánh giá vi xuất huyết
163 | II.2.1.13 | Phần mềm chụp và xử lý tưới máu não có thuốc
164 | II.2.1.14 | Phần mềm xoá mỡ cho vùng bụng, chậu, đầu cổ tạo 4 tương phản ảnh trong một lần chụp
165 | II.2.1.15 | Phần mềm chụp tự động đa trạm cho thăm khám toàn cơ thể và mạch máu
166 | II.2.1.16 | Phần mềm chụp động học 4D cho vùng bụng, bệnh nhân không cần nín thở
167 | II.2.1.17 | Phần mềm chụp cơ xương khớp 3D độ phân giải cao
168 | II.2.1.18 | Phần mềm thu hình và đánh giá sụn khớp
169 | II.2.1.19 | Phần mềm chụp và định lượng dòng chảy
170 | II.2.1.20 | Phần mềm chụp mạch máu chi không thuốc
171 | II.2.1.21 | Phần mềm chụp mạch máu thận không thuốc
172 |  | Về yêu cầu Phần mềm ứng dụng trên Trạm điều khiển và tái tạo ảnh
173 | II.2.1.22 | Phần mềm chụp và xử lý hình ảnh thần kinh
174 | II.2.1.22.1 | Các kỹ thuật xóa mỡ và xóa dịch não tủy
175 | II.2.1.22.2 | Các chức năng hiệu chỉnh cử động
176 | II.2.1.22.3 | Chuỗi xung đánh giá chất trắng và chất xám
177 | II.2.1.22.4 | Chụp tai trong và cột sống độ tương phản cao và độ phân giải cao
178 | II.2.1.22.5 | Chụp tủy sống cho đánh giá dịch não tủy
179 | II.2.1.22.6 | Chụp và xử lý hình khuếch tán nhiều hướng với nhiều giá trị b
180 | II.2.1.22.7 | Chụp mạch máu não không thuốc
181 | II.2.1.22.8 | Chụp mạch máu não có thuốc
182 | II.2.1.23 | Phần mềm chụp và xử lý hình ảnh chấn thương chỉnh hình
183 | II.2.1.23.1 | Các kỹ thuật xóa mỡ
184 | II.2.1.23.2 | Các chức năng hiệu chỉnh cử động
185 | II.2.1.23.3 | Chụp và xử lý hình khuếch tán nhiều hướng với nhiều giá trị b
186 | II.2.1.23.4 | Chụp ảnh khuếch tán giảm méo hình cho các vùng nhạy cảm cao
187 | II.2.1.23.5 | Kỹ thuật giảm xảo ảnh nhạy từ cho các vật cấy ghép kim loại
188 | II.2.1.23.6 | Chụp động học khớp
189 | II.2.1.23.7 | Chức năng tái tạo độ trung thực cao với nhiễu thấp và giảm độ nhòe
190 | II.2.1.24 | Phần mềm chụp và xử lý hình ảnh vùng thân
191 | II.2.1.24.1 | Các kỹ thuật xóa mỡ
192 | II.2.1.24.2 | Các chức năng hiệu chỉnh cử động
193 | II.2.1.24.3 | Chuỗi xung chụp cho ảnh đồng pha và ngược pha
194 | II.2.1.24.4 | Chụp và xử lý hình khuếch tán nhiều hướng với nhiều giá trị b
195 | II.2.1.24.5 | Chụp khuếch tán một trạm hoặc nhiều trạm độ phân giải cao với xóa nền
196 | II.2.1.24.6 | Chụp và xử lý ảnh 3D tuyến tụy, đường mật (MRCP) với đồng bộ theo nhịp thở
197 | II.2.1.24.7 | Chụp và xử lý hình ảnh động học
198 | II.2.1.24.8 | Chụp tưới máu T1 và tạo các bản đồ
199 | II.2.1.25 | Phần mềm chụp và xử lý hình ảnh tim
200 | II.2.1.25.1 | Các chức năng hiệu chỉnh cử động
201 | II.2.1.25.1 | Chuỗi xung cine
202 | II.2.1.25.1 | Chuỗi xung máu đen
203 | II.2.1.25.1 | Chụp một lát/nhiều pha và nhiều lát/nhiều pha cho chụp chức năng tim
204 | II.2.1.25.1 | Chụp và xử lý hình ảnh với đồng bộ tín hiệu điện tim
205 | II.2.1.25.1 | Chuỗi xung ngấm thuốc muộn
206 | II.2.1.26 | Phần mềm chụp và xử lý hình ảnh mạch máu
207 | II.2.1.26.1 | Chụp mạch không tiêm thuốc: 2D; 3D, tương phản pha
208 | II.2.1.26.1 | Chụp mạch có tiêm thuốc
209 | II.2.1.26.1 | Chương trình xác định thời gian bắt thuốc khi tiêm tối ưu
210 | II.2.1.26.1 | Chụp tĩnh mạch
211 | II.2.1.26.1 | Chụp mạch máu vùng bụng với có và không nhịn thở, đồng bộ theo nhịp thở
212 | II.2.1.26.1 | Các chức năng xử lý: hiển thị MIP/mIP, nối hình để hiển thị mạch máu ngoại vi, toàn thân trên một hình ảnh
213 | II.2.1.27 | Phần mềm giảm tiếng ồn
214 | II.2.1.27.1 | Áp dụng cho các thăm khám não, cột sống và cơ xương khớp
215 | II.2.1.28 | Phần mềm chụp chống rung
216 | II.2.1.28.1 | Cung cấp hình ảnh chẩn đoán phân giải cao, ngay cả ở bệnh nhân chuyển động mạnh
217 | II.2.1.29 | Phần mềm giảm nhiễu kim loại
218 | II.2.1.29.1 | Cải thiện chất lượng hình ảnh của mô mềm và xương trong vùng lân cận các vật cấy ghép chỉnh hình
219 | II.2.1.29.2 | Áp dụng cho các tương phản T1, T2, PD, STIR
220 | II.2.1.30 | Phần mềm chụp cho bệnh nhân có cấy ghép chỉnh hình
221 | II.2.1.30.1 | Cho phép nhập các giá trị điều kiện của nhà sản xuất vật cấy ghép, hệ thống tự động áp dụng các giá trị cho toàn bộ quá trình chụp
222 | II.2.1.31 | Phần mềm chụp nhanh 2D và 3D dựa trên kĩ thuật lấy mẫu dữ liệu rời rạc ít nhất cho ứng dụng Thần kinh và Cơ xương khớp
223 | II.2.1.31.1 | Có thể được sử dụng trong tất cả các tương phản giải phẫu và áp dụng cho tất cả các vùng giải phẫu thần kinh và cơ xương khớp
224 | II.2.1.31.1 | Cho phép chụp 2D và 3D nhanh hơn tới ≥ 50% với chất lượng hình ảnh tương đương
225 | II.2.1.32 | Phần mềm chụp não 3D độ phân giải cao
226 | II.2.1.32.1 | Chụp cơ xương khớp 3D đẳng hướng, tất cả các hướng hình ảnh được thu nhận trong một lần chụp
227 | II.2.1.33 | Phần mềm chụp đánh giá vi xuất huyết
228 | II.2.1.33.1 | Kỹ thuật chụp nhạy từ, tạo bản đồ pha để hỗ trợ chẩn đoán nâng cao
229 | II.2.1.34 | Phần mềm chụp và xử lý tưới máu não có thuốc
230 | II.2.1.34.1 | Xử lý và tính toán các bản đồ huyết động: MTT, TTP, T0
231 | II.2.1.35 | Phần mềm xoá mỡ cho vùng bụng, chậu, đầu cổ tạo 4 tương phản ảnh trong một lần chụp
232 | II.2.1.35.1 | Tạo hình mỡ, nước, thuận pha, nghịch pha riêng biệt trong 1 lần thu hình
233 | II.2.1.36 | Phần mềm chụp tự động đa trạm cho thăm khám toàn cơ thể và mạch máu
234 | II.2.1.36.1 | Tự động hoá toàn bộ quá trình thu nhận
235 | II.2.1.36.1 | Tự động tạo hình ảnh liền mạch từ dữ liệu đa trạm
236 | II.2.1.36.1 | Cho ảnh trọng số khuếch tán xoá nền cho các ứng dụng toàn thân
237 | II.2.1.37 | Phần mềm chụp động học 4D cho vùng bụng, bệnh nhân không cần nín thở
238 | II.2.1.37.1 | Chụp những bệnh nhân khó nín thở hoặc khó làm theo hướng dẫn thở
239 | II.2.1.37.1 | Chuỗi xung: Động học 3D T1w TFE hoặc tương đương
240 | II.2.1.37.1 | Cung cấp thông tin động học với độ phân giải thời gian ≤ 3 giây/pha
241 | II.2.1.38 | Phần mềm chụp cơ xương khớp 3D độ phân giải cao
242 | II.2.1.38.1 | Chụp cơ xương khớp 3D đẳng hướng, tất cả các hướng hình ảnh được thu nhận trong một lần chụp
243 | II.2.1.39 | Phần mềm thu hình và đánh giá sụn khớp
244 | II.2.1.39.1 | Chụp và tính toán tự động bản đồ T2 để đánh giá sụn
245 | II.2.1.40 | Phần mềm chụp và định lượng dòng chảy
246 | II.2.1.40.1 | Định lượng dòng chảy máu, dịch não tuỷ
247 | II.2.1.41 | Phần mềm chụp mạch máu chi không thuốc
248 | II.2.1.42.1 | Kỹ thuật chụp 3D tương phản cao cho chụp mạch ngoại biên (động mạch đùi, động mạch kheo, mạch máu bàn tay)
249 | II.2.1.42 | Phần mềm chụp mạch máu thận không thuốc
250 | II.2.1.42.1 | Kỹ thuật chụp 3D động mạch thận, xoá nhu mô và các cấu trúc tĩnh mạch, bệnh nhân có thể thở tự do
251 | II.2.2 | Phần mềm ứng dụng trên Trạm làm việc
252 |  | Về số lượng
253 | II.2.2.1 | Phần mềm nối hình tự động
254 | II.2.2.2 | Phần mềm xoá nền
255 | II.2.2.3 | Phần mềm đánh giá khuếch tán
256 | II.2.2.4 | Phần mềm đánh giá tưới máu T1
257 | II.2.2.5 | Phần mềm đánh giá tưới máu não T2*
258 | II.2.2.6 | Phần mềm đánh giá tính thấm thành mạch
259 | II.2.2.7 | Phần mềm định lượng dòng chảy
260 | II.2.2.8 | Phần mềm đánh giá cho xác định cấu trúc sụn
261 |  | Về yêu cầu phần mềm ứng dụng trên Trạm làm việc
262 | II.2.2.9 | Phần mềm nối hình tự động
263 | II.2.2.9.1 | Ứng dụng cho: xem ảnh toàn bộ cột sống, MRA mạch máu chi, khảo sát di căn
264 | II.2.2.10 | Phần mềm xoá nền
265 | II.2.2.10.1 | Cho phép tính toán: cộng, trừ, chia trong các ca động học
266 | II.2.2.11 | Phần mềm đánh giá khuếch tán
267 | II.2.2.11.1 | Tính toán hình ảnh khuếch tán, tạo bản đồ ADC và eADC
268 | II.2.2.12 | Phần mềm đánh giá tưới máu T1
269 | II.2.2.12.1 | Tính toán các bản đồ tưới máu
270 | II.2.2.13 | Phần mềm đánh giá tưới máu não T2*
271 | II.2.2.13.1 | Tính toán các bản đồ tưới máu
272 | II.2.2.13.1 | Đánh giá sự mất tương xứng tưới máu-khuếch tán
273 | II.2.2.14 | Phần mềm đánh giá tính thấm thành mạch
274 | II.2.2.14.1 | Tính toán các bản đồ tham số như Ktrans, Kep, Ve và Vf hoặc nhiều hơn
275 | II.2.2.15 | Phần mềm định lượng dòng chảy
276 | II.2.2.15.1 | Xác định và định lượng động học dòng máu trên ROI mạch máu được phân vùng thủ công hoặc bán tự động
277 | II.2.2.16 | Phần mềm đánh giá cho xác định cấu trúc sụn
278 | II.2.2.16.1 | Xác định cấu trúc sụn, tạo bản đồ mã hoá màu T2
279 | II.2.2.16.1 | Xác định vị trí của các vùng sụn, các vùng phân lớp để xác định mức độ thoái hoá sụn
280 | II.2.3 | Phần mềm theo dõi và chẩn đoán hư hỏng của thiết bị từ xa
281 | III. | Yêu cầu khác:
282 | III.1 | Thời gian bảo hành: tối thiểu 24 tháng sau khi nghiệm thu đưa vào sử dụng
283 | III.2 | Có cam kết của hãng sản xuất hoặc văn phòng đại diện của hãng sản xuất tại Việt Nam về việc bảo hành Helium tối thiểu 10 năm, không giới hạn điều kiện bảo hành
284 | III.3 | Thời gian hoàn thành giao hàng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, nghiệm thu: ≤ 150 ngày kể từ khi hợp đồng có hiệu lực
285 | III.4 | Bao gồm phần cải tạo, hoàn thiện các kết cấu phần xây dựng phát sinh trong quá trình lắp đặt thiết bị, kể cả các khu vực phụ trợ.
286 | III.5 | Có ủy quyền hợp pháp từ nhà sản xuất hoặc đại lý phân phối chính thức được ủy quyền của nhà sản xuất tại Việt Nam
287 | III.6 | Cam kết cung cấp phụ tùng, phụ kiện, các dịch vụ kỹ thuật khi khách hàng có yêu cầu trong thời hạn ít nhất 10 năm.
288 | III.7 | Báo giá chi tiết phụ tùng, phụ kiện, các dịch vụ kỹ thuật và có cam kết không tăng giá trong thời hạn ít nhất là 5 năm sau bảo hành, bao gồm: Giá gói bảo trì nhân công/năm Giá dịch vụ bảo trì trọn gói/năm Giá các cuộn chụp (Coil) Giá các linh kiện của Bộ làm lạnh cho khối từ (nếu có), Hệ thống thu phát sóng RF
289 | III.8 | Khi thiết bị có sự cố, kỹ sư thuộc trung tâm bảo hành chính hãng hoặc thuộc chủ sở hữu thiết bị hợp pháp tại Việt Nam cam kết xử lý ghi nhận sự cố trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo
290 | III.9 | Bao gồm chi phí đào tạo chứng chỉ đọc kết quả cộng hưởng tử cho ≥ 3 nhân viên y tế, với khóa ≥ 6 tháng tại các cơ sở đạo tạo y khoa được cấp phép của Bộ Y tế