## RO
Mã hồ sơ: CGS202
Tên dự toán: Sửa chữa hệ thống lọc nước R.O dùng cho lọc máu
THÔNG TIN MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | THÔNG TIN CHÀO GIÁ CỦA NHÀ THẦU
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
STT | Mã tham chiếu | Tên hàng hóa, dịch vụ mời chào giá | Yêu cầu | Đơn vị tính | Số lượng mời chào giá | Tên hàng hóa, dịch vụ chào giá | Mã sản phẩm (đối với hàng hóa, linh kiện) | Nước sản xuất (đối với hàng hóa, linh kiện) | Hãng sản xuất (đối với hàng hóa, linh kiện) | Đơn vị cung cấp dịch vụ | Mô tả giải pháp đáp ứng yêu cầu mời chào giá | Đơn giá có VAT (VNĐ) | Thành tiền có VAT (VNĐ) | Ghi chú
| CGS202 | Sửa chữa hệ thống lọc nước R.O dùng cho lọc máu
1 | CGS202.01 | Nguyên liệu cột lọc đa chất | • Hạt lọc BIRM: - Công dụng: khử sắt, kim loại nặng, tạp chất vô cơ, cặn lơ lửng… - Kích cỡ hạt: 10 x 40 mesh (0,48mm) - Tiêu chuẩn: NSF - Tỷ trọng: 40 – 45 lbs/ft3 - Số lượng: 168 lít - Xuất xứ: Clack - Mỹ • Cát thạch anh: - Kích cở hạt: 0,7 – 1,2mm - Tỷ trọng khô: 1,4kg/l - Số lượng: 200 kg - Xuất xứ: Việt Nam • Sỏi lọc nước: - Kích cở hạt: 5 – 10mm - Tỷ trọng khô: 1,4kg/l - Số lượng: 100 kg - Xuất xứ: Việt Nam • Ống lọc trung tâm: - Chất liệu: nhựa PVC - Khe lọc: 0.4mm Bao gồm toàn bộ chi phí nhân viên thực hiện thay thế, kiểm tra bảo trì, vận hành, hiệu chỉnh đồng bộ, chi phí xử lý chất thải, rác thải. Chi tiết về Model, hãng sản xuất có tính tham khảo, để nhà thầu hiểu rõ nội dung hư hỏng và yêu cầu sửa chữa. | Bộ | 2
2 | CGS202.02 | Nguyên liệu cột lọc than hoạt tính | • Hạt lọc than hoạt tính - Công dụng: khử dư lượng Chlorine, Fluoride, các tạp chất có nguồn gốc hữu cơ trong nước - Kích cỡ hạt: 8 x 16 mesh - Tiêu chuẩn: NSF - Số lượng: 125 kg - Thương hiệu: Jacobi – Thuỵ Điển - Xuất xứ: Trung Quốc • Sỏi lọc nước: - Kích cở hạt: 5 – 10mm - Tỷ trọng khô: 1,4kg/l - Số lượng: 100 kg - Xuất xứ: Việt Nam • Ống lọc trung tâm: - Chất liệu: nhựa PVC - Khe lọc: 0.4mm Bao gồm toàn bộ chi phí nhân viên thực hiện thay thế, kiểm tra bảo trì, vận hành, hiệu chỉnh đồng bộ, chi phí xử lý chất thải, rác thải. Chi tiết về Model, hãng sản xuất có tính tham khảo, để nhà thầu hiểu rõ nội dung hư hỏng và yêu cầu sửa chữa. | Bộ | 2
3 | CGS202.03 | Nguyên liệu cột lọc làm mềm nước | • Hạt resin Na+ - Công dụng trao đổi ion, khử Ca2+, Mg2+, (làm mềm nước) - Kích cỡ hạt: 0.6mm (±0.5) - Tỷ trọng: 840g/l - Tiêu chuẩn: FDA hoặc tương đương - Số lượng: 300 lít - Xuất xứ: Lanxess – Đức • Sỏi lọc nước: - Kích cở hạt: 5 – 10mm - Tỷ trọng khô: 1,4kg/l - Số lượng: 100 kg - Xuất xứ: Việt Nam • Ống lọc trung tâm: - Chất liệu: nhựa PVC - Khe lọc: 0.4mm Bao gồm toàn bộ chi phí nhân viên thực hiện thay thế, kiểm tra bảo trì, vận hành, hiệu chỉnh đồng bộ, chi phí xử lý chất thải, rác thải. Chi tiết về Model, hãng sản xuất có tính tham khảo, để nhà thầu hiểu rõ nội dung hư hỏng và yêu cầu sửa chữa. | Bộ | 2
4 | CGS202.04 | Muối hoàn nguyên hạt lọc | - Muối sấy tinh không iod - Dạng hạt mịn màu trắng - Công thức hóa học NaCl Bao gồm toàn bộ chi phí nhân viên thực hiện thay thế, kiểm tra bảo trì, vận hành, hiệu chỉnh đồng bộ, chi phí xử lý chất thải, rác thải. Chi tiết về Model, hãng sản xuất có tính tham khảo, để nhà thầu hiểu rõ nội dung hư hỏng và yêu cầu sửa chữa. | Kg | 1200
5 | CGS202.05 | Van tự động | - Model: WS1,5 - Vị trí: lắp trên đỉnh cột lọc - Công suất max: 14m3/h - Cổng kết nối ống nước: 1,5 inch - Cổng kết nối với cột lọc: 4 inch - Màn hình hiển thị các chương trình hoạt động - Phím điều khiển đa năng để cài đặt và điều chỉnh các chương trình - Cho phép cài đặt chu trình lọc phù hợp với cột lọc - Tùy chọn thiết lập chương trình súc rửa tự động định kỳ - Tiêu chuẩn: NSF/ANSI - Hãng sản xuất: CLACK - Xuất xứ: Mỹ Bao gồm toàn bộ chi phí nhân viên thực hiện thay thế, kiểm tra bảo trì, vận hành, hiệu chỉnh đồng bộ, chi phí xử lý chất thải, rác thải. Chi tiết về Model, hãng sản xuất có tính tham khảo, để nhà thầu hiểu rõ nội dung hư hỏng và yêu cầu sửa chữa. | Cái | 6
6 | CGS202.06 | Màng lọc R.O | - Công dụng: lọc thẩm thấu ngược, khử toàn bộ ion kim loại, vi khuẩn ra khỏi nước, nước thành phẩm sau màng lọc R.O là nước tinh khiết dùng để lọc máu - Kích thước: 8 x 40 inches - Lưu lượng thành phẩm trung bình: 1300 lít/giờ - Áp lực hoạt động: 14 bar - Tiêu chuẩn: NSF - Hãng: Nitto - Xuất xứ: Nhật | Cái | 6
7 | CGS202.07 | Lõi lọc tinh trước màng R.O | - Công dụng: lọc cơ học loại bỏ tạp chất, cặn lơ lững, các hạt phân tử có kích thước 5micron - Cấu tạo: polypropylene dạng sợi nén. - Kích thước lổ thẩm thấu: 5micron. - Kích thước ngoài: Ø63mm, dài 762mm (30 inches) - Hãng sản xuất: Pentek - Xuất xứ: Mỹ | Cái | 42
8 | CGS202.08 | Đồng hồ áp suất | - Cấu tạo: đồng hồ dầu thân inox - Mặt đồng hồ đường kính 63mm - Thang đo: từ 0 – 7 kg/cm2 (0 – 7 bar) - Hãng: Badotherm - Xuất xứ: Hà Lan Bao gồm toàn bộ chi phí nhân viên thực hiện thay thế, kiểm tra bảo trì, vận hành, hiệu chỉnh đồng bộ, chi phí xử lý chất thải, rác thải. Chi tiết về Model, hãng sản xuất có tính tham khảo, để nhà thầu hiểu rõ nội dung hư hỏng và yêu cầu sửa chữa. | Cái | 6
9 | CGS202.09 | Van điện từ cấp nước R.O | - Vật liệu: đồng thau - Kích cỡ ống kết nối: Ø49 mm - Áp suất max: 0.8 MPa - Điện thế sử dụng: 220V – 50Hz - Xuất xứ: Hàn Quốc Bao gồm toàn bộ chi phí nhân viên thực hiện thay thế, kiểm tra bảo trì, vận hành, hiệu chỉnh đồng bộ, chi phí xử lý chất thải, rác thải. Chi tiết về Model, hãng sản xuất có tính tham khảo, để nhà thầu hiểu rõ nội dung hư hỏng và yêu cầu sửa chữa. | Cái | 1
10 | CGS202.10 | Van điện từ cấp nước R.O | - Vật liệu: đồng thau - Kích cỡ ống kết nối: Ø60 mm - Áp suất max: 0.8 MPa - Điện thế sử dụng: 220V – 50Hz - Xuất xứ: Hàn Quốc Bao gồm toàn bộ chi phí nhân viên thực hiện thay thế, kiểm tra bảo trì, vận hành, hiệu chỉnh đồng bộ, chi phí xử lý chất thải, rác thải. Chi tiết về Model, hãng sản xuất có tính tham khảo, để nhà thầu hiểu rõ nội dung hư hỏng và yêu cầu sửa chữa. | Cái | 1
11 | CGS202.11 | Van điện từ đường nước thành phẩm R.O | - Vật liệu: đồng thau - Kích cỡ ống kết nối: Ø42 mm - Áp suất max: 0.8 MPa - Điện thế sử dụng: 220V – 50Hz - Xuất xứ: Hàn Quốc Bao gồm toàn bộ chi phí nhân viên thực hiện thay thế, kiểm tra bảo trì, vận hành, hiệu chỉnh đồng bộ, chi phí xử lý chất thải, rác thải. Chi tiết về Model, hãng sản xuất có tính tham khảo, để nhà thầu hiểu rõ nội dung hư hỏng và yêu cầu sửa chữa. | Cái | 2
12 | CGS202.12 | Ron chịu áp lực của vỏ bình lọc tinh | Ron chịu áp lực của vỏ bình lọc tinh Chất liệu: bằng silicon Bao gồm toàn bộ chi phí nhân viên thực hiện thay thế, kiểm tra bảo trì, vận hành, hiệu chỉnh đồng bộ, chi phí xử lý chất thải, rác thải. Chi tiết về Model, hãng sản xuất có tính tham khảo, để nhà thầu hiểu rõ nội dung hư hỏng và yêu cầu sửa chữa. | Cái | 2
13 | CGS202.13 | Bóng đèn cực tím diệt khuẩn sơ cấp | Bóng đèn cực tím diệt khuẩn sơ cấp (nhúng chìm trong các bồn chứa nước R.O) - Công dụng: diệt khuẩn cấp 1 trong bồn chứa nước R.O - Công suất: 32W - Tuổi thọ bóng: 9000 giờ - Xuất xứ: Đài Loan Bao gồm toàn bộ chi phí nhân viên thực hiện thay thế, kiểm tra bảo trì, vận hành, hiệu chỉnh đồng bộ, chi phí xử lý chất thải, rác thải. Chi tiết về Model, hãng sản xuất có tính tham khảo, để nhà thầu hiểu rõ nội dung hư hỏng và yêu cầu sửa chữa. | Cái | 2
14 | CGS202.14 | Bóng đèn cực tím diệt khuẩn | Bóng đèn cực tím diệt khuẩn (trên đường ống nước R.O) - Công dụng: diệt khuẩn cấp 2 trên đường ống cấp nước đến phòng mổ và xét nghiệm - Model bóng: S810RL - Hãng: Viqua - Xuất xứ: Mỹ Bao gồm toàn bộ chi phí nhân viên thực hiện thay thế, kiểm tra bảo trì, vận hành, hiệu chỉnh đồng bộ, chi phí xử lý chất thải, rác thải. Chi tiết về Model, hãng sản xuất có tính tham khảo, để nhà thầu hiểu rõ nội dung hư hỏng và yêu cầu sửa chữa. | Cái | 1
15 | CGS202.15 | Bộ chấn lưu | Bộ chấn lưu (tăng phô đèn cực tím trên đường ống nước R.O) - Model: BA-ICE-S - Xuất xứ: Viqua Canada Bao gồm toàn bộ chi phí nhân viên thực hiện thay thế, kiểm tra bảo trì, vận hành, hiệu chỉnh đồng bộ, chi phí xử lý chất thải, rác thải. Chi tiết về Model, hãng sản xuất có tính tham khảo, để nhà thầu hiểu rõ nội dung hư hỏng và yêu cầu sửa chữa. | Cái | 1
16 | CGS202.16 | Đồng hồ Volt trên tủ điện | Đồng hồ Volt trên tủ điện - Dạng đồng hồ điện tử - Xuất xứ: Selec - Ấn Độ Bao gồm toàn bộ chi phí nhân viên thực hiện thay thế, kiểm tra bảo trì, vận hành, hiệu chỉnh đồng bộ, chi phí xử lý chất thải, rác thải. Chi tiết về Model, hãng sản xuất có tính tham khảo, để nhà thầu hiểu rõ nội dung hư hỏng và yêu cầu sửa chữa. | Cái | 4
17 | CGS202.17 | Sửa chữa vỏ chứa màng R.O | Sửa chữa vỏ chứa màng R.O - Thay thế cùm nắp màng - Thay thế joan chịu áp lực đầu vỏ màng Bao gồm toàn bộ chi phí nhân viên thực hiện thay thế, kiểm tra bảo trì, vận hành, hiệu chỉnh đồng bộ, chi phí xử lý chất thải, rác thải. Chi tiết về Model, hãng sản xuất có tính tham khảo, để nhà thầu hiểu rõ nội dung hư hỏng và yêu cầu sửa chữa. | Bộ | 6
18 | CGS202.18 | Bộ thiết bị bảo vệ pha trong tủ điện | Bộ thiết bị bảo vệ pha trong tủ điện - Chức năng bảo vệ thấp áp: 310-450VAC - Chức năng bảo vệ quá áp: 425-520 VAC -Nguồn cấp: 310 – 520 VAC, 45 – 65 Hz - Hiển thị: 2 led (nguồn cấp và ngõ ra) -Xuất xứ: Ấn Độ Bao gồm toàn bộ chi phí nhân viên thực hiện thay thế, kiểm tra bảo trì, vận hành, hiệu chỉnh đồng bộ, chi phí xử lý chất thải, rác thải. Chi tiết về Model, hãng sản xuất có tính tham khảo, để nhà thầu hiểu rõ nội dung hư hỏng và yêu cầu sửa chữa. | Bộ | 1
19 | CGS202.19 | Công tắc áp suất | Công tắc áp suất - Thang làm việc: 0 – 6 bar; 0 – 25 bar - Hãng: Autosigma - Xuất xứ: Hàn Quốc Bao gồm toàn bộ chi phí nhân viên thực hiện thay thế, kiểm tra bảo trì, vận hành, hiệu chỉnh đồng bộ, chi phí xử lý chất thải, rác thải. Chi tiết về Model, hãng sản xuất có tính tham khảo, để nhà thầu hiểu rõ nội dung hư hỏng và yêu cầu sửa chữa. | Cái | 4
20 | CGS202.20 | Van lấy mẫu | Van lấy mẫu bao gồm: tê chia PP-R, van khoá bằng inox Bao gồm toàn bộ chi phí nhân viên thực hiện thay thế, kiểm tra bảo trì, vận hành, hiệu chỉnh đồng bộ, chi phí xử lý chất thải, rác thải. Chi tiết về Model, hãng sản xuất có tính tham khảo, để nhà thầu hiểu rõ nội dung hư hỏng và yêu cầu sửa chữa. | Bộ | 6
21 | CGS202.21 | Bộ lọc tinh 1micro | Bộ lọc tinh 1micro Cấu tạo: polypropylene dạng sợi nénKích thước lổ thẩm thấu: 1micronKích thước ngoài: Ø100mm, dài 508mm (20inch) Hãng: USFilter Xuất xứ: Mỹ Bao gồm toàn bộ chi phí nhân viên thực hiện thay thế, kiểm tra bảo trì, vận hành, hiệu chỉnh đồng bộ, chi phí xử lý chất thải, rác thải. Chi tiết về Model, hãng sản xuất có tính tham khảo, để nhà thầu hiểu rõ nội dung hư hỏng và yêu cầu sửa chữa. | Cái | 4
22 | CGS202.22 | Bộ lọc vi sinh 0,2 micro | Bộ lọc vi sinh 0,2 micro Cấu tạo: polypropylene dạng sợi nén, gấp nếp Kiểu kết nối: O-ring Kích thước lổ thẩm thấu: 0,2micron. Kích thước ngoài: Ø63mm, dài 508mm (20 inches) Hãng: Membrane Solutions Xuất xứ: Mỹ Bao gồm toàn bộ chi phí nhân viên thực hiện thay thế, kiểm tra bảo trì, vận hành, hiệu chỉnh đồng bộ, chi phí xử lý chất thải, rác thải. Chi tiết về Model, hãng sản xuất có tính tham khảo, để nhà thầu hiểu rõ nội dung hư hỏng và yêu cầu sửa chữa. | Cái | 4
23 | CGS202.23 | Bộ đèn cực tím trên đường ống | Bộ đèn cực tím trên đường ống Model bóng: S600RL-HO Hãng: Viqua Xuất xứ: Mỹ Thời gian sử dụng: 9000 giờ theo đồng hồ đếm giờ hiển thị trên bộ đèn Bao gồm toàn bộ chi phí nhân viên thực hiện thay thế, kiểm tra bảo trì, vận hành, hiệu chỉnh đồng bộ, chi phí xử lý chất thải, rác thải. Chi tiết về Model, hãng sản xuất có tính tham khảo, để nhà thầu hiểu rõ nội dung hư hỏng và yêu cầu sửa chữa. | Cái | 1
24 | CGS202.24 | Bơm nhu động | Dạng bơm nhu động, Nguồn sử dụng: 24V Bao gồm toàn bộ chi phí nhân viên thực hiện thay thế, kiểm tra bảo trì, vận hành, hiệu chỉnh đồng bộ, chi phí xử lý chất thải, rác thải. Chi tiết về Model, hãng sản xuất có tính tham khảo, để nhà thầu hiểu rõ nội dung hư hỏng và yêu cầu sửa chữa. | Cái | 10
25 | CGS202.25 | Ống silicon | Ống chất liệu: silicon, Kích cỡ ống: Ø 9.4 x 11.5mm Bao gồm toàn bộ chi phí nhân viên thực hiện thay thế, kiểm tra bảo trì, vận hành, hiệu chỉnh đồng bộ, chi phí xử lý chất thải, rác thải. Chi tiết về Model, hãng sản xuất có tính tham khảo, để nhà thầu hiểu rõ nội dung hư hỏng và yêu cầu sửa chữa. | Bộ | 4
26 | CGS202.26 | Khớp nối nhanh (Coupling) máy rửa màng lọc tự động | Khớp nối nhanh (Coupling). Vật liệu: thân bằng nhựa PP, bi và lò xo inox 316 Bao gồm toàn bộ chi phí nhân viên thực hiện thay thế, kiểm tra bảo trì, vận hành, hiệu chỉnh đồng bộ, chi phí xử lý chất thải, rác thải. Chi tiết về Model, hãng sản xuất có tính tham khảo, để nhà thầu hiểu rõ nội dung hư hỏng và yêu cầu sửa chữa. | Cái | 16
27 | CGS202.27 | Dây ống kết nối coupling | Dây ống kết nối coupling. Vật liệu: silicon. Kích cỡ: Ø12mm Bao gồm toàn bộ chi phí nhân viên thực hiện thay thế, kiểm tra bảo trì, vận hành, hiệu chỉnh đồng bộ, chi phí xử lý chất thải, rác thải. Chi tiết về Model, hãng sản xuất có tính tham khảo, để nhà thầu hiểu rõ nội dung hư hỏng và yêu cầu sửa chữa. | Mét | 10
28 | CGS202.28 | Kiểm tra hệ thống R.O sau sửa chữa | Kiểm tra bảo trì các hệ thống R.O 02 hệ thống R.O trên tầng 16: Kiểm tra chất lượng nước nguồn đầu vào hệ thống Kiểm tra chất lượng nước mềm sau cụm thiết bị tiền xử lý Kiểm tra chất lượng nước thành phẩm sau máy R.O Kiểm tra, bảo trì toàn bộ 02 hệ thống R.O Hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật bị sai lệch trên toàn bộ thiết bị Sửa chữa khắc phục các hư hỏng nhỏ khác Hệ thống R.O AquaBplus: Kiểm tra bảo trì máy R.O Kiểm tra lưu lượng, áp suất của máy R.O | Lần | 4
29 | CGS202.29 | Tẩy rửa khử khuẩn đường ống sau sửa chữa | Tẩy rửa khử khuẩn bồn chứa nước R.O. Tẩy rửa khử khuẩn hệ thống đường ống cấp nước R.O tuần hoàn cho máy thận. Quy trình áp dụng: Quyết định 2482/QĐ – BYT. Hóa chất sử dụng CLEAN. PRO B-1, (dùng trong tẩy rửa thực phẩm): thành phần là nước Javel (Sodium Hypochlorite NaClO 5-6%, nồng độ pha loãng 0,2%). Thiết bị kiểm tra: máy đo Clo. Công việc trong quá trình tẩy rửa và sau khi tẩy rửa: Kiểm tra lượng hóa chất tồn dư sau khi tẩy rửa bằng máy đo (50 máy thận). Kiểm tra dư lượng hóa chất đầu ngày trước khi chạy thận bằng máy đo (50 máy thận). | Lần | 4
30 | CGS202.30 | Lấy mẫu và gửi kiểm nghiệm vi sinh | Loại mẫu: nước R.O cấp cho máy chạy thận nhân tạo. Chỉ tiêu xét nghiệm: tổng số vi sinh vật sống. Nơi gửi mẫu: Viện Y Tế Công Cộng Tp HCM (đơn vị thuộc BYT). Tiêu chuẩn áp dụng: ANSI/AAMI 13959:2014 (qui định BYT). Chai đựng mẫu sử dụng 01 lần. Thùng chứa và vật liệu bảo quản mẫu (giữ lạnh < 10ºC). | Mẫu | 16
31 | CGS202.31 | Lấy mẫu và gửi kiểm nghiệm nội độc tố | Loại mẫu: nước R.O cấp cho máy chạy thận nhân tạo Chỉ tiêu xét nghiệm: nội độc tố vi khuẩn (Endotoxin), xét nghiệm định lượng Nơi gửi mẫu: Viện Y Tế Công Cộng Tp HCM hoặc Viện Kiểm Nghiệm Thuốc Tp HCM (đơn vị thuộc BYT) Tiêu chuẩn áp dụng: ANSI/AAMI 13959:2014 (qui định BYT) Ống đựng mẫu sử dụng 01 lần | Mẫu | 16
32 | CGS202.32 | Lấy mẫu gửi kiểm nghiệm các chỉ tiêu hóa học | Bình đựng mẫu: bình nhựa PET 5 lít chưa qua sử dụng. Loại mẫu: nước R.O cấp cho máy chạy thận nhân tạo Chỉ tiêu xét nghiệm: 23 thành phần hóa học vi lượng Nơi gửi mẫu: Viện Y tế Công Cộng Tp HCM (đơn vị thuộc BYT). Tiêu chuẩn áp dụng: ANSI/AAMI 13959:2014 (qui định BYT). | Mẫu | 1

## HƯỚNG DẪN NHẬP DỮ LIỆU
PHẦN THÔNG TIN CHUNG
STT | Hạng mục dữ liệu | Hướng dẫn nhập dữ liệu
1 | Mã hồ sơ | Nhà thầu nhập phần mã số như trên thông báo mời thầu đã đăng trên Website
2 | Tên dự toán mua sắm | Nhà thầu nhập tên dự toán mua sắm như trên thông báo mời thầu đã đăng trên Website
PHẦN THÔNG TIN CHÀO GIÁ
STT Cột | Hạng mục dữ liệu | Hướng dẫn nhập dữ liệu
1 | STT | Nhà thầu điền số thứ tự theo danh mục chào hàng của nhà thầu
2 | Mã tham chiếu | Không thay đổi nội dung cột này
3 | Tên hàng hóa, dịch vụ mời chào giá | Không thay đổi nội dung cột này
4 | Yêu cầu | Không thay đổi nội dung cột này
5 | Đơn vị tính | Không thay đổi nội dung cột này
6 | Số lượng mời chào giá | Không thay đổi nội dung cột này
7 | Tên hàng hóa, dịch vụ chào giá | Nhập Tên hàng hóa, dịch vụ chào giá
8 | Mã sản phẩm (đối với hàng hóa linh kiện) | Nhập Mã sản phẩm đối với hàng hóa linh kiện (nếu có)
9 | Nước sản xuất (đối với hàng hóa, linh kiện) | Nhập tên nước nơi sản xuất hàng hóa, linh kiện, nhập tên tiếng việt, ví dụ nhập Trung Quốc thay vì nhập China, nhập Mỹ/Hoa Kỳ thay vì nhập USA
10 | Hãng sản xuất (đối với hàng hóa, linh kiện) | Nhập hãng sản xuất hàng hóa, linh kiện, nhập tên đầy đủ của hãng như được in trên nhãn hàng hóa và giấy phép lưu hành
11 | Đơn vị cung cấp dịch vụ | Nhập tên đơn vị thực hiện cung cấp hàng hóa, dịch vụ theo nội dung chào giá
12 | Mô tả giải pháp đáp ứng yêu cầu mời chào giá | Nhập thuyết minh phương án thực hiện việc sửa chữa theo yêu cầu mới chào giá
13 | Đơn giá có VAT (VNĐ) | Nhập giá chào hàng, dịch vụ bao gồm thuế, phí, lệ phí, phí vận chuyển, …
14 | Thành tiền có VAT (VNĐ) | Bằng Cột 6 nhân Cột 13
GHI CHÚ | KHÔNG ĐƯỢC XÓA CỘT, THÊM CỘT, ĐẢO VỊ TRÍ CÁC CỘT
KHÔNG THAY ĐỔI NỘI DUNG CÁC DÒNG TỪ DÒNG SỐ 1 ĐẾN SỐ 17
KIỂM TRA CHÍNH TẢ, KHOẢNG TRẮNG SAU CÁC LOẠI DẤU CÂU, KIỂM TRA (XÓA) CÁC KHOẢNG TRẮNG VÔ NGHĨA
PHẦN DANH MỤC HÀNG HÓA NHÀ THẦU CÓ THỂ COPY TỪ FILE "DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ" ĐỊNH DẠNG .XLSX VÀO FILE "BIỂU MẪU CHÀO GIÁ DÀNH CHO NHÀ THẦU" ĐỂ TRÁNH SAI SÓT