## Danh mục
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ
Ban hành ngày 20 tháng 10 năm 2022
Mã hồ sơ: CG220019
Tên dự toán mua sắm: Mua sắm vật tư y tế năm 2023
THÔNG TIN MỜI CHÀO GIÁ | [6 empty] | THÔNG TIN CHÀO GIÁ CỦA NHÀ THẦU
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
STT | Mã tham chiếu | Tên hàng hóa mời chào giá | Thông số kỹ thuật mời thầu | Phân nhóm mời thầu (theo 14/2020/TT-BYT) | Đơn vị tính | Số lượng mời chào giá | Tên thương mại | Mã sản phẩm | Nước sản xuất | Hãng sản xuất | Nước chủ sở hữu | Hãng chủ sở hữu | Thông số kỹ thuật | Phân nhóm 123456 (theo 14/2020/TT-BYT) | Phân loại ABCD (36/2016/NĐ-CP) | Quy cách đóng gói | Đơn giá có VAT (VNĐ) | Thành tiền có VAT (VNĐ) | Số đăng ký lưu hành/số giấy phép nhập khẩu | Catalogue (có hay không) | FSC (liệt kê nước cấp FSC) | ISO/CE/FDA (có tài liệu nào, liệt kê tài liệu đó) | Hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự | Hóa đơn bán hàng hàng hóa tương tự | Giấy ủy quyền bán hàng | Giá kê khai | Đơn vị tính theo giá kê khai | Mã hồ sơ kê khai giá | Link kê khai giá | Mã vật tư y tế theo QĐ 5086/QĐ-BYT
1 | STB014 | Bóng nong mạch vành | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu đặc tính hàng hóa: Chất liệu bóng: Nylon Đường kính thân bóng (crossing profile): 0.0216 inch (Ø1 mm), 0.0306 inch (Ø3 mm) Tiết diện thâm nhập đầu tip (tip entry profile): 0.0164 inch (Ø1 mm). Đường kính bóng: 1 – 4 mm. Chiều dài bóng: 5 – 30 mm. Chiều dài đầu tip: 1.5 mm Đường kính trục gần: 1.9 F Ø1.0 - 1.5 mm), 2.0 F (Ø1.75 - 4.0 mm) Đường kính trục xa: 2.36 F (Ø1.0 - 1.75 mm), 2.55 F (Ø2.0 - 3.0 mm), 2.7 F (Ø3.25 - 4.0 mm) Áp lực thường: 6 atm. Áp lực gây vỡ bóng: 14 atm, 16 atm (Ø1 – 1.5 mm) Lớp phủ ái nước (đầu tip đoạn xa đến exit marker của dây dẫn), Lớp phủ kháng nước (lòng trong ống) Chiều dài khả dụng của ống thông: 140 cm. Chứng nhận chất lượng: ISO, CE, FDA. | 3 | Cái | 100
2 | STB015 | Bóng nong mạch vành | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu đặc tính hàng hóa: Thiết kế đầu bóng Z-tip bám sát dây dẫn. Chất liệu bóng: Nylon Đường kính thân bóng 0.0336 inch (Ø 3.0 mm) Chiều dài đầu tip từ 1.5 mm (Ø 1.75 mm); 2.0 mm (Ø 2.0 mm – 3.0 mm); 2.5 mm (Ø 3.25 mm – 5.0mm) Lớp phủ ái nước (đầu tip đoạn xa đến exit marker của dây dẫn), Lớp phủ kháng nước (lòng trong ống) Số nếp gấp bóng: 3 (Ø 1.75 mm – 3.0 mm); 5 (Ø 3.25 mm – 5. 0 mm) Đường kính bóng: 1.75 – 5 mm. Chiều dài bóng: 8 – 18 mm. Đường kính trục gần: 2.0 F Đường kính trục xa: 2.36F (Ø 1.75 mm – 2.0 mm); 2.55F (Ø 2.25 mm – 3.5 mm); 2.6F (Ø 3.75 mm – 5.0 mm) Áp lực thường: 12 atm. Áp lực gây vỡ bóng: 18, 20 atm. Ống thông tương thích: 5F (1.75 mm – 4.0 mm), 6F (4.5 mm – 5.0 mm) Chiều dài khả dụng của ống thông: 140 cm. Chứng nhận chất lượng: ISO, CE. | 3 | Cái | 100
3 | STB019 | Bóng nong mạch vành | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu đặc tính hàng hóa: Cấu trúc: - Bóng nong được làm bằng vật liệu Polyamide. - Số điểm cản quang định vị bóng: đơn hoặc đôi - Áp lực định mức: 6atm. Áp lực tối đa 14atm (với cỡ bóng ≤ 3.0mm) - Entry profile: 0.41mm. Đầu tip làm bằng vật liệu Elastomer - Crossing Profile: 0.58mm - Đoạn xa được phủ lớp ái nước M Coat -Đoạn kết nối giữa bóng và đầu tip (bonding part) chỉ 0.4mm. -Điểm đánh dấu cản quang dài 0.8mm và dày 25µm -Đường kính trục: 1.9Fr đoạn gần, 2.4Fr - 2.7Fr đoạn xa - Độ dài trục: 145 cm Kích thước bóng: Đường kính: 1.0mm, 1.25mm, 1.5mm, 2.0mm, 2.25mm, 2.5mm, 2.75mm, 3.0mm; 3.25mm, 3.5mm, 3.75mm, 4.0mm. Chiều dài 5mm, 10mm,15mm, 20mm, 30mm, 40mm | 3 | Cái | 50
4 | STB022 | Bóng nong mạch vành | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu đặc tính hàng hóa: - Ống thông tương thích: 5F - Dây dẫn tương thích: 0.014" - Chiều dài Catheter: 150cm - Áp lực bình thường (NP): 8 atm. Áp lực vỡ bóng (RBP): 16 atm - Chất liệu bóng: Grilamid L25 - 2 điểm đánh dầu bằng vàng - Thân đoạn gần: thép không gỉ phủ AISI 304 - Thân đoạn xa: Polyamide 3 lớp kết hợp thân với lòng trong được gia cố - Phủ Hydrophilic - Kích cở đầu vào: 0.0158" - Chất liệu đầu bóng: Pebax | 4 | Cái | 100
5 | STB001 | Bóng nong mạch vành áp lực cao | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu đặc tính hàng hóa: Bóng nong mạch vành áp lực cao. Đường kính từ 2.0mm đến 4.5mm, chiều dài từ 8mm đến 25mm. Chất liệu: Nylon 12. Lớp phủ: W-II ái nước lên đến 50cm trên thân ống (không phủ trên bóng). Thiết kế 3 nếp gấp, thiết kế chóp bóng hình nón 30°. Tương thích dây dẫn 0.014" và ống thông 5F. | 4 | Cái | 40
6 | STB003 | Bóng nong mạch vành áp lực cao | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu đặc tính hàng hóa: Công nghệ 2 lớp phủ bằng sóng siêu âm Bóng 3 nếp gấp, thân ống thiết kế xoắn kép Spiral Cut tăng cường sự linh hoạt vào các đoạn mạch ngoằn nghoèo, đi qua tổn thương vôi hóa. Tip profile 0.016'' chiều dài đầu tip 2.0/2.5mm. Chất liệu Nylon. Marker: 2 marker bằng vật liệu Pt/Ir Đường kính: 2.0mm - 5.0 mm. Chiều dài: 6mm - 30 mm. NP: 12atm; RBP: 22atm (2.0-4.0mm), 20atm (4.5-5.0mm) Hạn dùng 24 tháng | 3 | Cái | 20
7 | STB006 | Bóng nong mạch vành áp lực cao | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu đặc tính hàng hóa: Bóng nong mạch vành áp lực cao bằng chất liệu Semi Crystalline Polymer, thiết kế dạng Hypotube, có 3 nếp gấp, điểm đánh dấu bằng Platinum-Iridium, lớp phủ Hydrophobic và Hydrophilic Đường kính: 2.0; 2.25; 2.5; 2.75; 3.0; 3.25; 3.5; 3.75; 4.0; 4.5; 5.0 mm Chiều dài: 8, 12, 15, 20, 30 mm | 1 | Cái | 100
8 | STB009 | Bóng nong mạch vành áp lực cao | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu đặc tính hàng hóa: Chất liệu Nylon 12, thiết kế dạng Rapid Exchange, 2 vạch đánh dấu Platinum - Iridium. Tiết diện đầu nhỏ nhất 0.42mm, tiết diện dọc nhỏ nhất 0.66mm. Đường kính đầu xa 2.8F (0.093mm), đường kính đầu gần 2.3F (0.077mm). Áp lực thông thường 12 bar, áp lực tối đa 25 bar. Tương thích với ống thông 5F/0.056'' dài 135cm, tương thích với guidewire 0.014"(0.36mm). Đường kính 2.0-5.0mm, chiều dài từ 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 mm. Tiêu chuẩn FDA, ISO | 1 | Cái | 200
9 | STB017 | Bóng nong mạch vành áp lực cao | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu đặc tính hàng hóa: - Chất liệu: Polyamide resin. - Tráng phủ Hydrophilic thế hệ mới - Áp lực nổ bóng cao vượt trội: 20 - 22 bar; Áp lực bơm bóng: 12 bar - Khẩu kính đầu xa (entry profile): 0.43mm - Khẩu kính bóng (crossing profile): 0.85mm - Đường kính: 1.5 - 4.5mm (có loại .25 và .75) - Chiều dài: 8, 10, 13, 15, 20, 30mm - Thời gian xẹp bóng: 12 giây - 2 markers cản quang. - Chiều dài khả dụng Catheter: 146cm - Nếp gấp bóng: 2 nếp (1.5, 1.75mm); 3 nếp (≥ 2.0mm) | 1 | Cái | 200
10 | STB018 | Bóng nong mạch vành áp lực cao | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu đặc tính hàng hóa: - Chất liệu: Polyamide resin. - Kỹ thuật R3 Tech & CAT (Coaxial alignment tip) &tráng phủ Hydrophilic thế hệ mới - Chiều dài vai bóng 1.5mm, tạo góc 700 khi bơm bóng => giảm chấn thương mạch máu. Đầu tip đến bóng: 6.5mm - Áp lực bơm bóng: 12 bar, áp lực nổ bóng: 20 - 22 bar - Khẩu kính đầu xa (entry profile): 0.52mm - Khẩu kính bóng (crossing profile): 0.77- 0.84mm tùy theo đường kính. - Đường kính: 2.0 - 4.5mm (có loại .25 và .75) - Chiều dài: 8, 12, 16, 21, 30mm - 2 markers cản quang. - Chiều dài khả dụng Catheter: 146cm - Nếp gấp bóng: 3 nếp | 3 | Cái | 200
11 | STB021 | Bóng nong mạch vành áp lực cao | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu đặc tính hàng hóa: Cấu trúc: - Bóng có cấu trúc 3 lớp: lớp giữa là polyamide, lớp trong và lớp ngoài là elastomer - Số điểm cản quang định vị bóng: 2 - Vai bóng ngắn 3.0mm, dễ thực hiện kỹ thuật POT - Áp lực định mức: 12atm. Áp lực tối đa 22atm (với bóng từ 2.0mm đến 4.0mm) hoặc 20atm (với bóng 4.5mm và 5.0mm) Thông số trục đẩy bóng - Entry profile 0.43mm - Đường kính trục: 1.9Fr đoạn gần dễ dàng thực hiện kỹ thuật Kissing Balloon; 2.5Fr đoạn giữa; 2.6Fr đoạn xa - Độ dài trục: 145 cm - Lớp phủ ái nước Hydrophilic Kích thước: - Đường kính 2.0mm, 2.25mm, 2.5mm, 2.75mm, 3.0mm, 3.25mm, 3.5mm, 3.75mm, 4.0mm, 4.5mm, 5.0mm. - Chiều dài 6mm, 8mm, 12mm, 15mm, 20mm, 25mm, 30mm | 3 | Cái | 100
12 | STB023 | Bóng nong mạch vành áp lực cao | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu đặc tính hàng hóa: * Bóng áp lực cao: NP 12 atm, RBP (áp lực vỡ bóng) 20 atm. * Đường kính từ 2.0mm đến 5.0mm, chiều dài từ 6.0mm đến 30mm. * Vật liệu làm bóng Nylon Blend giúp bóng chịu áp lực tốt, thành bóng mỏng hơn hỗ trợ tốt trong những trường hợp tổn thương khó canxi hoá. Thời gian xả bóng trung bình 3s. * Đầu Ultra-low tip profile 0.016" được thiết kế khá mềm mại, có lớp phủ durable hydrophilic coating (HYDRAX) giúp đi qua tổn thương dễ hơn và không gây tổn thương thành mạch. * Định vị bằng hai marker metalic Platinum Iridium cản quang tốt giúp xác định vị trí chính xác hơn. * Chất liệu đàn hồi (compliance) : 7% | 3 | Cái | 100
13 | STB004 | Bóng nong mạch vành áp lực thường | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu đặc tính hàng hóa: Công nghệ 2 lớp phủ bằng sóng siêu âm Bóng 2 hoặc 3 nếp gấp & thân ống xoắn kép Spiral Cut tăng cường sự linh hoạt vào các đoạn mạch ngoằn nghoèo. Tip profile 0.016'', chiều dài đầu tip 1.5/2.0/2.5mm Chất liệu: Property pebax Marker: 2 marker bằng vật liệu Pt/Ir (1 marker cho bóng có đường kính từ 1.0-1.75mm). Đường kính: 1.0 mm - 4.0 mm. Chiều dài: 5mm - 30 mm. NP: 6 atm; RBP: 14atm Hạn dùng 24 tháng | 3 | Cái | 20
14 | STB010 | Bóng nong mạch vành áp lực thường | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu đặc tính hàng hóa: Chất liệu Nylon, thiết kế dạng Rapid Exchange, 2 vạch đánh dấu Platinum - Iridium, tip profile 0.017". Đường kính đầu xa 2.8F (0.093mm), đường kính đầu gần 2.3F (0.077mm). Áp lực thông thường 6atm. Áp lực bể bóng 14 atm. Tiết diện nhỏ nhất: 0.025"-0.063". Đường kính: 1.5-4.0mm, chiều dài từ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20 mm. Tiêu chuẩn FDA, ISO | 1 | Cái | 200
15 | STB013 | Bóng nong mạch vành áp lực thường | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu đặc tính hàng hóa: 1. Bóng nong động mạch vành loại áp lực thường. 2. Vật liệu thân xa: Pebax/ Nylon 3. Vật liệu thân gần: thép không gỉ phủ với lớp phủ trơn mượt. 4. Vật liệu bóng: Quadflex – Hỗn hợp Nylon đặc biệt 5. Đường kính bóng từ: 1.25, 1.50, 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00, 4.50 (mm). 6. Chiều dài bóng từ: 9, 12, 15, 20, 30, 40 (mm). 7. Loại ống thông: Chuyển đổi nhanh (RX). 8. Chiều dài ống thông: 138cm. 9. Chiều dài lòng ống dây dẫn: 25 cm 10. Lớp phủ: SiLX2 11. Kích thước: a. Thân gần: 1.25 mm – 3.00 mm x 20 mm: 1.7F; 3.00 mm x 30 mm – 4.50 mm: 1.9F b. Thân xa: 1.25 mm – 3.00 mm x 20 mm: 2.6F; 3.00 mm x 30 mm – 4.50 mm: 2.7F 12. Biên dạng đầu tip: 0.017" (tương đương 0.43mm). 13. Đường kính tối đa của dây dẫn đường tương thích: 0.014” (tương đương 0.36mm) 14. Đường kính ống thông dẫn đường tương thích: 5F (min ID 0.056”/1.42 mm). 15. Các dấu cản quang: 2 dấu cản quang Platinum/Iridium. 16. Số nếp gấp bóng: 1.25 mm – 1.50 mm: 2 cánh, 2.00 mm – 4.50 mm: 3 cánh 17. Áp suất danh định: 6 bar (tương đương 6 atm). 18. Áp suất nổ giới hạn: 1.25 mm – 3.00 mm: 14 atm; 3.50 mm – 4.00 mm: 16 atm; 4.50 mm: 14 atm 19. Đầu kết nối: Đầu kết nối được làm từ Polycarbonate, thiết kế tiện lợi với đoạn chuyển tiếp chống gập gãy. 20. Có tem chỉ thị nhiệt độ trên vỏ hộp. | 5 | Cái | 100
16 | STB016 | Bóng nong mạch vành áp lực thường | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu đặc tính hàng hóa: - Chất liệu: Polyamide resin. - Tráng phủ Hydrophilic thế hệ mới tạp, đặc biệt trong CTO. - Khẩu kính đầu xa (entry profile): 0.42mm - Khẩu kính bóng (crossing profile): 0.63mm - Đường kính: 1.2 - 3.5mm (có loại .25 và .75) - Áp lực tối đa: 14 bar; Áp lực bơm bóng: 6 bar - Thời gian xẹp bóng: 9.6 giây - 2 markers cản quang. - Chiều dài khả dụng Catheter: 146cm | 1 | Cái | 200
17 | STB020 | Bóng nong mạch vành áp lực thường | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu đặc tính hàng hóa: Cấu trúc: - Bóng nong được làm bằng vật liệu Polyamide. - Số điểm can quang định vị bóng: 1 hoặc 2 - Bóng có đường kính 2.25mm đến 3.0mm có 3 nếp cuộn. Bóng có đường kính 2.0mm hoặc nhỏ hơn có 2 nếp cuộn - Áp lực định mức: 6atm. Áp lực tối đa 14atm Thông số trục đẩy bóng - Entry profile 0.41mm - Đường kính trục: 1.9Fr đoạn gần dễ dàng thực hiện kỹ thuật Kissing Balloon, đoạn xa 2.4Fr hoặc 2.5Fr - Độ dài trục: 145 cm Lớp phủ: - Đoạn xa phủ lớp hydrophilic M Coat - Đoạn gần có cấu trúc PTFE coated Hypo - tube Kích thước bóng: - Đường kính 1.25mm; 1.5mm; 2.0mm; 2.25mm; 2.5mm, 2.75mm; 3.0mm. Dài 10mm; 15mm; 20mm | 3 | Cái | 100
18 | STB024 | Bóng nong mạch vành áp lực thường | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu đặc tính hàng hóa: * Đầy đủ kích thước đường kính từ 1.25 mm tới 5.0mm, chiều dài từ 10mm đến 40mm. * Entry profile nhỏ 0.016" giúp vượt qua mọi tổn thường. * Thiết kế mới với 2 trục xa: 2.6F cho bóng nhỏ ≤3mm và 2.7F cho bóng lớn ≥3.25mm.Thời gian xả bóng trung bình <3s. * Có lớp phủ durable hydrophilic coating (HYDRAX) giúp đi qua tổn thương dễ hơn và không gây tổn thương thành mạch. Thiết kế hai marker Pt/Ir dễ nhận diện hơn. * Shaft lenght (Chiều dài hữu dụng) dài 142cm. * Thiết kế Rapid Exchange catheter. * Chất liệu bán đàn hồi (semi-compliance): 10-15% | 3 | Cái | 100
19 | STB007 | Bóng nong mạch vành bàn hồi | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu đặc tính hàng hóa: Bóng nong mạch vành bán đàn hồi bằng chất liệu Semi Crystalline Co-Polymer, thiết kế dạng Hypotube, có 2 hoặc 3 nếp gấp, điểm đánh dấu bằng Platinum-Iridium, lớp phủ Hydrophobic và Hydrophilic Đường kính: 1.25; 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0 mm Chiều dài: 6, 10, 15, 20, 25, 30 mm | 1 | Cái | 100
20 | STB002 | Bóng nong mạch vành phủ thuốc | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu đặc tính hàng hóa: Bóng nong mạch vành phủ thuốc Sirolimus. Đường kính từ 1.5mm đến 4.0mm , chiều dài từ 10mm đến 40mm. Chất liệu: Polyamide. Tiêu chuẩn kỹ thuật: hàm lượng thuốc 1.27µg/mm² được phủ bằng công nghệ Nano. | 2 | Cái | 10
21 | STB008 | Bóng nong mạch vành phủ thuốc | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu đặc tính hàng hóa: Bóng nong mạch vành có phủ thuốc Paclitaxel với liều lượng 3.0 μg/mm², ma trận phủ thuốc dạng Butyryl-Tri-Hexyl Citrate (BTHC), có 3 nếp gấp, 2 điểm đánh dấu bằng Platinum-Iridium Đường kính: 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0 mm Chiều dài: 10, 15, 20, 25, 30 mm | 3 | Cái | 20
22 | STB025 | Bóng nong mạch vành phủ thuốc | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu đặc tính hàng hóa: * Bóng phủ thuốc Paclitaxel. * Cỡ từ 1.5 đến 4.5mm dài 10 - 40mm. * Đầu Ultra-low tip profile 0.016". * Chất liệu Nylon/Pebax giúp khả năng bơm xả nhanh hơn. * Có 2 marker Tungsten giúp định vị tốt hơn. * Công nghệ phủ thuốc nhiều lớp TransferTech nanodrop giúp việc giải phóng thuốc hiệu quả. Thời gian thuốc đi qua thành mạch trung bình 30-60s. * Bóng đạt được áp lực cao RPB 16 atm. Shaft lenght (Chiều dài hữu dụng) 142cm | 3 | Cái | 100
23 | STD007 | Dây dẫn đường dùng trong can thiệp tim mạch | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu đặc tính hàng hóa: Cấu tạo: - Lõi là hợp kim Nitinol siêu đàn hồi. - Lớp ngoài là Polyurethane, tăng tính cản quang bằng lớp Tungsten. - Lớp phủ ái nước hydrophilic M Coat. Hình dạng đầu tip: đầu thẳng, đầu cong (Straight, Angled) Kích thước: - Chiều dài dây dẫn: 150 cm - Chiều dài của phần đầu linh hoạt: 3 cm - Đường kính: 0.025'', 0.035'', 0.038'' | 5 | Cái | 50
24 | STD008 | Dây dẫn đường dùng trong can thiệp tim mạch | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu đặc tính hàng hóa: Cấu tạo: - Lõi là vật liệu Nitinol, hợp kim siêu đàn hồi. - Lớp ngoài là Polyurethane, tăng tính cản quang bằng lớp Tungsten - Lớp phủ ái nước Hydrophilic M coat Hình dạng đầu: đầu thẳng, đầu cong ( Straight, Angled) Kích thước: - Chiều dài dây dẫn: 260 cm - Chiều dài của phần đầu linh hoạt: 3 cm - Đường kính: 0.025'', 0.035'', 0.038'' | 5 | Cái | 20
25 | STD001 | Dây dẫn chẩn đoán dùng trong can thiệp tim mạch | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu đặc tính hàng hóa: Dây dẫn chẩn đoán - Lõi làm bằng thép không gỉ dùng trong thủ thuật chẩn đoán. - Công nghệ phủ PTFE (pre-coating) giúp có thể di chuyển uốn khúc để tối ưu hóa độ linh hoạt của dây dẫn. - Lớp Heparin giúp giảm ngưng tập huyết khối ( tùy mã sản phẩm) - Vòng flush giúp dễ dàng áo nước cho dây dẫn, cổng Flush xoay được giúp bảo vệ đầu típ - Đầu dây dạng chữ J: 1,5; 3; 6; 15 mm. - Đủ các kích cỡ 0.038", 0.035”, 0.025”, 0.021", 0.018” dài 80cm, 150cm, 180cm và 260cm | 1 | Cái | 200
26 | STD002 | Dây dẫn chẩn đoán dùng trong can thiệp tim mạch | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu đặc tính hàng hóa: Dây dẫn chẩn đoán mạch vành chất liệu thép không gỉ. Phủ PTFE và lớp bôi trơn. Đường kính 0.032"; 0.035"; 0.038". Chiều dài 70cm, 150 cm, 180cm, 260 cm. Đầu Straight, J, 3mm, dạng Standard, Fixed core. Có thể sản xuất kích cỡ đặc biệt theo yêu cầu. Tiêu chuẩn FDA, ISO | 1 | Cái | 300
27 | STD006 | Dây dẫn can thiệp dùng trong can thiệp tim mạch | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu đặc tính hàng hóa: - Cấu tạo trục với công nghệ nối trực tiếp DuoCore, không mối hàn - Kích thước: 0.014'' x 180cm - Chiều dài đoạn xa có lớp cuộn phía ngoài: 25 cm - Chiều dài phần đầu cản quang: 3 cm Vật liệu: - Phần lõi: Nickel - Titanium - Đoạn đầu của lớp cuộn: Platinum - Đoạn sau của lớp cuộn: thép không gỉ Lớp phủ: - Cho lớp cuộn: Hydrophilic coating (M coat) - Cho đoạn gần và đoạn giữa: PTFE coating và Silicone coating Đầu gần được đánh dấu giúp dễ phân biệt loại dây dẫn: - Floppy: không đánh dấu - Extra Floppy: một dấu - Hypercoat: hai dấu | 3 | Cái | 500
28 | STD009 | Dây dẫn can thiệp dùng trong can thiệp tim mạch | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu đặc tính hàng hóa: 1. Nguyên liệu: - Chất liệu nền thép không rỉ Durasteel, bọc Polymer toàn thân, phủ lớp ái nước Hydrophilic. 2. Kích thước: - Thiết kế đầu: Core-to-tip (đầu liền thân). - Lực tải đầu (Tip load): bền, chịu lực 1.2g - Kiểu đầu (Tip shape): đầu thẳng hoặc cong chữ J, mài nhẵn, bo tròn. - Đường kính ngoài: 0.014''. - Độ dài: 190 cm hoặc 300 cm. 3. Đặc điểm thiết kế: - Thiết kế dây dẫn mềm để tránh tổn thương mạch máu, giúp dễ thao tác, dễ kiểm soát, an toàn khi đi qua sang thương ngoằn nghoèo. | 1 | Cái | 50
29 | STD010 | Dây dẫn can thiệp dùng trong can thiệp tim mạch | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu đặc tính hàng hóa: 1. Nguyên liệu: - Chất liệu nền thép không rỉ Durasteel, bọc Polymer toàn thân, phủ lớp Hydrophilic ái nước trơn. 2. Kích thước: - Đường kính: 0.014''. - Chiều dài: 190cm hoặc 300cm. - Lực tải đầu (Tip load): 1.5g - Thiết kế đầu: Core-to-tip (đầu liền thân). - Kiểu đầu (Tip Shape): đầu cong chữ J hoặc đầu thẳng (Straight), mài nhẵn, bo tròn. - Đầu dây có điểm đánh dấu cản quang (Marker Band): 1.5mm, mạ vàng. - Điểm đánh dấu duy nhất cách đầu dây dẫn 4.5cm. 3. Đặc điểm thiết kế: - Điểm Marker Band giúp dễ cảm nhận vị trí của dây dẫn trên đường đi đến sang thương. - Thiết kế dây dẫn giúp dễ đi qua sang thương ngoằn ngoèo và tắc mãn tính. | 1 | Cái | 50
30 | STD011 | Dây dẫn can thiệp dùng trong can thiệp tim mạch | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu đặc tính hàng hóa: 1. Vật liệu: - Chất liệu nền ELASTINITE NITINOL, phủ lớp HYDROCOAT (hydrophilic) hoặc MICROGLIDE (hydrophobic) ái nước bền. 2. Kích thước: - Đường kính 0.014'', chiều dài 190cm hoặc 300cm. - Đầu cong chữ J, đầu thẳng (Straight), bền, chịu lực 0.7g - Đầu dây có điểm đánh dấu cản quang (Marker Band): 1.5cm. 3. Tính năng: - Bao phủ bên ngoài bằng lớp vỏ hợp kim TURBOCOAT cho bôi trơn đáng tin cậy. - Ở phần đầu gần bao phủ lớp SMOOTHGLIDE giúp tăng cường khả năng track. - Hợp kim Tungsten-loaded được nạp Polymer chất trung gian ống bọc ngoài để cải thiện bức xạ. 4. Đặc điểm thiết kế: - Thiết kế dây dẫn có lực đỡ và độ linh hoạt cao, dễ đi qua sang thương ở xa, hỗ trợ đi qua tổn thương một cách nhẹ nhàng, hiệu quả, thiết lập lại và duy trì dòng chảy. - Cải thiện đáp ứng đáng tin cậy. - Cho độ bền dây và xoắn kháng tốt. | 1 | Cái | 100
31 | STD012 | Dây dẫn can thiệp dùng trong can thiệp tim mạch | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu đặc tính hàng hóa: 1. Vật liệu: - Chất liệu lõi ELASTINITE Nitinol, phủ lớp Hydrophilic hoặc Hydrophobic ái nước. 2. Kích thước: - Đường kính 0.014'', chiều dài 190cm. - Đầu cong chữ J, đầu thẳng (Straight), bền, chịu lực 0.8g. - Cuộn chắn bức xạ dài 3cm. - Thiết kế đầu liền thân (Core-to-tip). - Chứa công nghệ RESPONSEASE Transitionless Core Grind được thiết kế để truyền tải mô men xoắn xuất sắc. | 1 | Cái | 30
32 | STD003 | Vi dây dẫn can thiệp dùng trong can thiệp tim mạch | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu đặc tính hàng hóa: Dây dẫn đa lõi theo công nghệ ACT ONE (thiết kế vòng xoắn kép) tăng độ bền đầu tip, khả năng phản hồi momen xoắn và chống giựt. Dây dẫn đơn lõi one-piece core. Lớp phủ: silicon hoặc SLIP-COAT. Tip load: 0.5 gf, 0.7gf, 0.8 gf. Đầu tip: straight, J. Đường kính: 0.014 inch. Chiều dài: 180 cm / 150, 165 cm (extension wire). Chứng nhận chất lượng: ISO, CE. | 2 | Cái | 200
33 | STD004 | Vi dây dẫn can thiệp dùng trong can thiệp tim mạch | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu đặc tính hàng hóa: Dây dẫn đa lõi theo công nghệ ACT ONE (thiết kế vòng xoắn kép) tăng độ bền đầu tip, khả năng phản hồi momen xoắn và chống giựt. Dây dẫn đơn lõi one-piece core. Tip load từ 0.3 - 20 gf hỗ trợ rất tốt cho các trường hợp can thiệp CTO. Lớp phủ: silicon, SLIP-COAT hoặc SLIP-COAT trên nền polymer. Đầu tip: straight, J, pre-shape. Chiều dài: 180, 190, 300 cm Chứng nhận chất lượng: ISO, CE. | 2 | Cái | 50
34 | STD005 | Vi dây dẫn can thiệp dùng trong can thiệp tim mạch | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu đặc tính hàng hóa: - Chất liệu: thép không rỉ, phủ silicon, teflon. - Bề mặt trơn láng, dễ di chuyển trong lòng catheter cũng như lòng mạch máu. - Độ cản quang cao, không xoắn vặn khi thao tác. - Đường kính 0.035", dài 150cm | 3 | Cái | 300
35 | STK001 | Dây bơm thuốc cản quang | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu đặc tính hàng hóa: Dây bơm đo áp lực cao - Vật liệu làm bằng PVC, Nylon/ Polyurethane - Chịu áp lực từ 500 psi( 34 bar), 900 psi ( 62 bar),1200 psi (83 bar) (tùy mã sản phẩm) với nhiều màu sắc khác nhau để dễ phân biệt, giúp tăng tính an toàn và giảm thời gian thủ thuật. - Chiều dài: 25, 51, 76, 122, 183 cm (10", 20", 30", 48", 72") | 2 | Cái | 100
36 | STK002 | Bộ dụng cụ mở đường động mạch | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu đặc tính hàng hóa: Dụng cụ mở đường quay (sheath Introducer) 4F, 5F, 6F - Chất liệu polythylene và Polypropylene, mềm dẻo an toàn cho bệnh nhân - Hemostasis valve ngăn chặn máu rò rỉ - Holster giúp cố định và giữ các dụng cụ trong bộ đúng chỗ - Có Guirewire kèm (làm bằng thép không rỉ) có đầu cong hình J, đường kính 0.018”, dài 40cm - Có kèm theo kim chọc mạch 21Gx4cm , có khóa 3 ngã - Đủ các cỡ 4F, 5F, 6F dài 7 cm, 11 cm, 23 cm mỗi size được thiết kế màu sắc khác nhau. | 1 | Cái | 300
37 | STK003 | Bơm tiêm áp lực cao 10ml | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu đặc tính hàng hóa: Bơm tiêm 10ml - Bơm tiêm có đầu luer lock dùng trong can thiệp mạch máu - Vật liệu làm bằng Polycarbonate chịu áp lực tốt dễ dàng nhận thấy dòng chảy và bọt khí bên trong - Có đầu xoáy luer loại Fixed Male hoặc Slip - Có nhiều màu sắc khác nhau: có 7 màu sắc khác nhau để phân biệt. | 1 | Cái | 300
38 | STK004 | Bộ bơm bóng áp lực cao | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu đặc tính hàng hóa: Bộ bơm bóng áp lực cao dùng trong tim mạch can thiệp - Bơm bóng áp lực cao có đính sẵn dây tubing dài 13 inches - Áp lực 30atm - Thể tích 20ml - Vật liệu làm bằng Polycarbonate - Phụ kiện kèm theo: Van cầm máu, dụng cụ Insertion, torque, khóa 3 ngã - Kèm tubing nối dài 20cm - Khóa Prime hỗ trợ kỹ thuật viên sử dụng 1 tay đuổi khí trong bơm. - Hạn dùng 3 năm. | 2 | Cái | 300
39 | STK005 | Bộ dụng cụ mở đường động mạch | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu đặc tính hàng hóa: Bộ dụng cụ mở đường mạch đùi có van cầm máu Silicon, thiết kế khóa đặc biệt. Bao gồm: ống thông vào mạch máu, ống nong, dây dẫn nhỏ, kim chọc dò mạch máu. Đường kính 5F-9F. Chiều dài 11cm, 16cm, 24cm. Guidewire có đường kính 0.035", 0.038"; dài 45cm, 80cm. Đường kính kim 18ga. Tiêu chuẩn FDA, ISO | 1 | Cái | 200
40 | STK006 | Dây bơm thuốc cản quang | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu đặc tính hàng hóa: Dây bơm thuốc cản quang chất liệu PVC TPU. Đường kính trong 0.056" (1.44mm). Áp lực 300psi, 500psi, 900psi, 1200psi. Chiều dài 30cm, 61cm, 91cm, 120cm, 148cm, 152cm, 200cm (có thể sản xuất chiều dài theo yêu cầu). Tiêu chuẩn FDA, ISO | 1 | Cái | 300
41 | STK007 | Bộ bơm bóng áp lực cao | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu đặc tính hàng hóa: Bơm bóng nong mạch áp lực cao thể tích 20ml, áp lực 30atm, vật liệu Polycarbonate, có kết nối luer xoay kèm van chữ Y dạng bật, tay cầm Ergonomic grip, xoay kiểu chữ T chống trượt, đồng hồ bơm áp lực có phát quang | 5 | Cái | 100
42 | STK008 | Bơm tiêm áp lực cao 10ml | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu đặc tính hàng hóa: Bơm tiêm cản quang: Loại 10 ml: đường kính ngoài: 19mm, đường kính trong: 16mm, chiều dài hiệu dụng 47 mm (sai số 5%) Đầu kết nối: Cố định hoặc xoay, kết nối luer 6% Màu sắc: trong suốt Vạch chia rõ ràng và chính xác, giúp kiểm soát tốt liều lượng tiêm Không chứa Latex Quy cách đóng gói: 1 cái/túi Tiệt trùng bằng khí ethylene Oxide. | 5 | Cái | 400
43 | STK009 | Bộ bơm bóng áp lực cao | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu đặc tính hàng hóa: Công nghệ Selok khóa tự động và nhã áp lực đều đặn, áp kế chính xác. Áp lực tối đa 30 atm, thể tích syringe 20 ml. - Bộ bơm bóng gồm: van cầm máu, dây mở đường, torque, cổng chia, thiết bị bơm bóng, dây nối (tùy chọn). | 6 | Cái | 200
44 | STK010 | Dụng cụ hút huyết khối | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu đặc tính hàng hóa: - Chất liệu: Polyamide và polyethylene - Đầu tip đặc biệt với nòng wire ngắn 10mm, gia cố ở đầu - Mặt cắt xiên, đường kính lòng hút lớn cho hiệu suất hút cao. - Tốc độ hút 2.54 g/giây - Kích thước đầu tip 5.1 Fr và 5.7Fr - Tráng phủ Hydrophilic 30cm từ đầu típ đảm bảo trơn trượt khi đưa catheter vào mạch máu. - Kích cỡ 6F, 7F. Chiều dài khả dụng Catheter: 140cm | 3 | Cái | 5
45 | STK011 | Dây nối áp lực cao | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu đặc tính hàng hóa: - Chất liệu polyurethane. - Chịu được áp lực đến 1200 psi (84 BAR) - Dài 30cm | 3 | Cái | 500
46 | STK012 | Đầu nối male-male | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu đặc tính hàng hóa: - Chất liệu: Polycarbonate - Đầu nối linh hoạt chống xoắn dây khi nối. | 3 | Cái | 200
47 | STK013 | Bộ bơm bóng áp lực cao | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu đặc tính hàng hóa: Bộ bơm bóng nong mạch vành vật liệu làm bằng Polycarbonate, có áp lực tối đa 30atm, dung tích 20ml (Kim tiêm - syringe 20cc). * Thành phần: dùng mở đường cho dây dẫn (Guidewire Introducer); mũi xoắn (Torque Device) và van Copilot thiết kế đặc biệt chóng rỉ máu. * Ứng dụng: hỗ trợ tốt trong quá trình bơm bóng can thiệp, làm xẹp bóng nhanh, giúp thủ thuật nhanh hơn, có kèm khóa chữ Y dạng bấm. Bệnh nhân ít bị chảy máu khi phẫu thuật. | 2 | Cái | 200
48 | STK014 | Bộ dụng cụ mở đường động mạch | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu đặc tính hàng hóa: Cấu tạo gồm: - Kim chọc mạch cỡ 18G hoặc 20G - Mini plastic guide wire cỡ 0.025'', 0.035", dài 45cm - Bơm tiêm 2.5ml - Introducer sheath - Dilator (que nong) Đặc điểm: - Van cầm máu kiểu "Cross-Cut" - Kích thước: cỡ 4F, 5F, 6F, 7F, 8F, dài 7cm, 10cm - Vật liệu: Dilator chất liệu Polypropylene; Sheath làm bằng ETFE (ethylene tetrafluoroethylene) | 5 | Cái | 300
49 | STK015 | Bộ dụng cụ mở đường động mạch | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu đặc tính hàng hóa: Cấu tạo gồm: - Mini plastic guide wire cỡ 0.035" hoặc 0.038'', dài 80cm - Introducer sheath - Dilator (que nong) Đặc điểm: - Van cầm máu kiểu "Cross-Cut" - Kích thước: cỡ 5F, 6F, 7F dài 25cm - Vật liệu: Dilator chất liệu Polypropylene; Sheath làm bằng ETFE (ethylene tetrafluoroethylene) | 5 | Cái | 100
50 | STK016 | Bộ dụng cụ mở đường động mạch | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu đặc tính hàng hóa: Cấu tạo gồm: - Kim luồn cỡ 20G x 11/4". - Mini guidewire plastic cỡ 0.025" x 45cm hoặc 0.025'' x 80cm - Bơm tiêm 2.5ml - Introducer Sheath - Dilator (que nong) Đặc điểm: - Van cầm máu kiểu "Cross-Cut" - Sheath có phủ lớp ái nước M Coat, lực cản chỉ bằng 1/2 so với sheath thông thường, giảm cảm giác khó chịu cho bệnh nhân - Kích thước: đường kính 6F, dài 10cm hoặc 16cm | 3 | Cái | 200
51 | STK017 | Manifold | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu đặc tính hàng hóa: Manifold 2-3 cửa, xoay 360 độ, đầu Luer male giúp kết nối nhanh chính xác. Thiết kế trong suốt đề có thể quan sát được luu lượng dòng chảy một cách chính xác. Áp lực tối đa 500psi, có van đóng mở. Có các dạng: Block, Half block, Right on handle, Right off handle. Tiêu chuẩn FDA, ISO | 1 | Cái | 300
52 | STK018 | Manifold | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu đặc tính hàng hóa: - Bộ manifold bao gồm: manifold 3 cổng, dây theo dõi áp lực, dây truyền dịch, dây truyền thuốc cản quang. - Manifold chất liệu polycarbonate, có van 1 chiều ở cổng bơm thuốc cản quang nhằm hạn chế bọt khí và sự lây nhiễm chéo. | 3 | Cái | 500
53 | STO001 | Ống thông can thiệp | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu đặc tính hàng hóa: Ống thông can thiệp mạch vành công nghệ Full-wall. Kích thước đường kính trong/Đường kính ngoài: 0.058"/0.068" (5F), 0.071''/0.082" (6F), 0.081''/0.094" (7F). Có đầy đủ các dạng: JL, JR, AL, AR, XBU, XBLAD (0.75, 1.0, 2.0, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, có SH hoặc không, tùy độ cong). Chiều dài 100cm. Tiêu chuẩn FDA, ISO | 3 | Cái | 100
54 | STO002 | Ống thông can thiệp | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu đặc tính hàng hóa: Ống thông can thiệp mạch vành - Chất liệu lõi là các sợi kim loại dẹt được kết nang polymer - Vest Tech nylon, giúp cho thành ống thông mỏng mà vẫn vững chắc. - Lòng ống thông rộng 0.071'' - 0.081'' - Có các dạng cong EBU, RBU, IMA, SAL, SL, AL,... - Có kích thước từ 5-> 8Fr - Tiêu chuẩn FDA | 1 | Cái | 100
55 | STO003 | Ống thông can thiệp | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu đặc tính hàng hóa: Thiết kế ống Hyper chống biến dạng ống dưới nhiệt độ, độ ẩm cao. Đường viền Henka có độ cứng ống giảm dần từ đoạn gần tới đầu tip. Đầu tip viền tròn, mềm dẻo (urethane) hiển thị tốt. Lòng trong ống rộng: 0.071, 0.081, 0.09 inch (6, 7, 8 F) được phủ lớp PTFE. Đường kính ngoài: 2.09, 2.4, 2.7 mm (6, 7, 8 F). Các loại shape: JL, JR, AL, SAL, AR, HS, IM, PB, SC, SPB, MP Chiều dài khả dụng: 100cm. Chứng nhận chất lượng: ISO, CE. | 2 | Cái | 200
56 | STO004 | Ống thông can thiệp | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu đặc tính hàng hóa: Cấu tạo: lớp trong bằng PTFE, ở giữa là lớp lưới thép không gỉ phẳng được bện cường độ cao, lớp vỏ ngoài mềm mại và có tính cản quang cao ở đoạn xa. Đặc điểm: kết cấu vật liệu nổi bật bao gồm 5 đến 6 vùng, mỗi vùng được làm từ các vật liệu có độ cứng khác nhau (Công nghệ ZONE). - Hình dạng kiểu BL, JR, JL, MP, AL, Ikari - Kích thước: cỡ 5F có đường kính trong 0.059'', cỡ 6F có đường kính trong 0.071", cỡ 7F có đường kính trong 0.081''. Chiều dài 100cm. | 3 | Cái | 200
57 | STO005 | Ống thông can thiệp | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu đặc tính hàng hóa: Cấu tạo: lớp trong bằng PTFE, ở giữa là lớp lưới thép không gỉ phẳng được bện cường độ cao, lớp vỏ ngoài mềm mại và có tính cản quang cao ở đoạn xa. Đặc điểm: kết cấu vật liệu nổi bật bao gồm 5 đến 6 vùng, mỗi vùng được làm từ các vật liệu có độ cứng khác nhau. - Hình dạng kiểu ST01 (straight), hệ thống 5 Fr trong 6 Fr - Kích thước: cỡ 5F có đường kính trong 0.059''. Chiều dài 120cm. | 3 | Cái | 10
58 | STO006 | Ống thông can thiệp | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu đặc tính hàng hóa: Cấu tạo: Đầu vào dài 0.7mm. Sau đoạn đầu vào là điểm đánh dấu bằng vàng dài 0.7mm để tăng cường khả năng nhận diện. Cấu trúc lõi là lớp bện bằng thép không gỉ (SUS braid) xuyên suốt thành ống giúp tăng độ bền. Mặt trong phủ PTFE và mặt ngoài phủ lớp ái nước Hydrophilic. Kính thước: - Đường kính ngoài: đoạn xa 1.8Fr, đoạn gần 2.6Fr - Đường kính trong: đoạn xa 0.018'', đoạn gần 0.021'' - Chiều dài: 130 cm hoặc 150 cm - Tương thích guidewire 0.014'' | 3 | Cái | 10
59 | STO007 | Ống thông can thiệp | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu đặc tính hàng hóa: Ống thông can thiệp mạch vành Runway loại cứng, lõi đan dải kim loại 2x4. Loại 6F có Lumen rộng 0.070". Các đầu cong các loại. | 5 | Cái | 100
60 | STO008 | Ống thông chẩn đoán | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu đặc tính hàng hóa: Ống thông chẩn đoán mạch vành - Chất liệu Nylon Pebax giúp bề mặt dụng cụ nhẵn, trơn, bền ở nhiệt độ cơ thể, thành ống mỏng, đầu tip nhớ hình tốt - Loại wire -braided có thân bằng chất liệu thép không gỉ bện giúp thân ống thông giữ được hình dáng tốt, dễ lái, khả năng nhớ hình đầu típ tốt. - Làm bằng chất liệu cản quang - Có các loại JL, JR, AL, AR - Loại có lỗ bên hoặc không có lỗ bên - Đủ các kích cỡ 4F, 5F dài 100cm/125cm - Đường kính trong 0.042"/1.07mm loại 4F, 0.046"/1.17mm loại 5F, 0.054"/1.37mm loại 6F - Dùng được với guide wire 0.035”/0.038” - Chịu áp lực dòng chảy cao 1,200 psi/ 81.6 bar - Hạn dùng 3 năm | 3 | Cái | 400
61 | STO009 | Ống thông chẩn đoán | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu đặc tính hàng hóa: Ống thông chẩn đoán đuôi heo có 2, 11, 20 marker đánh dấu - Chất liệu Nylon pebax giúp bề mặt dụng cụ nhẵn, trơn, bền ở nhiệt độ cơ thể, thành ống mỏng. Làm bằng chất liệu có cản quang - Có 2, 11, 20 marker để xác định khoảng cách chính xác, mỗi marker cách nhau 1 đến 2 cm, marker bằng chất liệu Platinum - Có 5, 6 hoặc 10 lỗ trên thân ống thông giúp phát tán thuốc cản quang nhanh vào mạch máu. - Có chiều dài vòng Pigtail đến 11 cm - Đủ các kích cỡ 4F, 5F dài 65, 80, 100cm. Tương thích với guide wire 0.035” (0.89 mm) - Chịu áp lực dòng chảy 1190-1192 PSI/kgf/cm2 (loại 4F), 1142/80,1190/84,1196/84 PSI/kgf/cm2 (loại 5F), loại softouch 1138/80,1167/82 psi/kgf/cm2 | 1 | Cái | 20
62 | STO010 | Ống thông chẩn đoán | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu đặc tính hàng hóa: Ống thông chẩn đoán mạch vành có cấu trúc lưới kép bằng thép không gỉ, chống xoắn. Thành mỏng giúp tăng lưu lượng dòng chảy, đầu tip mềm giúp giảm tổn thương. Đường kính 4F, 5F, 6F. Chiều dài 100cm. Có đầy đủ các dạng: JL, JR, TWIST, 3DRC, SON, PIG, TIG, VERTEBRAL, ... Tiêu chuẩn FDA, ISO | 1 | Cái | 100
63 | STO011 | Ống thông chẩn đoán | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu đặc tính hàng hóa: Có cấu trúc lưới kép bằng thép không gỉ. Kích cỡ: đường kính 4Fr (lòng rộng 1.03mm) -5Fr (lòng rộng 1.20mm), dạng JR, JL,TIG Vật liệu: 2 lớp nylon giàu polyurethane. Tiêu chuẩn kỹ thuật: chống xoắn. Thành cực mỏng, tạo chu vi lòng rộng. Tương thích guidewire 0.038''. Giới hạn áp lực 4Fr: 750psi, 5Fr-6Fr: 1000psi.Đường kính 4F, 5F, 6F. Chiều dài 100cm. Có đầy đủ các dạng: JL, JR, TWIST, 3DRC, SON, PIG, TIG, VERTEBRAL, ... Tiêu chuẩn FDA, ISO | 1 | Cái | 200
64 | STO012 | Ống thông chẩn đoán | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu đặc tính hàng hóa: - Cấu tạo: thiết kế theo công nghệ sợi bện kép (double-wire braiding tech), đoạn đầu xa không bện, tiếp theo là đoạn được bện dày và bện thưa hơn ở đoạn gần. - Vật liệu thành ống: các loại Polyamide khác nhau trong cấu trúc ống 2 lớp - Hình dạng đầu cho can thiệp qua đường quay: Brachial Type (Tiger) - Thành ống mỏng, lòng ống rộng cho tốc độ dòng chảy tối đa 23mL/ giây (cỡ 5Fr). Áp lực tối đa 1,200 psi (8.247kPa) - Tương thích guidewire 0.038'' - Đường kính 5Fr (lòng rộng 1.20mm), chiều dài 100cm - 120cm. | 3 | Cái | 400
65 | STS001 | Giá đỡ mạch vành phủ thuốc Biolimus | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu đặc tính hàng hóa: Giá đỡ mạch vành có phủ thuốc Biolimus A9 không phủ lớp polymer. Công nghệ phủ thuốc trực tiếp trên bề mặt thanh giá đỡ. Hàm lượng thuốc: 15.6µg/mm chiều dài. Đường kính từ 2.25mm đến 4.0mm , chiều dài từ 9mm đến 36mm. Chất liệu: Cobalt Chromium (CoCr). Tiêu chuẩn kỹ thuật: Bề dày thanh giá đỡ ≤ 88µm ( thiết kế 9 vành), ≤ 84µm (thiết kế 6 vành) . Độ rút ngắn: ≤ 2.29%. Độ co lại đàn hồi: ≤ 3.87%. Đoạn nối S và đoạn nối thẳng. Đường kính mắt cáo ≥ 1.58mm. Tương thích dây dẫn 0.014" và ống thông 5F. Tính chịu lực xuyên tâm > 0.67bar hay 500mmHg. | 2 | Cái | 100
66 | STS002 | Giá đỡ mạch vành | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu đặc tính hàng hóa: Giá đỡ mạch vành có vỏ bao làm bằng chất liệu Polyurethane không dệt, khung giá đỡ làm bằng Cobalt chromium (L-605) với lớp áo phủ Amorphous Silicon Carbide Crossing profile: 1.25mm Đường kính: 2.5; 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0 mm Chiều dài: 15, 20, 26 mm | 1 | Cái | 2
67 | STS003 | Giá đỡ mạch vành phủ thuốc Zotarolimus | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu đặc tính hàng hóa: Stent động mạch vành phủ thuốc Zotarolimus. - Chất liệu Cobalt-Chromium. - Chất liệu Cobalt-Chromium, lõi Pt-Ir - Phủ thuốc Zotarolimus khoảng 1.6 µg/mm2, phủ BioLinx tương thích sinh học. - Đường kính 2.0 - 5.0 mm, dài 8 - 38 mm. - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA | 1 | Cái | 100
68 | STS004 | Giá đỡ mạch vành phủ thuốc Amphilimus | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu đặc tính hàng hóa: - Vật liệu khung: L605 Hợp kim cobalt chromium, không polymer, cơ chế phóng thích thuốc thông qua hồ chứa trên khung - Độ dầy khung giá đỡ = 70 - 80µm - Có điểm đánh dấu trên đoạn đầu (cuối) của khung giá đỡ và trên bóng mang stent - Công thức thuốc Amphilimus có chứa Axit béo. Liều thuốc: 0,9 µg/mm2 - Đường kính: 2.25; 2.5; 2.75; 3.0; 3.5; 4.0; 4.5mm - Chiều dài: 9, 13, 16, 20, 26, 33, 40, 46mm - Kích thước xuyên (crossing profile): 0.84 - 1.18 mm - Đường kính tối đa: 2.55 - 5.05mm | 1 | Cái | 100
69 | STS005 | Giá đỡ mạch vành phủ thuốc Evolimus | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu đặc tính hàng hóa: Phủ thuốc Everolimus mật độ 1.25 μg/mm2, khung Cobalt Chromium mắt đóng mắt mở dày 50µm (0.002"), cơ chế bung từ giữa thân Stent. Có các chiều dài 8, 13, 16, 19, 24, 29, 32, 37, 40, 44, 48mm. | 6 | Cái | 50
70 | STS015 | Giá đỡ mạch vành phủ thuốc Evolimus | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu đặc tính hàng hóa: Giá đỡ nong mạch vành chất liệu Platinum Chromium (PtCr) có tẩm thuốc Everolimus và PVDF-HFP Polymer, thời gian phóng thích thuốc hoàn toàn là 90 ngày, có hệ thống bóng dual layer PEBAX, hệ thống mang stent Bi-Segment, có 4-5 kết nối giữa các segment ở đầu gần của giá đỡ. | 3 | Cái | 50
71 | STS016 | Giá đỡ mạch vành phủ thuốc Evolimus | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu đặc tính hàng hóa: Giá đỡ nong mạch vành chất liệu Platinum Chromium (PtCr) có tẩm thuốc Everolimus, có Polymer (PLGA) tự tiêu hoàn toàn sau 120 ngày, có Polymer (PLGA) (độ dày chỉ 4µm), khung stent mỏng, có bề dày 0.0029" (74µm). Kích cỡ: đường kính: 2.25-4.0mm, chiều dài 8-48mm, có hệ thống bóng dual layer PEBAX, hệ thống mang stent Bi-Segment. | 3 | Cái | 50
72 | STS017 | Giá đỡ mạch vành phủ thuốc Evolimus | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu đặc tính hàng hóa: 1. Vật liệu: - Chất liệu khung stent bằng hợp kim Cobalt Chromium (Cobalt Crom L-605), bề dày 0.0032". - Phủ thuốc Everolimus (100µg /cm2). 2. Kích thước: - Đầu vào tip (Tip entry profile): 0.017 inch - Áp lực vỡ bóng tối đa: 18 atm - Đường kính 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 4.0 mmm. - Chiều dài: 8mm; 12mm; 15mm;18mm; 23mm; 28mm; 33mm; 38mm; 48mm. - Chiều dài làm việc của ống thông: 145 cm 3. Đặc điểm thiết kế: - Thiết kế Multi-link, 3-3-3, liên kết không tuyến tính. - Có cấu trúc polymer: Fluorinated Copolymer - Bóng trong stent bằng Pebax, đa lớp | 1 | Cái | 50
73 | STS018 | Giá đỡ mạch vành phủ thuốc Evolimus | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu đặc tính hàng hóa: 1. Vật liệu: - Chất liệu khung stent bằng hợp kim Cobalt Chromium (Cobalt Crom L-605), độ dày 0.0032", dạng mở, uốn ba cấp độ (3-3-3), liên kết không tuyến tính, phủ thuốc Everolimus (1µg /mm2) (có tác dụng ngăn cản sự tăng sinh mà không làm chết tế bào). - Cấu trúc Polymer: Fluorinated Copolymer - Bóng trong stent: chất liệu Pebax 72D, ái nước. 2. Kích thước: - Đường kính: 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 4.0mm. - Chiều dài: 8, 12, 15, 18, 23, 28, 33, 38mm. - Post- Dilatation limit : từ size 2.0 -> 3.25mm lên đến 3.75 mm; Từ size 3,5 -> 4mm lên đến 5.5mm - Tiết diện nong bóng (Crossing profile): 0.039 inch (3.0 x 18mm). Tiết diện đầu tip 0.017" (3.0x18mm), chiều dài làm việc của ống thông 145cm - Áp lực định danh 9atm-12atm, áp lực vỡ bóng tối đa 16atm. 3. Đặc điểm thiết kế: - Thiết kế phần đầu bóng mỏng và thuôn nhỏ tạo sự linh hoạt tối đa và làm giảm nếp gấp bóng. Tối ưu thiết kế lưu trữ stent Multi- link cho phép uốn cong một cách tối đa và mềm mượt hơn. - Thiết kế stent đa liên kết tối ưu hóa giúp cho nếp gấp bóng chặt hơn và nong bóng dễ dáng hơn. Hệ thống phân phối được thiết kế lại đảm bảo truyền lực ổn định cho khả năng đẩy vượt trội. | 1 | Cái | 50
74 | STS006 | Giá đỡ mạch vành phủ thuốc Sirolimus | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu đặc tính hàng hóa: Phủ thuốc Sirolimus mật độ 1.25 μg/mm2 phóng thích đồng thời với Polymer sinh học trong thời gian 30 ngày. Khung Cobalt Chromium đầu lớn đầu nhỏ, mắt đóng mắt mở, cơ chế bung từ giữa thân Stent. Có các chiều dài 30, 40, 50, 60mm. Strut thickness 65µm, 3% Recoil, Forshortening 0.29% | 6 | Cái | 50
75 | STS007 | Giá đỡ mạch vành phủ thuốc Sirolimus | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu đặc tính hàng hóa: _Stent lõi Co-Cr(L605), thiết kế thành Stent mỏng 60µm, mắt cáo mở, cấu trúc LDZ-link tăng cường tính linh hoạt. _Phủ thuốc Sirolimus liều lượng 1.4µg/mm2. _Phủ lớp Polymer sinh học ái nước( PLLA, PLCL, PVP) tự phân hủy trước 90 ngày. Tỷ lệ co lại <4% và rút ngắn < 3%. _Có hai Maker trên bóng bằng Pt/ir tăng độ hiển thị. _Có sóng stent 4 crown(2.0-2.25mm) , 6 crown(2.5-3.5mm), 8 crown(4.0-4.5mm) đảm bảo sự toàn vẹn cấu trúc stent. _ Đường kính: 2.0-4.5 mm, dài: 8-48mm. _ NP: 10 atm, RBP: 16 atm _Hạn dùng 24 tháng. | 3 | Cái | 100
76 | STS008 | Giá đỡ mạch vành phủ thuốc Sirolimus | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu đặc tính hàng hóa: Giá đỡ nong mạch vành chất liệu Cobalt Chromium, L-605, với lớp áo phủ silicon thụ động và lớp phủ polyner hấp thụ sinh học (PLLA) có tẩm thuốc Sirolimus với liều lượng 1.4 μg/mm² Độ dày khung giá đỡ: ø 2.25 - 3.0 mm: 60 μm; ø 3.50 - 4.0 mm: 80 μm Đường kính: 2.25; 2.5; 2.75; 3.0; 3.5; 4.0 mm Chiều dài: 9, 13, 15, 18, 22, 26, 30, 35, 40 mm. Chứng nhận FDA với nghiên cứu BIOFLOW-V (n = 1,334) | 1 | Cái | 100
77 | STS009 | Giá đỡ mạch vành phủ thuốc Sirolimus | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu đặc tính hàng hóa: Chất liệu stent Cobalt Chromium, độ dày khung stent 0.065 mm, phủ thuốc Sirolimus, liều 1.4 µg/mm2, polymer chất liệu PMBA/PEVA tự tiêu. Thiết kế dạng Double Helix, dạng sóng Sin liên kết 3-3-3. Tiết diện dọc: 0.9-1.2 mm, shortening <2%, recoil <5%. Bóng mang stent làm bằng Polyamid, 3 nếp gấp, tiết diện tại đoạn đầu (tip profile) 0.43 mm, áp lực bung bóng 8 atm, áp lực tối đa 2.5-3.5mm:16 atm, 4.0mm: 14 atm. Đường kính từ 2.5-4.0mm, chiều dài từ 8, 12, 18, 23, 26, 28, 33, 36, 38mm. Tiêu chuẩn FDA, ISO | 3 | Cái | 150
78 | STS010 | Giá đỡ mạch vành phủ thuốc Sirolimus | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu đặc tính hàng hóa: Nguyên vật liệu khung: CoCr (Cobalt Chromium L605). Thiết kế khung stent hình zigzag, thiết kế 6 đỉnh - 3 kết nối giữa các vòng của stent đường kính 2.25-2.75 mm, thiết kế 8 đỉnh - 4 kết nối giữa các vòng của stent đường kính 3.00-4.50 mm Thuốc phủ: Sirolimus. Liều lượng thuốc: 1.33µg/mm2.Polymer tự tiêu: PLLA/PLGA 50:50. Độ dày lớp phủ: 3-5µm. Dấu cản quang: 02 dấu cản quang Platinum-Iridium. Đường kính: 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 4.00, 4.50 (mm). Chiều dài: 08, 09, 13, 15, 18, 23, 28, 33, 38, 40, 44, 48 (mm). Độ dày thanh chống: 65μm Chiều rộng khung ở 2 đầu: 85μm, đoạn giữa: 70μm. | 5 | Cái | 100
79 | STS011 | Giá đỡ mạch vành phủ thuốc Sirolimus | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu đặc tính hàng hóa: Stent phủ thuốc sirolimus trên nền polymer sinh học tự tiêu kết hợp với lớp kháng thể anti CD-34 chủ động làm lành lòng mạch. Hệ thống ống: Rapid exchange Hàm lượng thuốc: 5.0 microgram/mm. Bề rộng stent: 0.0035'' (0.09 mm) Độ dày stent: 0.0040'' (0.10 mm) Kích thước tối đa của mắc cáo trên stent: 4.5 mm Tiết diện stent (stent profile): 0.0361 inch/ 0.91 mm Phủ lớp Hydro-X (hydrophilic) ở đoạn xa và tip. Đường kính stent: 2.5 - 4.0 mm. Chiều dài stent: 9 – 38 mm. Áp lực thường: 9 atm Áp lực ngưỡng: 16 atm Chứng nhận chất lượng: ISO, CE. Có các thử nghiệm lâm sàng trên 9000 bệnh nhân. | 1 | Cái | 100
80 | STS012 | Giá đỡ mạch vành phủ thuốc Sirolimus | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu đặc tính hàng hóa: - Chất liệu: hợp kim Cobalt Chromium L605 - Thiết kế stent dạng Hybrid - Phủ thuốc: Sirolimus với nồng độ 2.0μg/mm2 - Polymer Proteqtor™ tương thích sinh học cao. - Độ dày thanh stent: 80µm - Catheter dạng chuyển đổi nhanh - Rapid Exchange - Khẩu kính đầu tip (tip profile): 0.017" - Khẩu kính (crossing profile): 0.90mm - Áp lực tới hạn: 16 bar; Áp lực bơm bóng: 10 bar - Tùy chọn đường kính: Ø2.25 - 4.5mm - Tùy chọn chiều dài stent: 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48mm - Hai markers cản quang định vị ở bóng - Tiêu chuẩn FDA | 3 | Cái | 50
81 | STS013 | Giá đỡ mạch vành phủ thuốc Sirolimus | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu đặc tính hàng hóa: Cấu trúc: - Khung giá đỡ động mạch vành phủ thuốc Sirolimus với liều lượng: 3.9 µg/mm chiều dài khung giá đỡ, polymer tự tiêu Poly (DL-lactide-co-caprolactone) phủ mặt áp thành mạch kiểu Abluminal & Gradient. Độ mở nhánh (cho stent có đường kính 3.5mm): 14.5mm². -Vật liệu: Cobalt-Chromium L605. Độ dày 80 µm. Thông số hệ thống đẩy stent: - Vật liệu bóng: Nylon 12. - Áp lực tham chiếu: 9atm.- Áp lực tối đa: 16atm (với cỡ từ 2.25mm đến 3.0mm); 14atm (với cỡ từ 3.5mm đến 4.0mm).- Entry profile: 0.017''/0.43mm.- Crossing profile: 0.044''(1.12 mm) cho stent 3.0 mm.- Độ dài trục: 144 cm.- Đường kính trục: max size - 2.6Fr ; min size - 2.0Fr. - Lớp phủ: Hydrophilic - đoạn xa; Silicone - đoạn gần.- Kích cỡ stent: đường kính 2.25mm, 2.5mm, 2.75mm, 3.0mm, 3.5mm, 4.0mm. Chiều dài 9mm, 12mm, 15mm, 18mm, 24mm, 28mm, 33mm, 38mm. | 3 | Cái | 50
82 | STS014 | Giá đỡ mạch vành phủ thuốc Sirolimus | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu đặc tính hàng hóa: - Chất liệu Cobalt Chromium L605, polymer tự tiêu Poly (DL-lactide-co-caprolactone) phủ mặt áp thành mạch kiểu Abluminal & Gradient, phủ thuốc Sirolimus liều lượng 3,9µg/mm chiều dài khung giá đỡ. Thời gian hấp thụ polymer và phóng thích thuốc trong 3-4 tháng. - Mắt cáo sắp xếp như hình vảy rắn, thiết kế mắt cáo mở với 2 link liên kết. Độ mở nhánh (cho stent có đường kính 3.5mm): 14.5mm² - Độ dày 80µm Thông số hệ thống đẩy stent: - Thân hệ thống đẩy được gia cố bằng lõi thép không gỉ - Entry profile: 0.018''. Đầu vào vật liệu polyamide elastomer. - Crossing profile: 0.044'' (với cỡ 3.0mm) - Vật liệu bóng nong: Nylon 12 - Áp lực tham chiếu: 9atm. - Áp lực tối đa: 16atm (với cỡ từ 2.25mm đến 3.0mm); 14atm (với cỡ từ 3.5mm đến 4.0mm) - Đường kính trục đoạn xa: 2.7Fr có lớp phủ ái nước, đoạn gần 1.9Fr - Độ dài trục: 144 cm - Kích cỡ stent: Đường kính 2.25mm, 2.5mm, 2.75mm, 3.0mm, 3.5mm, 4.0mm. Chiều dài: 9mm, 12mm, 15mm, 18mm, 21mm, 24mm, 28mm, 33mm, 38mm | 3 | Cái | 50
83 | STS019 | Giá đỡ mạch vành phủ thuốc Sirolimus | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu đặc tính hàng hóa: * Stent phủ thuốc Sirolimus, chất liệu Cocr L605. * Công nghệ phủ Nanodrop TransferWise giúp thời gian giải phóng thuốc lâu hơn. * Đường kính từ 2.0mm đến 4.5mm, chiều dài từ 9mm đến 39mm. * Polymer tự tiêu dạng 3 lớp Biostable fluorinated acrylate giúp tối ưu hoá việc giải phóng thuốc 1.4 µg/mm2 * Stent Strut nhỏ 75µm. * Chất liệu bóng của stent bằng Nylon và Pebax không chứa latex, gấp ba lớp (Trilayer), thời gian xả bóng nhanh trung bình 3s. * Định vị bằng 2 marker Platinium Iridium (Pt-Ir) | 3 | Cái | 150
PHÊ DUYỆT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
(đã ký)
Nguyễn Văn Thanh

## HƯỚNG DẪN NHẬP DỮ LIỆU
PHẦN THÔNG TIN CHUNG
STT | Hạng mục dữ liệu | Hướng dẫn nhập dữ liệu
1 | Mã hồ sơ | Nhà thầu nhập phần mã số như trên thông báo mời thầu đã đăng trên Website
2 | Tên dự toán mua sắm | Nhà thầu nhập tên dự toán mua sắm như trên thông báo mời thầu đã đăng trên Website
PHẦN THÔNG TIN CHÀO GIÁ
STT Cột | Hạng mục dữ liệu | Hướng dẫn nhập dữ liệu
1 | STT | Nhà thầu điền số thứ tự theo danh mục chào hàng của nhà thầu
2 | Mã tham chiếu | Không thay đổi nội dung cột này
3 | Tên hàng hóa mời chào giá | Không thay đổi nội dung cột này
4 | Thông số kỹ thuật mời thầu | Không thay đổi nội dung cột này
5 | Phân nhóm mời thầu (theo 14/2020/TT-BYT) | Không thay đổi nội dung cột này
6 | Đơn vị tính | Không thay đổi nội dung cột này
7 | Số lượng mời chào giá | Không thay đổi nội dung cột này
8 | Tên thương mại | Nhập tên hàng hóa chào giá
9 | Mã sản phẩm | Nhập mã hàng hóa chào giá
10 | Nước sản xuất | Nhập tên nước nơi sản xuất hàng hóa (không phải là nước chủ sở hữu nhãn hàng của hàng hóa), nhập tên tiếng việt, ví dụ nhập Trung Quốc thay vì nhập China, nhập Vương quốc Mỹ/Hoa Kỳ thay vì nhập USA
11 | Hãng sản xuất | Nhập hãng sản xuất hàng hóa (không phải là tên hãng chủ sở hữu nhãn hàng của hàng hóa), nhập tên đầy đủ của hãng như được in trên nhãn hàng hóa và giấy phép lưu hành
12 | Nước chủ sở hữu | Nước chủ sở hữu nhãn hàng của hàng hóa, nhập tên tiếng việt, ví dụ nhập Trung Quốc thay vì nhập China, nhập Vương quốc Mỹ/Hoa Kỳ thay vì nhập USA
13 | Hãng chủ sở hữu | Hãng chủ sở hữu nhãn hàng của hàng hóa, nhập tên tiếng việt, nhập tên đầy đủ của hãng như được in trên nhãn hàng hóa và giấy phép lưu hành
14 | Thông số kỹ thuật | Nhập thông số kỹ thuật của hàng hóa, thông tin phải được nêu tại tài liệu kỹ thuật đã xin cấp phép lưu hành hàng hóa
15 | Phân nhóm 123456 (theo 14/2020/TT-BYT) | Nhập phân nhóm hàng hóa được quy định theo Thông tư 14/2020/TT-BYT , cung cấp FSC để chứng minh phân nhóm hợp lệ
16 | Phân loại ABCD (36/2016/NĐ-CP) | Nhập phân loại A, B, C hay D hàng hóa được quy định theo Nghị định số 36/2016/NĐ-CP, Nghị định 169/2018/NĐ-CP, cung cấp kết quả phân loại
17 | Quy cách đóng gói | Nhập quy cách đóng gói của hàng hóa, giải thích quy cách, ví dụ 2 bộ/hộp, 10 cái/1 hộp, 500 cái/thùng, 2 bộ/hộp
18 | Đơn giá có VAT (VNĐ) | Nhập giá chào hàng bao gồm thuế, phí, lệ phí, phí vận chuyển
19 | Thành tiền có VAT (VNĐ) | Bằng Cột 7 nhân Cột 18
20 | Số đăng ký lưu hành/số giấy phép nhập khẩu | Nhập theo định dạng XXXXX…XXXX; DD/MM/YYYY, trong đó XXXXX…XXXX là số đăng ký lưu hành/số giấy phép nhập khẩu, DD/MM/YYYY là ngày cấp số đăng ký
21 | Catalogue (có hay không) | Có gửi kèm theo hồ sơ chào giá thì nhập 1, nếu không có thì nhập 0
22 | FSC (liệt kê nước cấp FSC) | Liệt kê tên nước cấp FSC phù hợp theo phân nhóm đã nhập tại cột 15
23 | ISO/CE/FDA (có tài liệu nào, liệt kê tài liệu đó) | Có tài liệu nào thì liệt kê tài liệu đó, ví dụ: ISO 13685, CE, US FDA
24 | Hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự | Có gửi kèm theo hồ sơ chào giá thì nhập 1, nếu không có thì nhập 0 (ít nhất 1 trong 3 tài liệu phải gửi kèm hồ sơ (gồm Hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự, Hóa đơn bán hàng hàng hóa tương tự, Giấy ủy quyền bán hàng)
25 | Hóa đơn bán hàng hàng hóa tương tự | Có gửi kèm theo hồ sơ chào giá thì nhập 1, nếu không có thì nhập 0 (ít nhất 1 trong 3 tài liệu phải gửi kèm hồ sơ (gồm Hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự, Hóa đơn bán hàng hàng hóa tương tự, Giấy ủy quyền bán hàng)
26 | Giấy ủy quyền bán hàng | Có gửi kèm theo hồ sơ chào giá thì nhập 1, nếu không có thì nhập 0 (ít nhất 1 trong 3 tài liệu phải gửi kèm hồ sơ (gồm Hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự, Hóa đơn bán hàng hàng hóa tương tự, Giấy ủy quyền bán hàng)
27 | Giá kê khai | Nhập giá kê khai còn hiệu lực
28 | Đơn vị tính theo giá kê khai | Nhập đơn vị tính tương ứng với giá kê khai còn hiệu lực
29 | Mã hồ sơ kê khai giá | Nhập mã hồ sơ kê khai giá còn hiệu lực
30 | Link kê khai giá | Nhập link kê khai giá còn hiệu lực
31 | Mã vật tư y tế theo QĐ 5086/QĐ-BYT | Nhập mã vật tư y tế theo quyết định 5086/QĐ-BYT còn hiệu lực
HƯỚNG DẪN IN BẢNG CHÀO GIÁ (BẢN CỨNG): NHÀ THẦU CHỈ CẦN IN CÁC CỘT (THEO THỨ TỰ) 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19
GHI CHÚ | KHÔNG ĐƯỢC XÓA CỘT, THÊM CỘT, ĐẢO VỊ TRÍ CÁC CỘT
KHÔNG THAY ĐỔI NỘI DUNG CÁC DÒNG TỪ DÒNG SỐ 1 ĐẾN SỐ 16
KIỂM TRA CHÍNH TẢ, KHOẢNG TRẮNG SAU CÁC LOẠI DẤU CÂU, KIỂM TRA (XÓA) CÁC KHOẢNG TRẮNG VÔ NGHĨA