## FInal
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ
Ban hành ngày 30 tháng 1 năm 2023
Mã hồ sơ: CG230005
Tên dự toán mua sắm: Mua sắm bổ sung vật tư y tế năm 2023
THÔNG TIN MỜI CHÀO GIÁ | [6 empty] | THÔNG TIN CHÀO GIÁ CỦA NHÀ THẦU
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
STT | Mã tham chiếu | Tên hàng hóa mời chào giá | Thông số kỹ thuật mời thầu | Phân nhóm mời thầu (theo 14/2020/TT-BYT) | Đơn vị tính | Số lượng mời chào giá | Tên thương mại | Mã sản phẩm | Nước sản xuất | Hãng sản xuất | Nước chủ sở hữu | Hãng chủ sở hữu | Thông số kỹ thuật | Phân nhóm 123456 (theo 14/2020/TT-BYT) | Phân loại ABCD (36/2016/NĐ-CP) | Quy cách đóng gói | Đơn giá có VAT (VNĐ) | Thành tiền có VAT (VNĐ) | Số đăng ký lưu hành/số giấy phép nhập khẩu | Catalogue (có hay không) | FSC (liệt kê nước cấp FSC) | ISO/CE/FDA (có tài liệu nào, liệt kê tài liệu đó) | Hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự | Hóa đơn bán hàng hàng hóa tương tự | Giấy ủy quyền bán hàng | Giá kê khai | Đơn vị tính theo giá kê khai | Mã hồ sơ kê khai giá | Link kê khai giá | Mã vật tư y tế theo QĐ 5086/QĐ-BYT
1 | BAN001 | Băng keo có gạc vô trùng 150mm x 90mm | Vải không đan dệt, co giãn, có miếng gạc thấm hút, tiệt trùng. | 2 | Miếng | 50
2 | BAN004 | Băng keo thun co giãn 8cm x 4,5m | Băng thun màu trắng, cotton 100%, keo Zinc oxide không dùng dung môi, lực dính 2-9 N/cm, co giãn ≥ 90%, có kiểm tra vi sinh. | 4 | Cuộn | 100
3 | BAN002 | Băng keo có gạc vô trùng 250mm x 90mm | Vải không đan dệt, co giãn, có miếng gạc thấm hút, tiệt trùng. | 2 | Miếng | 200
4 | BAN006 | Băng thun 10cm x 4,5m | Băng thun màu trắng, sợi polyester, spendex và sợi cotton, trọng lượng 90 g/m2, co giãn 200%, có kiểm tra vi sinh | 4 | Cuộn | 2000
5 | AT1027 | Bơm tiêm 10ml | Bơm tiêm nhựa liền kim, dung tích 10ml, cỡ kim 25G x l"; 23G x l". Piston có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng. Sản phẩm được sản xuất đạt tiêu chuẩn GMP, ISO 9001:2015; ISO 13485:2016/EN ISO 13485:2016 và TCVN 5903:1995 | 5 | Cái | 40000
6 | AT1029 | Bơm tiêm 20ml | Bơm tiêm nhựa liền kim, dung tích 20ml, cỡ kim 23G x l". Piston có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng. Sản phẩm được sản xuất đạt tiêu chuẩn GMP, ISO 9001:2015; ISO 13485:2016/EN ISO13485:2016 và TCVN 5903:1995 | 5 | Cái | 5000
7 | AT1030 | Bơm tiêm 50ml (cho ăn) | Bơm tiêm nhựa dung tích 50ml, đốc dùng cho ăn. Piston có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng. Sản phẩm được sản xuất đạt tiêu chuẩn GMP-FDA, ISO 9001:2008; ISO 13485:2016/EN ISO 13485:2016 và TCVN 5903:1995 | 5 | Cái | 1800
8 | AT0094 | Bơm tiêm 50ml (tiêm) | Bơm tiêm nhựa dung tích 50ml, đốc nhỏ lắp vừa kim tiêm. Piston có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng. Sản phẩm được sản xuất đạt tiêu chuẩn GMP-FDA, ISO 9001:2008; ISO 13485:2016/EN ISO 13485:2016 và TCVN 5903:1996 | 3 | Cái | 1300
9 | AT1031 | Bơm tiêm 5ml | Bơm tiêm nhựa liền kim, dung tích 5ml, cỡ kim 25G x l"; 25G x 5/8"; 23G x l". Piston có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng. Sản phẩm được sản xuất đạt tiêu chuẩn GMP, ISO 9001:2015; ISO 13485:2016/EN ISO 13485:2016 và TCVN 5903:1995 | 5 | Cái | 25000
10 | AT1033 | Dây nối máy bơm tiêm điện đường kính nhỏ 0,9mm dài 140cm | Dây làm bằng PVC y tế, dài 1500mm, đường kính trong 1mm, đường kính ngoài 2.1mm. Đầu nối vặn xoắn chống rò rỉ, thuận tiện kết nối 1 tay, chống xoắn dây, dây có khóa áp lực dương chống trào ngược dịch, máu, có màu đỏ phân biệt đầu ra đầu vô. Thể tích mồi 1ml, chịu được áp lực nén 1.3kgf/cm2 (18.5psi), áp lực hút 450mmHg (8.7psi). Hệ số dẫn truyền ánh sáng: trên 93%. Non-Toxic, Non-Pyrogenic. Tiệt trùng ETO | 6 | Cái | 1000
11 | AT1034.2 | Dây truyền dịch 20 giọt | Van khoá điều chỉnh, kim chai sản xuất từ hạt nhựa ABS nguyên sinh; Van thoát khí có thiết kế màng lọc khí vô khuẩn; Buồng nhỏ giọt có màng lọc dịch, thể tích ≥ 8.5ml. Cổng chữ Y tiếp thuốc. Dây dẫn cấu tạo từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, mềm dẻo, dai, độ đàn hồi cao, không gãy gập khi bảo quản và sử dụng; Độ dài dây dẫn ≥ 1800mm. Đầu nối Luer lock có cơ chế xoay giúp cho việc gắn kết với kim luồn chắc chắn và dễ thao tác khi sử dụng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | 3 | Cái | 20000
12 | AT1010 | Kim tiêm | Kim tiêm sử dụng 1 lần cỡ 18G | 5 | Cái | 30000
13 | AT1037 | Ống bơm tiêm điện 50ml | Bơm tiêm nhựa đầu xoắn (luer lock) làm từ polypropylene trong suốt, được phủ silicone. Đầu pit-tông làm bằng nhựa đàn hồi tổng hợp giúp chuyển động mượt mà. Vạch chia đậm rõ, dễ đọc được làm từ mực black pigment. Thể tích tồn lưu không quá 0,2 ml. Tiệt trùng bằng EO. Không DEHP, Không độc chất, không latex, không Pyrogen | 5 | Cái | 1200
14 | AT1006 | Kim luồn có cánh, có cổng 22G | Kim luồn tĩnh mạch, polyurethane (PU), có cánh có cổng 22GX1". Catheter làm bằng PU (Polyurethane). Đường kính ngoài 0.80- 0.92 mm. Đường kính trong: 0.58-0.70mm. Tốc độ dòng chảy 36ml/phút. Đầu kim cắt xiên 3 mặt vát chữ V, phủ silicone, thành kim siêu mỏng, giảm tổn thương và mau lành. Buồng chứa máu làm từ polycarbonate. Tiệt trùng EO | 6 | Cái | 9500
15 | AT0002 | Cồn 70 độ | Không màu, có mùi, nồng độ cồn 70 độ | Không phân nhóm | Lít | 2000
16 | AT0905 | Dung dịch rửa tay phẫu thuật (SP2) | Hoạt chất: Chlorhexidine digluconate 4,0 % (w/w). Hệ dưỡng ẩm: Glycerine, PEG-7 Glyceryl Cocoate. Chất hoạt động bề mặt: Lauryl amine oxide, Cocamidopropylbetaine (CAB), Decyl glucoside. Chất khóa ion nước cứng: EDTA Disodium. Chất làm đặc. | Không phân nhóm | Chai 500ml | 960
17 | AT0904 | Dung dịch rửa tay nhanh dạng gel nồng độ cồn >70% (SP2) | Hoạt chất: Ethanol 50 % (w/w), Isopropanol 28 % (w/w), Ortho-Phenylphenol 0,15 % (w/w). Hệ dưỡng ẩm: Glycerine, Caprylic triglyceride, Isopropyl myristate, Olive Oil PEG-7 Esters. Chất tạo gel: Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate. | Không phân nhóm | Chai 500ml | 960
18 | AT0009 | Dung dịch khử khuẩn mức độ cao | Ortho-Phthalaldehyde 0,55% (w/w), hệ đệm pH =7-9. Hiệu quả sau thời gian ngâm tối thiểu 5 phút. Hiệu quả vi sinh (phase 2, step 2); Vi khuẩn : EN 14561; Nấm, mốc : EN 14562; Mycobacterium (Trực khuẩn lao): EN 14563 | 5 | Lít | 200
19 | AT0007 | Dung dịch tẩy rửa sinh học 1 enzyme | Protease subtilisin: 6,5% w/w Chất hoạt động bề mặt non-ionic: Fatty alcohol alkoxylate 8% w/w, C9-11 Ethoxylate. Chất chống ăn mòn: Benzotriazole. Chất chỉnh pH: Acid citric, Triethanolamine. | 5 | Lít | 80
20 | AT0255.2 | Chỉ không tan tổng hợp Polypropylene số 0, kim tròn 1/2c-30mm chỉ dài 75cm | Chất liệu Polypropylene, cấu trúc đơn sợi, sợi chỉ màu xanh, giữ vết khâu vĩnh viễn, cỡ chỉ 0 USP, kim tròn 1/2c-30mm, kim Austenitic 321 phủ silicon, độ dài chỉ ≥ 75cm. | 3 | Tép | 24
21 | AT0239.2 | Chỉ không tan tổng hợp Polypropylene số 2, kim tròn đầu cắt 1/2c-25mm chỉ dài 90cm | Chất liệu Polypropylene, cấu trúc đơn sợi, sợi chỉ màu xanh, giữ vết khâu vĩnh viễn, cỡ chỉ 2/0 USP, 2 kim tròn đầu cắt 1/2c-25mm, kim Austenitic 321 phủ silicon, độ dài chỉ ≥ 90cm. | 3 | Tép | 12
22 | AT0242.2 | Chỉ không tan tổng hợp Polypropylene số 7, 2 kim tròn đầu cắt 1/2c-10mm, chỉ dài 60cm | Chất liệu Polypropylene, cấu trúc đơn sợi, sợi chỉ màu xanh, giữ vết khâu vĩnh viễn, cỡ chỉ 7/0 USP, 2 kim tròn 1/2c-10mm, kim Austenitic 321 phủ silicon, độ dài chỉ ≥ 60cm. | 3 | Tép | 24
23 | AT0241.2 | Chỉ không tan tổng hợp Polypropylene số 5, 2 kim tròn 1/2c-13mm, chỉ dài 75cm | Chất liệu Polypropylene, cấu trúc đơn sợi, sợi chỉ màu xanh, giữ vết khâu vĩnh viễn, cỡ chỉ 5/0 USP, 2 kim tròn 1/2c-13mm, kim Austenitic 321 phủ silicon, độ dài chỉ ≥ 75cm. | 3 | Tép | 60
24 | AT0269.2 | Chỉ phẫu thuật không tiêu tự nhiên đa sợi số 6, kim tam giác 1/2c-12mm, chỉ dài 75cm | Chất liệu lụa tơ tằm, protein hữu cơ. Cấu trúc đa sợi bện, lớp bao phủ sáp, sợi chỉ màu đen, cỡ chỉ 6/0 USP, kim tam giác ≥12mm, kim Austenitic 321 phủ silicon, độ dài chỉ ≥ 75cm. | 3 | Tép | 60
25 | AT0284.2 | Dao mổ số 15 | Chất liệu thép cacbon, lưỡi dao tiệt trùng, số 15, sử dụng 1 lần. | 3 | Cái | 200
26 | AT0251.2 | Chỉ phẫu thuật đa sợi tự tiêu tổng hợp số 2, kim tròn 1/2c-26mm, chỉ dài 75cm | Chất liệu 90% glycoline và 10% L-lactide. Cấu trúc đa sợi bện. Lớp bao phủ Poly, glacomer 370, Calcium stearate. Độ tan từ 56 đến 70 ngày, sợi chỉ màu tím, kim tròn 1/2c-26mm, kim Austenitic 321 phủ silicon, cỡ chỉ 2/0 USP, độ dài chỉ ≥ 75cm. | 3 | Tép | 240
27 | AT0270.2 | Chỉ phẫu thuật tan nhanh tổng hợp đa sợi số 2, kim tròn đầu cắt 1/2C 36mm, chỉ dài 90cm | Chất liệu 100% polyglycolic Acid. Cấu trúc đa sợi bện. Lớp bao phủ Polycaprolactone + Calciaum Stearate, cỡ chỉ 2/0, kim tròn đầu đầu cắt 1/2C, 36-37mm, kim Austenitic 321 phủ silicon, chỉ dài 90cm. | 3 | Tép | 240
28 | AT0268.3 | Chỉ phẫu thuật không tiêu tự nhiên đa sợi số 4 kim tam giác 3/8-18mm, chỉ dài 75cm | Chỉ không tiêu thiên nhiên đa sợi từ các sợi kén của sâu tơ tầm họ Bombyx mori, 4/0 kim tam giác 3/8 chiều dài chỉ 75cm, chiều dài kim 18mm, chỉ phủ sáp, kim làm từ thép không gỉ, kim phủ silicon. Đóng gói PVC - giấy tráng PE, bên ngoài có bao Polyeste - giấy hàn kín. Tiệt trùng EO/CO2 tỉ lệ 20:80. | 5 | Tép | 150
29 | AT0271.3 | Chỉ phẫu thuật tự tiêu tự nhiên tan chậm số 2, kim tròn 1/2c - 26mm, chỉ dài 75cm | Chỉ tiêu thiên nhiên tan chậm Collagen tinh khiết, đơn sợi, 2/0 kim tròn 1/2 chiều dài chỉ 75cm, chiều dài kim 26, kim làm từ thép không gỉ, kim phủ silicon. Giữ vết khâu tốt trong 14-21 ngày. Tan hoàn toàn sau 90 ngày. Đóng gói PVC - AL (có chứa chất khử trùng), bên ngoài có bao Polyeste - giấy hàn kín. Tiệt trùng EO/CO2 tỉ lệ 20:80. | 5 | Tép | 300
30 | AT0256.3 | Chỉ phẫu thuật không tiêu tổng hợp đơn sợi số 2,kim tam giác 3/8c-26mm, chỉ dài 75cm | Chỉ không tiêu đơn sợi polyamide 6 - 6.6 (Nylon) màu xanh dương 2/0 kim tam giác 3/8 chiều dài chỉ 75cm, chiều dài kim 26mm, kim làm từ thép không gỉ, kim phủ silicon. Đóng gói PVC - giấy tráng PE, bên ngoài có bao Polyeste - giấy hàn kín. Tiệt trùng EO/CO2 tỉ lệ 20:80. | 5 | Tép | 400
31 | AT0265.3 | Chỉ phẫu thuật không tiêu tự nhiên đa sợi số 1, kim tròn 1/2c-26mm, chỉ dài 75cm | Chỉ không tiêu thiên nhiên đa sợi từ các sợi kén của sâu tơ tầm họ Bombyx mori, số 1 kim tròn 1/2 chiều dài chỉ 75cm, chiều dài kim 26mm, chỉ phủ sáp, kim làm từ thép không gỉ, kim phủ silicon. Đóng gói PVC - giấy tráng PE, bên ngoài có bao Polyeste - giấy hàn kín. Tiệt trùng EO/CO2 tỉ lệ 20:80. | 5 | Tép | 510
32 | AT0274.3 | Chỉ phẫu thuật tự tiêu tự nhiên tan chậm số 3, kim tròn 1/2c - 26mm, chỉ dài 75cm | Chỉ tiêu thiên nhiên tan chậm Collagen tinh khiết, đơn sợi, 3/0 kim tròn 1/2 chiều dài chỉ 75cm, chiều dài kim 26mm, kim làm từ thép không gỉ,kim phủ silicon. Giữ vết khâu tốt trong 14-21 ngày. Tan hoàn toàn sau 90 ngày. Đóng gói PVC - AL (có chứa chất khử trùng), bên ngoài có bao Polyeste - giấy hàn kín. Tiệt trùng EO/CO2 tỉ lệ 20:80. | 5 | Tép | 510
33 | AT0260.3 | Chỉ phẫu thuật không tiêu tổng hợp đơn sợi số 4, kim tam giác 3/8c-18mm, chỉ dài 75cm | Chỉ không tiêu đơn sợi polyamide 6 - 6.6 (Nylon) màu xanh dương 4/0 kim tam giác 3/8 chiều dài chỉ 75cm, chiều dài kim 18mm, kim làm từ thép không gỉ, kim phủ silicon. Đóng gói PVC - giấy tráng PE, bên ngoài có bao Polyeste - giấy hàn kín. Tiệt trùng EO/CO2 tỉ lệ 20:80. | 5 | Tép | 700
34 | AT0910.3 | Chỉ phẫu thuật tự tiêu tự nhiên tan chậm số 2, kim tròn 1/2c - 36mm, chỉ dài 75cm | Chỉ tiêu thiên nhiên tan chậm Collagen tinh khiết, đơn sợi, 2/0 kim tròn 1/2 chiều dài chỉ 75cm, chiều dài kim 36mm, kim làm từ thép không gỉ, kim phủ silicon. Giữ vết khâu tốt trong 14-21 ngày. Tan hoàn toàn sau 90 ngày. Đóng gói PVC - AL (có chứa chất khử trùng), bên ngoài có bao Polyeste - giấy hàn kín. Tiệt trùng EO/CO2 tỉ lệ 20:80. | 5 | Tép | 800
35 | AT1017 | Găng khám kiểm tra các cỡ | Được sản xuất từ chất liệu cao su thiên nhiên. Bột phủ: đạt tiêu chuẩn Dược điển Hoa Kỳ. Đặc tính lý hóa: Tiêu chuẩn ASTM D3578-05. Chiều dài: 240mm. Chiều rộng lòng bàn tay (XS: 70 ± 10mm; S: 80 ± 10mm; M: 95 ± 10mm; L: 111 ± 10mm; XL: ≥ 111mm). Tiêu chuẩn: CFS, GMP, ISO 13485:2016, ISO 14001:2015, ISO 22000:2018. | 6 | Đôi | 25000
36 | AT1018 | Găng phẫu thuật chưa tiệt trùng các cỡ | Chế tạo từ latex cao su tự nhiên. Phủ bột chống dính theo tiêu chuẩn Dược điển Mỹ (USP). Hàm lượng bột 100±20mg. Sản xuất theo TCVN 6344 (ISO 10282). Chiều rộng size: 6.5 (83±5mm), size 7 (89±5mm), size 7.5 (95±5mm). Chiều dài 280 ± 5mm. Độ dày 0.15 – 0.18mm. Lực kéo đứt (Trước già hóa: 13N, sau già hóa: 11N). Tiêu chuẩn: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016. | 5 | Đôi | 3500
37 | AT1019 | Găng phẫu thuật tiệt trùng các cỡ | Chế tạo từ latex cao su tự nhiên. Phủ bột chống dính theo tiêu chuẩn Dược điển Mỹ (USP). Hàm lượng bột 100±20mg. Sản xuất theo TCVN 6344 (ISO 10282). Chiều rộng size: 6.5 (83±5mm), size 7 (89±5mm), size 7.5 (95±5mm). Chiều dài 280 ± 5mm. Độ dày 0.15 – 0.18mm. Lực kéo đứt (Trước già hóa: 13N, sau già hóa: 11N). Tiêu chuẩn: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016. | 5 | Đôi | 2000
38 | AT1020 | Găng phẫu thuật tiệt trùng không bột các cỡ | Chế tạo từ latex cao su tự nhiên. Không bột. Sản xuất theo TCVN 6344 (ISO 10282). Chiều rộng size: 6.5 (83±5mm), size 7 (89±5mm), size 7.5 (95±5mm). Chiều dài 280 ± 5mm. Độ dày 0.15 – 0.18mm. Lực kéo đứt (Trước già hóa: 13N, sau già hóa: 11N). Tiêu chuẩn: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016. | 5 | Đôi | 1000
0

## HƯỚNG DẪN NHẬP DỮ LIỆU
PHẦN THÔNG TIN CHUNG
STT | Hạng mục dữ liệu | Hướng dẫn nhập dữ liệu
1 | Mã hồ sơ | Nhà thầu nhập phần mã số như trên thông báo mời thầu đã đăng trên Website
2 | Tên dự toán mua sắm | Nhà thầu nhập tên dự toán mua sắm như trên thông báo mời thầu đã đăng trên Website
PHẦN THÔNG TIN CHÀO GIÁ
STT Cột | Hạng mục dữ liệu | Hướng dẫn nhập dữ liệu
1 | STT | Nhà thầu điền số thứ tự theo danh mục chào hàng của nhà thầu
2 | Mã tham chiếu | Không thay đổi nội dung cột này
3 | Tên hàng hóa mời chào giá | Không thay đổi nội dung cột này
4 | Thông số kỹ thuật mời thầu | Không thay đổi nội dung cột này
5 | Phân nhóm mời thầu (theo 14/2020/TT-BYT) | Không thay đổi nội dung cột này
6 | Đơn vị tính | Không thay đổi nội dung cột này
7 | Số lượng mời chào giá | Không thay đổi nội dung cột này
8 | Tên thương mại | Nhập tên hàng hóa chào giá
9 | Mã sản phẩm | Nhập mã hàng hóa chào giá
10 | Nước sản xuất | Nhập tên nước nơi sản xuất hàng hóa (không phải là nước chủ sở hữu nhãn hàng của hàng hóa), nhập tên tiếng việt, ví dụ nhập Trung Quốc thay vì nhập China, nhập Vương quốc Mỹ/Hoa Kỳ thay vì nhập USA
11 | Hãng sản xuất | Nhập hãng sản xuất hàng hóa (không phải là tên hãng chủ sở hữu nhãn hàng của hàng hóa), nhập tên đầy đủ của hãng như được in trên nhãn hàng hóa và giấy phép lưu hành
12 | Nước chủ sở hữu | Nước chủ sở hữu nhãn hàng của hàng hóa, nhập tên tiếng việt, ví dụ nhập Trung Quốc thay vì nhập China, nhập Vương quốc Mỹ/Hoa Kỳ thay vì nhập USA
13 | Hãng chủ sở hữu | Hãng chủ sở hữu nhãn hàng của hàng hóa, nhập tên tiếng việt, nhập tên đầy đủ của hãng như được in trên nhãn hàng hóa và giấy phép lưu hành
14 | Thông số kỹ thuật | Nhập thông số kỹ thuật của hàng hóa, thông tin phải được nêu tại tài liệu kỹ thuật đã xin cấp phép lưu hành hàng hóa
15 | Phân nhóm 123456 (theo 14/2020/TT-BYT) | Nhập phân nhóm hàng hóa được quy định theo Thông tư 14/2020/TT-BYT , cung cấp FSC để chứng minh phân nhóm hợp lệ
16 | Phân loại ABCD (36/2016/NĐ-CP) | Nhập phân loại A, B, C hay D hàng hóa được quy định theo Nghị định số 36/2016/NĐ-CP, Nghị định 169/2018/NĐ-CP, cung cấp kết quả phân loại
17 | Quy cách đóng gói | Nhập quy cách đóng gói của hàng hóa, giải thích quy cách, ví dụ 2 bộ/hộp, 10 cái/1 hộp, 500 cái/thùng, 2 bộ/hộp
18 | Đơn giá có VAT (VNĐ) | Nhập giá chào hàng bao gồm thuế, phí, lệ phí, phí vận chuyển
19 | Thành tiền có VAT (VNĐ) | Bằng Cột 7 nhân Cột 18
20 | Số đăng ký lưu hành/số giấy phép nhập khẩu | Nhập theo định dạng XXXXX…XXXX; DD/MM/YYYY, trong đó XXXXX…XXXX là số đăng ký lưu hành/số giấy phép nhập khẩu, DD/MM/YYYY là ngày cấp số đăng ký
21 | Catalogue (có hay không) | Có gửi kèm theo hồ sơ chào giá thì nhập 1, nếu không có thì nhập 0
22 | FSC (liệt kê nước cấp FSC) | Liệt kê tên nước cấp FSC phù hợp theo phân nhóm đã nhập tại cột 15
23 | ISO/CE/FDA (có tài liệu nào, liệt kê tài liệu đó) | Có tài liệu nào thì liệt kê tài liệu đó, ví dụ: ISO 13685, CE, US FDA
24 | Hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự | Có gửi kèm theo hồ sơ chào giá thì nhập 1, nếu không có thì nhập 0 (ít nhất 1 trong 3 tài liệu phải gửi kèm hồ sơ (gồm Hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự, Hóa đơn bán hàng hàng hóa tương tự, Giấy ủy quyền bán hàng)
25 | Hóa đơn bán hàng hàng hóa tương tự | Có gửi kèm theo hồ sơ chào giá thì nhập 1, nếu không có thì nhập 0 (ít nhất 1 trong 3 tài liệu phải gửi kèm hồ sơ (gồm Hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự, Hóa đơn bán hàng hàng hóa tương tự, Giấy ủy quyền bán hàng)
26 | Giấy ủy quyền bán hàng | Có gửi kèm theo hồ sơ chào giá thì nhập 1, nếu không có thì nhập 0 (ít nhất 1 trong 3 tài liệu phải gửi kèm hồ sơ (gồm Hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự, Hóa đơn bán hàng hàng hóa tương tự, Giấy ủy quyền bán hàng)
27 | Giá kê khai | Nhập giá kê khai còn hiệu lực
28 | Đơn vị tính theo giá kê khai | Nhập đơn vị tính tương ứng với giá kê khai còn hiệu lực
29 | Mã hồ sơ kê khai giá | Nhập mã hồ sơ kê khai giá còn hiệu lực
30 | Link kê khai giá | Nhập link kê khai giá còn hiệu lực
31 | Mã vật tư y tế theo QĐ 5086/QĐ-BYT | Nhập mã vật tư y tế theo quyết định 5086/QĐ-BYT còn hiệu lực
HƯỚNG DẪN IN BẢNG CHÀO GIÁ (BẢN CỨNG): NHÀ THẦU CHỈ CẦN IN CÁC CỘT (THEO THỨ TỰ) 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19
GHI CHÚ | KHÔNG ĐƯỢC XÓA CỘT, THÊM CỘT, ĐẢO VỊ TRÍ CÁC CỘT
KHÔNG THAY ĐỔI NỘI DUNG CÁC DÒNG TỪ DÒNG SỐ 1 ĐẾN SỐ 16
KIỂM TRA CHÍNH TẢ, KHOẢNG TRẮNG SAU CÁC LOẠI DẤU CÂU, KIỂM TRA (XÓA) CÁC KHOẢNG TRẮNG VÔ NGHĨA