## Danh mục 2
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ
Mã hồ sơ: CGA05001
THÔNG TIN MỜI CHÀO GIÁ | [6 empty] | THÔNG TIN CHÀO GIÁ CỦA NHÀ THẦU
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
STT | Mã tham chiếu | Tên hàng hóa mời chào giá | Thông số kỹ thuật mời thầu | Phân nhóm mời thầu (theo 14/2020/TT-BYT) | Đơn vị tính | Số lượng mời chào giá | Tên thương mại | Mã sản phẩm | Nước sản xuất | Hãng sản xuất | Nước chủ sở hữu | Hãng chủ sở hữu | Thông số kỹ thuật | Phân nhóm 123456 (theo 14/2020/TT-BYT) | Phân loại ABCD (36/2016/NĐ-CP) | Quy cách đóng gói | Đơn giá có VAT (VNĐ) | Thành tiền có VAT (VNĐ) | Số đăng ký lưu hành/số giấy phép nhập khẩu | Catalogue (có hay không) | FSC (liệt kê nước cấp FSC) | ISO/CE/FDA (có tài liệu nào, liệt kê tài liệu đó) | Hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự | Hóa đơn bán hàng hàng hóa tương tự | Giấy ủy quyền bán hàng | Giá kê khai | Đơn vị tính theo giá kê khai | Mã hồ sơ kê khai giá | Link kê khai giá | Mã vật tư y tế theo QĐ 5086/QĐ-BYT
1 | STS001 | Giá đỡ mạch vành phủ thuốc Biolimus | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu đặc tính hàng hóa: Giá đỡ mạch vành có phủ thuốc Biolimus A9 không phủ lớp polymer. Công nghệ phủ thuốc trực tiếp trên bề mặt thanh giá đỡ. Hàm lượng thuốc: 15.6µg/mm chiều dài. Đường kính từ 2.25mm đến 4.0mm , chiều dài từ 9mm đến 36mm. Chất liệu: Cobalt Chromium (CoCr). Tiêu chuẩn kỹ thuật: Bề dày thanh giá đỡ ≤ 88µm ( thiết kế 9 vành), ≤ 84µm (thiết kế 6 vành) . Độ rút ngắn: ≤ 2.29%. Độ co lại đàn hồi: ≤ 3.87%. Đoạn nối S và đoạn nối thẳng. Đường kính mắt cáo ≥ 1.58mm. Tương thích dây dẫn 0.014" và ống thông 5F. Tính chịu lực xuyên tâm > 0.67bar hay 500mmHg. | 2 | Cái | 83
2 | STS003 | Giá đỡ mạch vành phủ thuốc Zotarolimus | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu đặc tính hàng hóa: Stent động mạch vành phủ thuốc Zotarolimus. - Chất liệu Cobalt-Chromium. - Chất liệu Cobalt-Chromium, lõi Pt-Ir - Phủ thuốc Zotarolimus khoảng 1.6 µg/mm2, phủ BioLinx tương thích sinh học. - Đường kính 2.0 - 5.0 mm, dài 8 - 38 mm. - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA | 1 | Cái | 83
3 | STS004 | Giá đỡ mạch vành phủ thuốc Amphilimus | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu đặc tính hàng hóa: - Vật liệu khung: L605 Hợp kim cobalt chromium, không polymer, cơ chế phóng thích thuốc thông qua hồ chứa trên khung - Độ dầy khung giá đỡ = 70 - 80µm - Có điểm đánh dấu trên đoạn đầu (cuối) của khung giá đỡ và trên bóng mang stent - Công thức thuốc Amphilimus có chứa Axit béo. Liều thuốc: 0,9 µg/mm2 - Đường kính: 2.25; 2.5; 2.75; 3.0; 3.5; 4.0; 4.5mm - Chiều dài: 9, 13, 16, 20, 26, 33, 40, 46mm - Kích thước xuyên (crossing profile): 0.84 - 1.18 mm - Đường kính tối đa: 2.55 - 5.05mm | 1 | Cái | 83
4 | STS005 | Giá đỡ mạch vành phủ thuốc Evolimus | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu đặc tính hàng hóa: Phủ thuốc Everolimus mật độ 1.25 μg/mm2, khung Cobalt Chromium mắt đóng mắt mở dày 50µm (0.002"), cơ chế bung từ giữa thân Stent. Có các chiều dài 8, 13, 16, 19, 24, 29, 32, 37, 40, 44, 48mm | 6 | Cái | 27
5 | STS006 | Giá đỡ mạch vành phủ thuốc Sirolimus | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu đặc tính hàng hóa: Phủ thuốc Sirolimus mật độ 1.25 μg/mm2 phóng thích đồng thời với Polymer sinh học trong thời gian 30 ngày. Khung Cobalt Chromium đầu lớn đầu nhỏ, mắt đóng mắt mở, cơ chế bung từ giữa thân Stent. Có các chiều dài 30, 40, 50, 60mm. Strut thickness 65µm, 3% Recoil, Forshortening 0.29% | 6 | Cái | 27
6 | STS007 | Giá đỡ mạch vành phủ thuốc Sirolimus | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu đặc tính hàng hóa: _Stent lõi Co-Cr(L605), thiết kế thành Stent mỏng 60µm, mắt cáo mở, cấu trúc LDZ-link tăng cường tính linh hoạt. _Phủ thuốc Sirolimus liều lượng 1.4µg/mm2. _Phủ lớp Polymer sinh học ái nước( PLLA, PLCL, PVP) tự phân hủy trước 90 ngày. Tỷ lệ co lại <4% và rút ngắn < 3%. _Có hai Maker trên bóng bằng Pt/ir tăng độ hiển thị. _Có sóng stent 4 crown(2.0-2.25mm) , 6 crown(2.5-3.5mm), 8 crown(4.0-4.5mm) đảm bảo sự toàn vẹn cấu trúc stent. _ Đường kính: 2.0-4.5 mm, dài: 8-48mm. _ NP: 10 atm, RBP: 16 atm _Hạn dùng 24 tháng. | 3 | Cái | 59
7 | STS008 | Giá đỡ mạch vành phủ thuốc Sirolimus | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu đặc tính hàng hóa: Giá đỡ nong mạch vành chất liệu Cobalt Chromium, L-605, với lớp áo phủ silicon thụ động và lớp phủ polyner hấp thụ sinh học (PLLA) có tẩm thuốc Sirolimus với liều lượng 1.4 μg/mm² Độ dày khung giá đỡ: ø 2.25 - 3.0 mm: 60 μm; ø 3.50 - 4.0 mm: 80 μm Đường kính: 2.25; 2.5; 2.75; 3.0; 3.5; 4.0 mm Chiều dài: 9, 13, 15, 18, 22, 26, 30, 35, 40 mm. Chứng nhận FDA với nghiên cứu BIOFLOW-V (n = 1,334) | 1 | Cái | 35
8 | STS009 | Giá đỡ mạch vành phủ thuốc Sirolimus | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu đặc tính hàng hóa: Chất liệu stent Cobalt Chromium, độ dày khung stent 0.065 mm, phủ thuốc Sirolimus, liều 1.4 µg/mm2, polymer chất liệu PMBA/PEVA tự tiêu. Thiết kế dạng Double Helix, dạng sóng Sin liên kết 3-3-3. Tiết diện dọc: 0.9-1.2 mm, shortening <2%, recoil <5%. Bóng mang stent làm bằng Polyamid, 3 nếp gấp, tiết diện tại đoạn đầu (tip profile) 0.43 mm, áp lực bung bóng 8 atm, áp lực tối đa 2.5-3.5mm:16 atm, 4.0mm: 14 atm. Đường kính từ 2.5-4.0mm, chiều dài từ 8, 12, 18, 23, 26, 28, 33, 36, 38mm. Tiêu chuẩn FDA, ISO | 3 | Cái | 118
9 | STS010 | Giá đỡ mạch vành phủ thuốc Sirolimus | Yêu cầu đặc tính hàng hóa: Nguyên vật liệu khung: CoCr (Cobalt Chromium L605). Thiết kế khung stent hình zigzag, thiết kế 6 đỉnh - 3 kết nối giữa các vòng của stent đường kính 2.25-2.75 mm, thiết kế 8 đỉnh - 4 kết nối giữa các vòng của stent đường kính 3.00-4.50 mm Thuốc phủ: Sirolimus. Liều lượng thuốc: 1.33µg/mm2.Polymer tự tiêu: PLLA/PLGA 50:50. Độ dày lớp phủ: 3-5µm. Dấu cản quang: 02 dấu cản quang Platinum-Iridium. Đường kính: 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 4.00, 4.50 (mm). Chiều dài: 08, 09, 13, 15, 18, 23, 28, 33, 38, 40, 44, 48 (mm). Độ dày thanh chống: 65μm Chiều rộng khung ở 2 đầu: 85μm, đoạn giữa: 70μm. | 5 | Cái | 92
10 | STS011 | Giá đỡ mạch vành phủ thuốc Sirolimus | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu đặc tính hàng hóa: Stent phủ thuốc sirolimus trên nền polymer sinh học tự tiêu kết hợp với lớp kháng thể anti CD-34 chủ động làm lành lòng mạch. Hệ thống ống: Rapid exchange Hàm lượng thuốc: 5.0 microgram/mm. Bề rộng stent: 0.0035'' (0.09 mm) Độ dày stent: 0.0040'' (0.10 mm) Kích thước tối đa của mắc cáo trên stent: 4.5 mm Tiết diện stent (stent profile): 0.0361 inch/ 0.91 mm Phủ lớp Hydro-X (hydrophilic) ở đoạn xa và tip. Đường kính stent: 2.5 - 4.0 mm. Chiều dài stent: 9 – 38 mm. Áp lực thường: 9 atm Áp lực ngưỡng: 16 atm Chứng nhận chất lượng: ISO, CE. Có các thử nghiệm lâm sàng trên 9000 bệnh nhân. | 1 | Cái | 85
11 | STS012 | Giá đỡ mạch vành phủ thuốc Sirolimus | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu đặc tính hàng hóa: - Chất liệu: hợp kim Cobalt Chromium L605 - Thiết kế stent dạng Hybrid - Phủ thuốc: Sirolimus với nồng độ 2.0μg/mm2 - Polymer Proteqtor™ tương thích sinh học cao. - Độ dày thanh stent: 80µm - Catheter dạng chuyển đổi nhanh - Rapid Exchange - Khẩu kính đầu tip (tip profile): 0.017" - Khẩu kính (crossing profile): 0.90mm - Áp lực tới hạn: 16 bar; Áp lực bơm bóng: 10 bar - Tùy chọn đường kính: Ø2.25 - 4.5mm - Tùy chọn chiều dài stent: 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48mm - Hai markers cản quang định vị ở bóng - Tiêu chuẩn FDA | 3 | Cái | 46
12 | STS013 | Giá đỡ mạch vành phủ thuốc Sirolimus | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu đặc tính hàng hóa: Cấu trúc: - Khung giá đỡ động mạch vành phủ thuốc Sirolimus với liều lượng: 3.9 µg/mm chiều dài khung giá đỡ, polymer tự tiêu Poly (DL-lactide-co-caprolactone) phủ mặt áp thành mạch kiểu Abluminal & Gradient. Độ mở nhánh (cho stent có đường kính 3.5mm): 14.5mm². -Vật liệu: Cobalt-Chromium L605. Độ dày 80 µm. Thông số hệ thống đẩy stent: - Vật liệu bóng: Nylon 12. - Áp lực tham chiếu: 9atm.- Áp lực tối đa: 16atm (với cỡ từ 2.25mm đến 3.0mm); 14atm (với cỡ từ 3.5mm đến 4.0mm).- Entry profile: 0.017''/0.43mm.- Crossing profile: 0.044''(1.12 mm) cho stent 3.0 mm.- Độ dài trục: 144 cm.- Đường kính trục: max size - 2.6Fr ; min size - 2.0Fr. - Lớp phủ: Hydrophilic - đoạn xa; Silicone - đoạn gần.- Kích cỡ stent: đường kính 2.25mm, 2.5mm, 2.75mm, 3.0mm, 3.5mm, 4.0mm. Chiều dài 9mm, 12mm, 15mm, 18mm, 24mm, 28mm, 33mm, 38mm. | 3 | Cái | 46
13 | STS014 | Giá đỡ mạch vành phủ thuốc Sirolimus | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu đặc tính hàng hóa: - Chất liệu Cobalt Chromium L605, polymer tự tiêu Poly (DL-lactide-co-caprolactone) phủ mặt áp thành mạch kiểu Abluminal & Gradient, phủ thuốc Sirolimus liều lượng 3,9µg/mm chiều dài khung giá đỡ. Thời gian hấp thụ polymer và phóng thích thuốc trong 3-4 tháng. - Mắt cáo sắp xếp như hình vảy rắn, thiết kế mắt cáo mở với 2 link liên kết. Độ mở nhánh (cho stent có đường kính 3.5mm): 14.5mm² - Độ dày 80µm Thông số hệ thống đẩy stent: - Thân hệ thống đẩy được gia cố bằng lõi thép không gỉ - Entry profile: 0.018''. Đầu vào vật liệu polyamide elastomer. - Crossing profile: 0.044'' (với cỡ 3.0mm) - Vật liệu bóng nong: Nylon 12 - Áp lực tham chiếu: 9atm. - Áp lực tối đa: 16atm (với cỡ từ 2.25mm đến 3.0mm); 14atm (với cỡ từ 3.5mm đến 4.0mm) - Đường kính trục đoạn xa: 2.7Fr có lớp phủ ái nước, đoạn gần 1.9Fr - Độ dài trục: 144 cm - Kích cỡ stent: Đường kính 2.25mm, 2.5mm, 2.75mm, 3.0mm, 3.5mm, 4.0mm. Chiều dài: 9mm, 12mm, 15mm, 18mm, 21mm, 24mm, 28mm, 33mm, 38mm | 3 | Cái | 46
14 | STS015 | Giá đỡ mạch vành phủ thuốc Evolimus | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu đặc tính hàng hóa: Giá đỡ nong mạch vành chất liệu Platinum Chromium (PtCr) có tẩm thuốc Everolimus và PVDF-HFP Polymer, thời gian phóng thích thuốc hoàn toàn là 90 ngày, có hệ thống bóng dual layer PEBAX, hệ thống mang stent Bi-Segment, có 4-5 kết nối giữa các segment ở đầu gần của giá đỡ. | 3 | Cái | 36
15 | STS016 | Giá đỡ mạch vành phủ thuốc Evolimus | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu đặc tính hàng hóa: Giá đỡ nong mạch vành chất liệu Platinum Chromium (PtCr) có tẩm thuốc Everolimus, có Polymer (PLGA) tự tiêu hoàn toàn sau 120 ngày, có Polymer (PLGA) (độ dày chỉ 4µm), khung stent mỏng, có bề dày 0.0029" (74µm). Kích cỡ: đường kính: 2.25-4.0mm, chiều dài 8-48mm, có hệ thống bóng dual layer PEBAX, hệ thống mang stent Bi-Segment. | 3 | Cái | 36
16 | STS017 | Giá đỡ mạch vành phủ thuốc Evolimus | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. 1. Vật liệu: - Chất liệu khung stent bằng hợp kim Cobalt Chromium (Cobalt Crom L-605), bề dày 0.0032". - Phủ thuốc Everolimus (100µg /cm2). 2. Kích thước: - Đầu vào tip (Tip entry profile): 0.017 inch - Áp lực vỡ bóng tối đa: 18 atm - Đường kính 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 4.0 mmm. - Chiều dài: 8mm; 12mm; 15mm;18mm; 23mm; 28mm; 33mm; 38mm; 48mm. - Chiều dài làm việc của ống thông: 145 cm 3. Đặc điểm thiết kế: - Thiết kế Multi-link, 3-3-3, liên kết không tuyến tính. - Có cấu trúc polymer: Fluorinated Copolymer - Bóng trong stent bằng Pebax, đa lớp | 1 | Cái | 62
17 | STS018 | Giá đỡ mạch vành phủ thuốc Evolimus | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. 1. Vật liệu: - Chất liệu khung stent bằng hợp kim Cobalt Chromium (Cobalt Crom L-605), độ dày 0.0032", dạng mở, uốn ba cấp độ (3-3-3), liên kết không tuyến tính, phủ thuốc Everolimus (1µg /mm2) (có tác dụng ngăn cản sự tăng sinh mà không làm chết tế bào). - Cấu trúc Polymer: Fluorinated Copolymer - Bóng trong stent: chất liệu Pebax 72D, ái nước. 2. Kích thước: - Đường kính: 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 4.0mm. - Chiều dài: 8, 12, 15, 18, 23, 28, 33, 38mm. - Post- Dilatation limit : từ size 2.0 -> 3.25mm lên đến 3.75 mm; Từ size 3,5 -> 4mm lên đến 5.5mm - Tiết diện nong bóng (Crossing profile): 0.039 inch (3.0 x 18mm). Tiết diện đầu tip 0.017" (3.0x18mm), chiều dài làm việc của ống thông 145cm - Áp lực định danh 9atm-12atm, áp lực vỡ bóng tối đa 16atm. 3. Đặc điểm thiết kế: - Thiết kế phần đầu bóng mỏng và thuôn nhỏ tạo sự linh hoạt tối đa và làm giảm nếp gấp bóng. Tối ưu thiết kế lưu trữ stent Multi- link cho phép uốn cong một cách tối đa và mềm mượt hơn. - Thiết kế stent đa liên kết tối ưu hóa giúp cho nếp gấp bóng chặt hơn và nong bóng dễ dáng hơn. Hệ thống phân phối được thiết kế lại đảm bảo truyền lực ổn định cho khả năng đẩy vượt trội. | 1 | Cái | 62
18 | STS019 | Giá đỡ mạch vành phủ thuốc Sirolimus | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu đặc tính hàng hóa: * Stent phủ thuốc Sirolimus, chất liệu Cocr L605. * Công nghệ phủ Nanodrop TransferWise giúp thời gian giải phóng thuốc lâu hơn. * Đường kính từ 2.0mm đến 4.5mm, chiều dài từ 9mm đến 39mm. * Polymer tự tiêu dạng 3 lớp Biostable fluorinated acrylate giúp tối ưu hoá việc giải phóng thuốc 1.4 µg/mm2 * Stent Strut nhỏ 75µm. * Chất liệu bóng của stent bằng Nylon và Pebax không chứa latex, gấp ba lớp (Trilayer), thời gian xả bóng nhanh trung bình 3s. * Định vị bằng 2 marker Platinium Iridium (Pt-Ir) | 3 | Cái | 77
19 | STS020 | Giá đỡ mạch vành phủ thuốc Sirolimus | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu đặc tính hàng hóa: Stent mạch vành phủ thuốc Sirolimus, Polymer tự tiêu sinh học PLGA 85/15, thiết kế 9 đỉnh - 3 kết nối giữa các vòng, Độ dày thanh chống: 65μm, chiều rộng khung stent 72µm, chiều rộng thanh kết nối 58µm, liều lượng thuốc 1,4µg/mm2. Đường kinh 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 4.00(mm) chiều dài stent: 8, 10, 13, 16, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48 (mm). Bóng Polyamide bán đáp ứng có gắn 2 dấu cản quang Platinum Iridium, áp suất nổ tới hạn 16-19 bar. số nếp gấp bóng 2 cánh: đường kính 2.00-2.50mm, 4 cánh: đường kính 2.75-4.00mm. Tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485, GMP-FDA. | 1 | Cái | 56
20 | STS021 | Giá đỡ mạch vành phủ thuốc Evolimus | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu đặc tính hàng hóa: Khung stent làm kim loại Cobalt Chromium L605 (CoCr) cắt laser, ống có rãnh với thiết kế kết hợp đóng và mở. Thiết kế 6 đỉnh với stent có đường kính 2.00 – 2.75 (mm) và thiết kế 8 đỉnh với stent có đường kính 3.00 – 4.50 (mm). Độ dày khung stent 65μm, chiều rộng khung stent ở hai đầu: 85 μm đoạn giữa: 70 μm, chiều rộng thanh kết nối thẳng ở hai đầu: 85μm kết nối chữ “U” ở giữa: 50 μm. Chiều dài stent 08, 09, 13, 15, 18, 23, 28, 33, 38, 40, 44, 48 (mm), đường kính 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 4.00, 4.50 (mm). Khung stent được phủ thuốc Everolimus, liều lượng 1.2 µg/mm2. Thuốc được phóng thích hoàn toàn 100% nhờ Polymer tự tiêu sinh học PLLA/PLGA . Biên dạng đầu tip nhỏ 0.016" (0.41 mm). Chiều dài thân khả dụng 140cm. Đường kính tối đa dây dẫn đường tương thích: 0.014” (tương đương 0.36 mm), Đường kính ống thông dẫn đường tương thích: 5F và 6F cho kỹ thuật “Kissing”. Chỉ thị nhiệt độ kiểm soát chất lượng sản phẩm trong lưu kho, bảo quản và vận chuyển. Tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485, GMP-FDA. | 5 | Cái | 95
21 | STS022 | Giá đỡ mạch vành phủ thuốc Sirolimus | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu đặc tính hàng hóa: - Stent mạch vành chất liệu Cobalt Chromium (L605) phủ thuốc Rapamycin (Sirolimus) phối trộn lớp Polymer phân hủy sinh học Polyactide (PLA), thuốc phóng thích trong vòng 4 tuần + Công bệnh độc đáo PEARL Surgace - bề mặt nhám với khoảng một triệu lỗ nhỏ li li trên mỗi cm2 diện tích bề mặt, độ sâu 2 μm phủ toàn bộ thân stent, có chức năng như hồ chứa thuốc giúp giảm tỉ lệ tái hẹp bán phần, giúp nhanh liền lạc nội mạc, giảm huyết khối và tái hẹp trong stent - Độ dày thanh chống 0,0027" / 68 μm (Ø2.0-2.5mm), 0,0031" / 79 μm (Ø2.75-4.0mm). - Stent bung bằng bóng, trên nền bóng chất liệu Polyamide (Cathy số 4) - Thiết kế thanh stent mỏng với 2 thanh nối linh hoạt trên một đoạn nối, chu vi mắt cáo mở rộng tối đa 18.5mm làm tăng độ linh hoạt và tiếp cận mạch nhánh dễ dàng + Diện tích bề mặt phủ kim loại: 9,1 - 14,9% + Đường kính phần thân gần 1,9 F. Đường kính phần thân xa 2,7 F. + Thiết kế luer trong suốt giúp định vị hệ thống, thân kháng xoắn. + Thiết diện xuyên qua 0,93 mm (Ø 2,5 mm) + Thiết diện đầu vào 0,016" / 0,41mm. - Marker bóng Platinum / Iridium. - NP 11 atm. RBP 16 atm. - Chiều dài khả dụng hệ thống bung stent: 143 cm - Ống thông dẫn đường đường kính trong nhỏ nhất 5 F. + Đường kính stent 2.00, 2.50 mm (chiều dài 8, 12, 16, 18, 21, 24, 28, 32mm). Đường kính stent 2.75, 3.00, 3.50, 4.00 mm (chiều dài 8, 12, 16, 18, 21, 24, 28, 32, 40 mm). - Đường kính (mm) tối đa của mỗi loại stent khi đạt RBP 16atm: Ø2.0 - Ø2.16, Ø2.5-Ø2.67, Ø2.75 - Ø2.91, Ø3.0 - Ø3.18, Ø3.5-Ø3.71, Ø4.0 - Ø4.26. + Có nghiên cứu Yukon DES ngẫu nhiên có đối chứng so sánh kết cục lâu dài, an toàn và hiệu quả ở bệnh nhân đặt stent trên 10 năm (nghiên cứu ISAR-TEST 4) cho kết quả tỉ lệ huyết khối stent thấp nhất + Có nghiên cứu Yukon DES meta-analysis, cỡ mẫu trên 4,000 bệnh nhân, cho thấy kết cục lâm sàng vượt trội so sánh sau 4 năm (Nghiên cứu gộp ISAR TEST 3+4, LEADERS) | 3 | Cái | 36

## HƯỚNG DẪN NHẬP DỮ LIỆU
PHẦN THÔNG TIN CHUNG
STT | Hạng mục dữ liệu | Hướng dẫn nhập dữ liệu
1 | Mã hồ sơ | Nhà thầu nhập phần mã số như trên thông báo mời thầu đã đăng trên Website
2 | Tên dự toán mua sắm | Nhà thầu nhập tên dự toán mua sắm như trên thông báo mời thầu đã đăng trên Website
PHẦN THÔNG TIN CHÀO GIÁ
STT Cột | Hạng mục dữ liệu | Hướng dẫn nhập dữ liệu
1 | STT | Nhà thầu điền số thứ tự theo danh mục chào hàng của nhà thầu
2 | Mã tham chiếu | Không thay đổi nội dung cột này
3 | Tên hàng hóa mời chào giá | Không thay đổi nội dung cột này
4 | Thông số kỹ thuật mời thầu | Không thay đổi nội dung cột này
5 | Phân nhóm mời thầu (theo 14/2020/TT-BYT) | Không thay đổi nội dung cột này
6 | Đơn vị tính | Không thay đổi nội dung cột này
7 | Số lượng mời chào giá | Không thay đổi nội dung cột này
8 | Tên thương mại | Nhập tên hàng hóa chào giá
9 | Mã sản phẩm | Nhập mã hàng hóa chào giá
10 | Nước sản xuất | Nhập tên nước nơi sản xuất hàng hóa (không phải là nước chủ sở hữu nhãn hàng của hàng hóa), nhập tên tiếng việt, ví dụ nhập Trung Quốc thay vì nhập China, nhập Vương quốc Mỹ/Hoa Kỳ thay vì nhập USA
11 | Hãng sản xuất | Nhập hãng sản xuất hàng hóa (không phải là tên hãng chủ sở hữu nhãn hàng của hàng hóa), nhập tên đầy đủ của hãng như được in trên nhãn hàng hóa và giấy phép lưu hành
12 | Nước chủ sở hữu | Nước chủ sở hữu nhãn hàng của hàng hóa, nhập tên tiếng việt, ví dụ nhập Trung Quốc thay vì nhập China, nhập Vương quốc Mỹ/Hoa Kỳ thay vì nhập USA
13 | Hãng chủ sở hữu | Hãng chủ sở hữu nhãn hàng của hàng hóa, nhập tên tiếng việt, nhập tên đầy đủ của hãng như được in trên nhãn hàng hóa và giấy phép lưu hành
14 | Thông số kỹ thuật | Nhập thông số kỹ thuật của hàng hóa, thông tin phải được nêu tại tài liệu kỹ thuật đã xin cấp phép lưu hành hàng hóa
15 | Phân nhóm 123456 (theo 14/2020/TT-BYT) | Nhập phân nhóm hàng hóa được quy định theo Thông tư 14/2020/TT-BYT , cung cấp FSC để chứng minh phân nhóm hợp lệ, chỉ nhập phần số 1, 2, 3, 4, 5 hoặc 6, không nhập thêm chữ "Nhóm"
16 | Phân loại ABCD (36/2016/NĐ-CP) | Nhập phân loại A, B, C hay D hàng hóa được quy định theo Nghị định số 36/2016/NĐ-CP, Nghị định 169/2018/NĐ-CP, cung cấp kết quả phân loại
17 | Quy cách đóng gói | Nhập quy cách đóng gói của hàng hóa, giải thích quy cách, ví dụ 2 bộ/hộp, 10 cái/1 hộp, 500 cái/thùng, 2 bộ/hộp
18 | Đơn giá có VAT (VNĐ) | Nhập giá chào hàng bao gồm thuế, phí, lệ phí, phí vận chuyển
19 | Thành tiền có VAT (VNĐ) | Bằng Cột 7 nhân Cột 18
20 | Số đăng ký lưu hành/số giấy phép nhập khẩu | Nhập theo định dạng XXXXX…XXXX; DD/MM/YYYY, trong đó XXXXX…XXXX là số đăng ký lưu hành/số giấy phép nhập khẩu, DD/MM/YYYY là ngày cấp số đăng ký
21 | Catalogue (có hay không) | Có gửi kèm theo hồ sơ chào giá thì nhập 1, nếu không có thì nhập 0
22 | FSC (liệt kê nước cấp FSC) | Liệt kê tên nước cấp FSC phù hợp theo phân nhóm đã nhập tại cột 15
23 | ISO/CE/FDA (có tài liệu nào, liệt kê tài liệu đó) | Có tài liệu nào thì liệt kê tài liệu đó, ví dụ: ISO 13685, CE, US FDA
24 | Hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự | Có gửi kèm theo hồ sơ chào giá thì nhập 1, nếu không có thì nhập 0 (ít nhất 1 trong 3 tài liệu phải gửi kèm hồ sơ (gồm Hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự, Hóa đơn bán hàng hàng hóa tương tự, Giấy ủy quyền bán hàng)
25 | Hóa đơn bán hàng hàng hóa tương tự | Có gửi kèm theo hồ sơ chào giá thì nhập 1, nếu không có thì nhập 0 (ít nhất 1 trong 3 tài liệu phải gửi kèm hồ sơ (gồm Hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự, Hóa đơn bán hàng hàng hóa tương tự, Giấy ủy quyền bán hàng)
26 | Giấy ủy quyền bán hàng | Có gửi kèm theo hồ sơ chào giá thì nhập 1, nếu không có thì nhập 0 (ít nhất 1 trong 3 tài liệu phải gửi kèm hồ sơ (gồm Hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự, Hóa đơn bán hàng hàng hóa tương tự, Giấy ủy quyền bán hàng)
27 | Giá kê khai | Nhập giá kê khai còn hiệu lực
28 | Đơn vị tính theo giá kê khai | Nhập đơn vị tính tương ứng với giá kê khai còn hiệu lực
29 | Mã hồ sơ kê khai giá | Nhập mã hồ sơ kê khai giá còn hiệu lực
30 | Link kê khai giá | Nhập link kê khai giá còn hiệu lực
31 | Mã vật tư y tế theo QĐ 5086/QĐ-BYT | Nhập mã vật tư y tế theo quyết định 5086/QĐ-BYT còn hiệu lực
HƯỚNG DẪN IN BẢNG CHÀO GIÁ (BẢN CỨNG): NHÀ THẦU CHỈ CẦN IN CÁC CỘT (THEO THỨ TỰ) 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19
GHI CHÚ | KHÔNG ĐƯỢC XÓA CỘT, THÊM CỘT, ĐẢO VỊ TRÍ CÁC CỘT
KHÔNG THAY ĐỔI NỘI DUNG CÁC DÒNG TỪ DÒNG SỐ 1 ĐẾN SỐ 16
KIỂM TRA CHÍNH TẢ, KHOẢNG TRẮNG SAU CÁC LOẠI DẤU CÂU, KIỂM TRA (XÓA) CÁC KHOẢNG TRẮNG VÔ NGHĨA
PHẦN DANH MỤC HÀNG HÓA NHÀ THẦU CÓ THỂ COPY TỪ FILE "DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ" ĐỊNH DẠNG .XLSX VÀO FILE "BIỂU MẪU CHÀO GIÁ DÀNH CHO NHÀ THẦU" ĐỂ TRÁNH SAI SÓT